Anexa

la Ordinul nr._______ din _______ 2018

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 8-XX:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”

- OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

  - Prezenta normă de metrologie legală stabilește procedura de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a contoarelor monofazate și trifazate de energie electrică activă și reactivă (inclusiv combinate), statică și de inducție, de clasă de exactitate 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 (pentru energie activă) și clasa 0,5, 1S, 1, 2 și 3 (pentru energie reactivă) în rețele de curent alternativ ca mijloace de măsurare de lucru destinate măsurărilor în tranzacții comerciale în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 ”Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”. Se supun verificării metrologice contoarele de energie electrică care au fost aprobate ca model în conformitate cu reglementările de metrologie legală aplicabile.

Prezenta normă de metrologie legală nu se referă la contoarele la care tensiunea între bornele de conexiune depăşeşte 600 V (între faze), la contoarele etalon, precum şi la contoarele care măsoară pierderi de energie.

- REFERINȚE

Legea metrologiei nr.19 din 04 martie 2016;

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie;

RGML 12:2013 Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare.

RGML 24:2012 Sistemul naţional de metrologie. Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi.

SM SR EN 62052-11:2010/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Perscripții generale, încercări și condiții de încercare Partea 11: Echipament pentru măsurare.

SM SR EN 62053-21:2010/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Perscripții particulare Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clasa 1 și 2).

SM SR EN 62053-23:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Perscripții particulare Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clasa 2 și 3).

SM SR EN 62053-22:2010/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Perscripții particulare Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clasa 0,2 S și 0,5 S).

SM EN 62053-24:2016/A1:2017 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Prescripții particulare. Partea 24: Contoare statice pentru energie reactivă la frecvență fundamentală (clase 0,5 S, 1 S și 1).

- TERMINOLOGIE

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016; SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie; cu următoarele completări:

Contor  de energie electrică activă – aparat destinat să măsoare energia electrică activă prin integrarea puterii active în funcție de timp.

Contor de energie electrică reactivă – aparat destinat să măsoare energia electrică reactivă prin integrarea puterii reactive în funcție de timp.

Curent nominal (In) – valoare a curentului în funcție de care sunt stabilite anumite caracteristici ale contorului cu conectare prin transformator.

Curent de pornire (Ist) – valoarea cea mai mică a curentului pentru care contorul pornește și înregistrează continuu.

Curent de bază (Ib) – valoare a curentului în funcție de care sunt stabilite anumite caracteristici ale contorului cu conectare direct.

Curent minim (Imin) – valoarea curentului I de la care eroarea trebuie să se situeze între cele mai mici valori ale erorii maxime tolerate.

Curent maxim (Imax) – cea mai mare valoare a curentului pentru care contorul trebuie să satisfacă prescripțiile de exactitate al acestei norme.

Constanta contorului – valoare care exprimă relația între energia electrică înregistrată de contor și valoarea corespunzătoare indicată de un dispozitiv de control.

Tensiunea de referință (Un) – valoare a tensiunii în funcție de care sunt determinate anumite caracteristici ale contorului.

Frecvență de referință (Fn) – valoare a frecvenței în funcție de care sunt determinate anumite caracteristici ale contorului.

Factor de putere (FP) – factor de putere = cos φ, unde φ – este diferența de fază dintre I și U.

Coeficient mediu de temperatură (C(T)) – raport între variația erorii în procente și diferența de temperatură care produce această variație.

Temperatură de referință (Tn) – valoare a temperaturii mediului ambiant specificată pentru condițiile de referință.

IV. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI METROLOGICE

3. Caracteristicile tehnice și metrologice ale contoarelor de energie electrică sunt în conformitate cu standardele SM SR EN 62052-11:2010/A1:2017, SM SR EN 62053-21:2010/A1:2017, SM SR EN 62053-23:2010/A1:2017, SM SR EN 62053-22:2010/A1:2017, SM EN 62053-24:2016/A1:2017.

Caracteristicile principale sunt specificate mai jos:

Tabelul 1

| Contoare | Cu conectare directă | Cu conectare prin transformator(are) |
| --- | --- | --- |
| Tensiune de referință standardizată |  |  |
| Valori standardizate | 120-230-277-400-480 | 57,7-63,5-100-110-115-120-200 |
| Valori excepționale | 100-127-200-220-240-380-415 | 173-190-220 |
| Curenți de referință standardizați |  |  |
| Valori standardizate | 5-10-15-20-30-40-50 | 1-2-5 |
| Valori excepționale | 75-80-85-100-120 | 1,5-2,5-6 |

Valorile standardizate pentru frecvențe de referință sunt 50 Hz și 60 Hz.

Curentul maxim al unui contor conectat direct trebuie să fie un multiplu întreg al curentului de bază (de exemplu de patru ori curentul de bază).

În cazul unui contor conectat prin unul sau mai multe transformatoare de curent se atrage atenția asupra necesității de a adapta domeniul valorilor de curent al contorului la curentul din secundarul transformatorului de curent. Curentul maxim este 1,2 In, 1,5 In sau 2 In.

Erorile maxime tolerate pentru contoarele statice de energie electrică activă de clasa 0,2 S, 0,5 S (contoare monofazate și polifazate cu sarcini echilibrate) sunt reprezentate în tabelul 2:

Tabelul 2

| Valoarea curentului | Factorul de putere | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0, 2 S | 0,5 S |
| 0,01 In ≤ I < 0,05 In | 1 | ±0,4 | ±1,0 |
| 0,05 In ≤ I ≤ Imax | 1 | ±0,2 | ±0,5 |
| 0,02 In ≤ I < 0,1 In | 0,5 inductiv 0,8 capacitiv | ±0,5 ±0,5 | ±1,0 ±1,0 |
| 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,5 inductiv 0,8 capacitiv | ±0,3 ±0,3 | ±0,6 ±0,6 |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele statice de energie electrică activă de clasa 0,2 S, 0,5 S (contoare polifazate tensiuni simetrice aplicate circuitelor de tensiune și sarcină pe o singură fază) sunt reprezentate în tabelul 3:

Tabelul 3

| Valoarea curentului | Factorul de putere | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0, 2 S | 0, 5 S |
| 0,05 In ≤ I ≤ Imax | 1 | ±0,3 | ±0,6 |
| 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,5 inductiv | ±0,4 | ±1,0 |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele statice de energie electrică activă de clasa 1 și 2 (contoare monofazate și polifazate cu sarcini echilibrate) sunt reprezentate în tabelul 4:

Tabelul 4

| Valoarea curentului |  | Factorul de putere | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conectare directă | Conectare prin trasformator |  | 1 | 2 |
| 0,05 Ib ≤ I < 0,1 Ib | 0,02 In ≤ I < 0,05 In | 1 | ±1,5 | ±2,5 |
| 0,1 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,05 In ≤ I ≤ Imax | 1 | ±1,0 | ±2,0 |
| 0,1 Ib ≤ I < 0,2 Ib | 0,05 In ≤ I < 0,1 In | 0,5 inductiv 0,5 capacitiv | ±1,5 ±1,5 | ±2,5 - |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,5 inductiv 0,8 capacitiv | ±1,0 ±1,0 | ±2,0 - |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Ib | 0,1 In ≤ I ≤ In | 0,25 inductiv 0,5 capacitiv | ±3,5 ±2,5 | - - |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele statice de energie electrică activă de clasa 1 și 2 (contoare polifazate tensiuni simetrice aplicate circuitelor de tensiune și sarcină pe o singură fază) sunt reprezentate în tabelul 5:

Tabelul 5

| Valoarea curentului |  | Factorul de putere | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conectare directă | Conectare prin trasformator |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 0,1 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,05 In ≤ I ≤ Imax | 1 | ±2,0 | ±2,0 |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,5 inductiv | ±2,0 | ±2,0 |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele statice de energie electrică reactivă de clasa 0,5 S, 1 S, 1, 2 și 3 (contoare monofazate și polifazate cu sarcini echilibrate) sunt reprezentate în tabelul 6:

Tabelul 6

| Valoarea curentului |  | sin φ (inductiv sau capacitiv) | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conectare directă | Conectare prin trasformator |  | 0,5 S | 1 S | 1 | 2 | 3 |
| 0,05 Ib ≤ I < 0,1 Ib | 0,02 In ≤ I < 0,05 In | 1 | ±1,0 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 |
| 0,1 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,05 In ≤ I ≤ Imax | 1 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±2,0 | ±3,0 |
| 0,1 Ib ≤ I < 0,2 Ib | 0,05 In ≤ I < 0,1 In | 0,5 | ±1,0 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±2,0 | ±3,0 |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,25 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,5 | ±4,0 |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele statice de energie electrică reactivă de clasa 0,5 S, 1 S, 1, 2 și 3 (contoare polifazate tensiuni simetrice aplicate circuitelor de tensiune și sarcină pe o singură fază) sunt reprezentate în tabelul 7:

Tabelul 7

| Valoarea curentului |  | sin φ (inductiv sau capacitiv) | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conectare directă | Conectare prin trasformator |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 S | 1 sau 1 S | 2 | 3 |
| 0,1 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,05 In ≤ I ≤ Imax | 1 | ±0,7 | ±1,5 | ±3,0 | ±4,0 |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,5 | ±1,0 | ±2,0 | ±3,0 | ±4,0 |
| 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax | 0,1 In ≤ I ≤ Imax | 0,25 | ±1,5 | ±3,0 | - | - |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele de inducție de energie electrică activă (contoare monofazate și polifazate cu sarcini echilibrate) sunt reprezentate în tabelul 8:

Tabelul 8

| Valoarea curentului, % In | cos φ | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 |
| 5 | 1 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | - |
| de la 10 pînă la 20 | 1 | - | - | - | ± 3,5 |
| de la 10 pînă la maxim inclusiv | 1 | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 2,0 | - |
| de la 20 pînă la maxim inclusiv | 1 | - | - | - | ± 2,5 |
| 10 | 0,5 inductiv 0,5 capacitiv 0,8 capacitiv | ± 1,3 ± 1,3 ± 1,3 | ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 | ± 2,5 - - | - - - |
| de la 20 pînă la maxim inclusiv | 0,5 inductiv 0,8 capacitiv | ± 0,8 ± 0,8 | ± 1,0 ± 1,0 | ± 2,0 - | ± 4,0 - |
| În cazuri excepționale | 0,25 inductiv 0,5 capacitiv | ± 2,5 ± 1,5 | ± 3,5 ± 2,5 | - - | - - |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele de inducție de energie electrică reactivă (contoare polifazate cu sarcini echilibrate) sunt reprezentate în tabelul 9:

Tabelul 9

| Valoarea curentului, % In | sin φ | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 |  | 2 | 3 |
| 10 | 1 | ± 2,5 | ± 3,0 |  | ± 4,0 |
| de la 20 pînă la maxim inclusiv | 1 | ± 1,5 | ± 2,0 |  | ± 3,0 |
|  | 0,5 inductiv sau 0,5 capacitiv |  |  |  |  |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele de inducție de energie electrică activă (polifazate cu sarcini neechilibrate) sunt reprezentate în tabelul 10:

Tabelul 10

| Valoarea curentului, % In | cos φ | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 |
| de la 20 pînă la 100 | 1 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 3,0 |
| de la 100 pînă la maxim inclusiv |  | - | - | ± 4,0 |
| 50 | 0,5 | ± 1,5 | ± 2,0 | - |
| 100 |  | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 3,0 |

Erorile maxime tolerate pentru contoarele de inducție de energie electrică reactivă (contoare polifazate cu sarcini neechilibrate) sunt reprezentate în tabelul 11:

Tabelul 11

| Valoarea curentului, % In | sin φ | Limita erorii tolerate pentru contoare de clasa,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| de la 20 pînă la 100 | 1 | ± 3,0 | ± 3,5 | ± 4,0 |
| 100 | 0,5 inductiv sau 0,5 capacitiv |  |  |  |

Valorile admisibile a diferenței erorii maxime tolerate pentru contoarele de inducție cu sarcini echilibrate și sarcini neechilibrate sunt reprezentate în tabelul 12:

Tabelul 12

| Clasa contorului | Valoarea admisibilă |
| --- | --- |
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 2,5 |

IV. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

4.  Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, iniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 13.

Tabelul 13

| Denumirea operaţiei | Numărul punctului documentului de verificare metrologică | Obligativitatea efectuării verificării |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniţială/după reparaţie | periodică |
| Verificarea aspectului exterior | 14 | da | da |
| Verificarea mecanismul de integrare | 15 | da | da |
| Verificarea mersului în gol | 16 | da | da |
| Verificarea curentului de pornire | 17 | da | da |
| Erori maxime tolerate | 18 | da | da |

5. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

6. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

7. Perioada de verificare metrologică se stabileşte în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

V. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

8. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru etalonate, specificate în tabelul 14.

Tabelul 14

| Numărul punctului documentului de verificare metrologică | Denumirea etalonului de lucru sau a mijlocului de măsurare auxiliar | Caracteristicile metrologice |
| --- | --- | --- |
| 15; 16; 17; 18 | Instalație de verificarea a contoarelor de energie electrică | Frecvenţa - 50 Hz; Curent/ Tensiune – sinusoidală, cu coeficientul de distorsiune nu mai mut de 5%; Abaterea valorii tensiunii de fază de la valoarea nominală - ± 1 %; Abaterea valorii curentului de fază de la valoarea nominală - ± 2 % Incertitudinea globală a instalaţiei de determinare a erorilor în condiţii de referinţă trebuie să fie cel mult 1/5 din eroarea maximă tolerată a contorului. |

9. Se admite utilizarea altor etaloane de lucru etalonate, ale căror caracteristici sunt analogice sau mai exacte decât cele indicate în tabelul 14.

VI. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI

La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor măsurării se admit persoane competente pe domeniul dat.

VII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA

10. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele cerinţe:

- încăperea în care vor avea loc verificările trebuie să corespundă normelor de siguranță și sanitare;

- în timpul verificărilor trebuie de respectat normele de siguranță referitoare la instalațiile electrice și cerințele de siguranță prescrise în documentația de exploatare a instalației;

- la efectuarea verificărilor se admit doar persoanele care am trecut instructajul și cunosc cum să exploateze utilajul.

VIII. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLGICĂ

11. În procesul de verificare se vor respecta condiţiile indicate în manualul de utilizare a mijloacelor de măsurare.

12. Efectuarea verificării contoarelor de energie electrică se va efectua cu utilizarea echipamentului indicat în tabelul 14.

13. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:

- temperatura mediului ambiant, °C - 23 ± 2;

- umiditatea relativă, % - de la 30 până la 80;

- presiune atmosferică, kPa – de la 84 până la 106;

- frecvența, Hz – 50 ± 0,5 (60 ± 0,6);

IX. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ

Mijloacele de măsurare vor fi pregătite pentru verificare în conformitate cu instrucţiunile de exploatare.

X. EFECTUREA VERIFICĂRII METROLOGICE

14. Verificarea aspectului exterior

La efectuarea verificării aspectului exterior se va verifica corespunderea următoarelor cerinţe:

- verificarea setului de completare;

- aplicarea marcajului de aprobare de model;

- existența schemei de conectare a contoarelor;

- pe carcasă trebuie să fie inscripţionate:

a) marca, firma constructoare;

b) tipul contorului și indicații referitoare la aprobarea de model;

c) numărul de faze și de conductoare ale circuitului în care urmează să fie utilizat;

d) seria, anul de fabricație;

e) tensiunea de referință;

f) curentul d bază sau curentul nominal și curentul maximal;

g) frecvența de referință;

h) constanta contorului;

i) indicele clasei de exactitate;

j) temperatura de referință când aceasta este diferită de 23°C;

k) semnul pentru contor cu carcasă izolată de clasa de protecție II;

l) tensiunea auxiliară, dacă există;

m) raportul sau rapoartele de transformare a transformatoarelor de măsură în cazul în care constanta contorului depinde de aceste rapoarte.

- contorul nu trebuie să aibă deteriorări mecanice, care i-ar putea afecta capacitatea de funcţionare;

- carcasa trebuie să dețină găuri pentru aplicarea marcajului de verificare metrologică.

Rezultatele verificării aspectului exterior vor fi calificate drept pozitive în cazul asigurării executării tuturor cerinţelor indicate în punctul respectiv. În cazul unor rezultate negative, efectuarea verificărilor este întreruptă.

15. Verificarea mecanismul de integrare

1) Verificarea mecanismul de integrare a contoarelor statice

Contoarele sunt conectate la instalația de verificare conform schemei de conectare expusă în documentele de exploatare a instalației de verificare și sunt încălzite la puterea nominală (Pn). Timpul de încălzire a contoarelor trebuie sa fie nu mai puțin de 20 min., în caz că nu este indicat altă perioadă de timp în documentele de exploatare a contoarelor. Verificarea funcționalității mecanismului de integrare constă în următoarele:

- indicatorul de funcționare la conectarea lanțului într-o singură direcție la contoarele monofazate și inversarea normală a fazelor la contoarele trifazate funcționează continuu;

- la conectarea curentului în direcție inversă a contorului cu măsurarea într-o singură direcție a energiei electrice, indicatorul de funcționare nu funcționează;

- la conectarea curentului în direcție inversă a contorului cu direcție dublă (cu intrări diferențiale), indicatorul de funcționare continuă să funcționeze și indicațiile mecanismului de integrare cresc.

Corectitudinea de funcționare a mecanismului integrator a contorului este verificat prin creșterea indicațiilor mecanismului integrator a contorului și valoarea impulsurilor la ieșirile de verificare a contorului, care trebuie să corespundă cu cantitatea normată indicată de instalația de verificare a energiei electrice cu eroarea, care nu trebuie să depășească eroarea de bază maximal tolerată a contorului.

Verificarea corectitudinii de funcționare a mecanismului integrator a contoarelor multitarifare cu mecanismul integrator electromecanic se efectuează pentru fiecare tarif indicat în parte.

Rezultatele verificării mecanismului integrator sunt considerate pozitive, daca indicațiile de referință a dispozitivelor se vor majora cu o valoare egală cu valoarea energiei electrice măsurate.

2) Verificarea mecanismul de integrare a contoarelor de inducție

Contoarele sunt conectate la instalația de verificare conform schemei de conectare expusă în documentele de exploatare a instalației de verificare și sunt încălzite la puterea nominală (Pn). Timpul de încălzire a contoarelor trebuie sa fie nu mai puțin de 15 min., în caz că nu este indicat altă perioadă de timp în documentele de exploatare a contoarelor. Verificarea funcționalității mecanismului de integrare constă în necesitatea de a ne asigura în continuitatea de rotație a discului rotorului în direcția săgeții de pe carcasa contorului la conectarea directă a lanțurilor de curent și inversarea normală a fazelor la contoarele trifazate.

Corectitudinea de funcționare a mecanismului integrator a contorului este verificată în funcție de rezultatele obținute în timpul încălzirii contorului. Sarcina medie de putere produsă în timpul funcționării contorului în procesul de încălzire trebuie sa fie egală cu diferența indicației mecanismului integrator la început și la sfârșitul funcționării contorului.

La contoarele echipate cu mecanism integrator de inversare, verificarea este efectuată prin rotația discului rotorului într-o direcție, iar în direcția inversă – doar în prezența majorării indicațiilor mecanismului integrator în direcția creșterii.

Verificarea corectitudinii de funcționare a mecanismului integrator a contoarelor multitarifare se efectuează pentru fiecare tarif indicat în parte.

Rezultatele verificării mecanismului integrator sunt considerate pozitive, daca indicațiile de referință a dispozitivelor se vor majora cu o valoare egală cu valoarea energiei electrice măsurate.

16. Verificarea mersului în gol

1) Verificarea mersului în gol a contoarelor statice

Atunci când este aplicată tensiunea în circuitele de tensiune fără semnal în circuitul de curent, dispozitivul de verificare al contorului nu trebuie să producă mai mult de un impuls.

Pentru aceasta circuitul de curent trebuie să fie deschis, iar în circuitele de tensiune trebuie să fie aplicată o tensiune egală cu 115% din valoarea de referință.

Durata minimă a verificării ∆t trebuie să fie:

pentru energia activă:

∆t≥900 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 0,2 S;

∆t≥600 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 0,5 S;

∆t≥600 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 1;

∆t≥480 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 2;

pentru energia reactivă:

∆t≥600 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 0,5 S, 1 S, 1;

∆t≥480 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 2;

∆t≥300 ×106k ∙m∙Un∙Imax (min) pentru contoare de clasa 3;

unde:

k – este numărul de impulsuri emise de dispozitivul de verificare al contorului pe unitate de energie electrică;

m – este numărul elementelor de măsurare;

Un – este tensiunea de referință în volți;

Imax – este curentul maxim în amperi.

2) Verificarea mersului în gol a contoarelor de inducție

Verificarea este efectuată la instalația de verificare în absența curentului în circuitele de curent. În circuitele de tensiune se aplică o tensiune egală cu 80%Un apoi 110%Un.

Rezultatele verificării sunt considerate pozitive, daca în lipsa curentului în circuitele de curent și la afectarea cu oricare tensiune de la 80%Un pînă la 110%Un, discul contorului nu va efectua mai mult de o rotație completă, în timp ce eticheta de disc în timpul perioadei de observație, timp de 10 min., se află în intervalul de sloturi de pe panou. La contoarele cu mecanism de stopare, eticheta de disc, înainte de începerea verificărilor este situată simetric în raport cu marginile sloturilor, în timpul verificărilor nu trebuie să părăsească marginile sloturilor.

17. Verificarea curentului de pornire

1) Verificarea curentului de pornire a contoarelor statice

Contoarele de energie electrică activă monofazate sau trifazate trebuie să pornească și să înregistreze pentru valorile ale curentului de pornire indicate în tabelul 15, fiind alimentate la o tensiune U egală cu Un și un factor de putere unitar.

Contoarele de energie electrică reactivă monofazate sau trifazate trebuie să pornească și să înregistreze pentru valorile ale curentului de pornire indicate în tabelul 16, fiind alimentate la o tensiune U egală cu Un și sin φ unitar.

Tabelul 15

| Contoare | Clasa contorului |  |  |  | Factorul de putere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 S | 0,5 S | 1 | 2 |  |
| Conectare directă | 0,001 In | 0,001 In | 0,004 Ib | 0,005 Ib | 1 |
| Conectare prin transformatoare de curent |  |  | 0,002 In | 0,003 In | 1 |

Tabelul 16

| Contoare | Clasa contorului |  |  |  | sin φ (inductiv sau capacitiv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 S | 1 si 1 S | 2 | 3 |  |
| Conectare directă | - | 0,004 Ib | 0,005 Ib | 0,01 Ib | 1 |
| Conectare prin transformatoare de curent | 0,001 In | 0,002 In | 0,003 In | 0,005 In | 1 |

2) Verificarea curentului de pornire a contoarelor de inducție

Verificarea este efectuată la instalația de verificare la o tensiune U egală cu Un și un factor de putere unitar. Contoarele trebuie să pornească și să înregistreze pentru valorile ale curentului de pornire indicate în tabelul 17.

Tabelul 17

| Clasa contorului | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curentul de pornire,% In | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |

Verificarea contorului cu mecanismul de integrare de tip cilindru se permite de efectuat prin rotirea în același timp a nu mai mult de 2 tobe de nivele mici și abaterea permisă a puterii induse, corespunzătoare curentului de pornire, care nu depășește 10 %.

Rezultatele verificării se consideră pozitive daca la curentul de pornire discul rotorului se rotește în continuu și efectuează nu mai mult de o rotația în timpul T, min., care nu trebuie să depășească conform formulei:

T=300Ist∙vnom

unde:

vnom - viteza de mișcare a discului rotorului a cotorului verificat, măsurată în rotații pe minut (rot/min).

18. Erori maxime tolerate

Verificarea exactității pentru contoarele de energie electrică trebuie să fie efectuate la punctele de încercare indicate în tabelele specificate după cum urmează.

Pentru contoarele statice de energie electrică activă și reactivă monofazate sau trifazate, cu încărcare echilibrată, plasate în condiții de referință, erorile de măsurare nu trebuie sa depășească erorile maxime tolerate indicate în tabelul 2, tabelul 4, tabelul 6.

Pentru contoarele statice trifazate de energie electrică activă și reactivă, alimentate cu tensiuni echilibrate și curent aplicat pe o singură fază erorile de măsurare nu trebuie sa depășească erorile maxime tolerate indicate în tabelul 3, tabelul 5, tabelul 7.

Pentru contoarele de inducție de energie electrică activă și reactivă monofazate sau trifazate, cu încărcare echilibrată, plasate în condiții de referință, erorile de măsurare nu trebuie sa depășească erorile maxime tolerate indicate în tabelul 8, tabelul 9.

Pentru contoarele de inducție de energie electrică activă și reactivă monofazate sau trifazate, cu încărcare neechilibrată, plasate în condiții de referință, erorile de măsurare nu trebuie sa depășească erorile maxime tolerate indicate în tabelul 10, tabelul 11.

XI. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

19. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în proces-verbal de verificare metrologică, forma recomandată a căruia este prezentată în Anexa A.

20. În cazul rezultatelor satisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de verificare metrologică conform RGML 12:2013 cu înscrierile respective pe partea verso a buletinului de verificare metrologică.

21. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013.

Anexa A

Proces-verbal de verificare metrologică a contoarele monofazate și trifazate de energie electrică activă statică și de inducție, și reactivă, de clasă de exactitate 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 (pentru energie activă) și clasa 2 și 3 (pentru energie reactivă)

Denumirea instituției care efectuează verificarea

Raport de verificare Nr.                               Data „ __  ”                           20

Tip contor

Nr. și anul de fabricare

Producător

Proprietar

Caracteristicile tehnice de bază:

- Clasa de precizie                                                                                                                      ;

- Tensiunea nominală                                                                                                              V;

- Curentul nominal                                                                                                                  A;

Instalația de verificare tip                                    nr. de fabricare

nr. certificatului de etalonare                             din                               valabil pînă la

Rezultatele verificărilor:

1. Verificarea aspectului exterior

(se indică corespunde sau nu corespunde)

2. Erori maxime tolerate

| Valoarea tensiunii Un, % | factor de putere | Valoarea curentului, %, A | Eroarea relativă, % | Eroarea tolerată, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Verificarea curentului de pornire

(se indică corespunde sau nu corespunde)

4. Verificarea mersului în gol

(se indică corespunde sau nu corespunde)

5. Verificarea mecanismul de integrare

(se indică corespunde sau nu corespunde)

Verificatorul            _______________	                            Data   „_____” ______________

(Nume, Prenume)                   (Semnătura)