Anexa nr. 8

la Reglementarea tehnică

privind  echipamentul individual

de protecţie

Cerințe și metode de testare pentru EPI medicale, marcare

| Denumire Mijloace de protecție individuală | Descrierea tehnică/scop de utilizare | Documente de referința | Testări necesare | Cerințe de performanță | Marcarea/etichetare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mănuși medicale, chirurghicale, sterile | Nitril, latex, sterile, nepudrate, de unica folosința Mănușile ar trebui să aibă manșete lungi, ajungând cu mult deasupra încheieturii, în mod ideal, până la mijlocul antebrațului. grosime minimă 0,10 mm. Mărimi cuprinse între 5,0 și 9,0 Utilizare: -contact cu singe, lichide biologice contaminate, țeseturi umane cu scop de prevenire miinilor cu produse biologice și reducerea probabilității a transmiterea a germenilor | Directiva 93/42/CE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, clasa IIa Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, categoria III Regulamentului (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale • EN 455 Mănuşi medicale de unică utilizare SM SR EN 455-1:2010 SM EN 455-2:2016 SM EN 455-3:2016 SM EN 455-4:2016 • EN ISO 11607 Ambalaj pentru dispozitive medicale sterilizate terminal Farmacopeia Europeană | EN 455 Mănuşi medicale de unică utilizare Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru evaluare biologică Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de valabilitate Testul la sterilitatea (Farmacopeia Europeană) | Detectarea găurilor AQL˂1,5 Reziduu de pudra ˂ 2.0 mg Conținutul de proteine acuasolubile ˂ 10 µg per g de mănușa Rezistența la rupere: Toate materiale ˃ 9.0N Sterilitate: steril | Marcarea mănușilor de protecție împotrivă bacteriilor și fungi: Marcarea mănușilor de protecție împotrivă virușilor, bacteriilor și fungi: |
| Mănuși medicale, nesterile | Mănuși de examinare, nitril, latex, poliisoprene, PVC, fără pulbere/nepudrate, nesterile (de ex. lungime totală minimă de 230 mm, grosime minimă 0,05 mm. Mărimi S, M, L Mănuși, care au fost testate în corespundere EN 374 oferă protecție contra virușilor, bacteriilor și fungi Utilizare: -examinări curente | Directiva 93/42/CE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, clasa I Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, categoria III • EN 455 Mănuşi medicale de unică utilizare , SM EN ISO 374-5:2017 • EN 374 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase | Testări conform EN 455 Mănuşi medicale de unică utilizare: Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru evaluare biologică Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de valabilitate Testul la sterilitatea (Farmacopeia Europeană) Testări conform EN 374: - Rezistența la penetrare virală (EN 374-2) - Rezistența la penetrare bacteriană și fungi (ISO 16604) Nota: Dacă nu este testat împotriva virușilor, se adaugă următoarea avertizare: „Nu este testat împotriva virușilor”. | Detectarea găurilor AQL˂1,5 Reziduu de pudra ˂ 2.0 mg Conținutul de proteine acvasolubile ˂ 10 µg per g de mănușa Rezistența la rupere: Nitrile ˃ 6.0N Latex ˃ 6.0N Poliisopren ˃ 6.0N Policlorpren ˃ 6.0N PVC ˃ 3,6 N | Marcarea mănușilor de protecție împotrivă bacteriilor și fungi: Marcarea mănușilor de protecție împotrivă virușilor, bacteriilor și fungi: |
| Măști medicale, tipuri I, II, IIR | Masca medicală facială de unica folosinta, Material nețesut, trei straturi, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. respirabilitatea bună, fețele interne și externe trebuie identificate în mod clar, cu elastic (tip I și II) și cu două perechi de legături (tip IIR) si suport metalic sau plastic la nas, tipuri I, II, IIR Măstile tip I sunt utilizate de către pacienți si alte persoane pentru a reduce riscul de raspandire a infectiilor, in special in situatiile epidemice si pandemice. Acestea nu sunt destinate a fi utilizate de cadrele medicale in salile de operatii sau incinte medicale. Măștile tip II sunt divizate în functie de rezistenta la stropire in tip II si IIR, unde R semnifică rezistenta la stropire. Măsti IIR – măști chirurgicale, asigură 98% filtrarea picăturilor bacteriene Măștile sunt proiectate pentru a limita transmiterea agenților infecțioși în mediile de sănătate. De asemenea, reduce emisiile de agenți infecțioși din nas și / sau gura unui purtător asimptomatic sau de la un pacient cu simptome. În cazul în care utilizarea intenționată a măștii este de a proteja purtătorul împotriva agenților infecțioși (bacterii, virusuri sau ciuperci), trebuie luată în considerare utilizarea unui dispozitiv respirator. Cerințele de performanță pentru respiratori sunt domeniul de aplicare al EN 149. | Directiva 93/42/CE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, clasa I Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, categoria III SM EN 14683:2015 EN 14683 Măşti faciale de uz medical. Cerinţe şi metode de încercare | Testări conform EN 14683: Eficienţă filtrării bacteriane | ≥95% (Tip I) ≥98% (Tip II, IIR) | pentru masti trebuie specificate urmatoarele informatii pe ambalaj: - conformitate cu EN 14683 - tipul de masca. Marcaj CE |
|  |  |  | Permeabilitate respiratorie (kPa/cm2) | ˂29,4 (Tipul I, II) ˂49,0 (Tipul IIR) |  |
|  |  |  | Rezistență la stropire (ISO 22609:2004) | ≥16 kPa (Tipul IIR) |  |
|  |  |  | Incarcare microbiana, (cfu/g) | ˂30 |  |
| Masca de protecție cu filtru/Respirator pentru particule, de gradul N95 / FFP2, FPP3 | Respirator N95/N99/N100 sau FFP2/FPP3 Ofera protecție crescuta impotriva particulelor aeropurtate prin reținerea aerosolelor solizi și lichizi. O respirabilitate bună cu un design care nu se prăbușește împotriva gurii (de exemplu, duckbill, în formă de cupă), cu valva respiratorie. Produsul este de unica folosinta sau reutilizabil. Dacă este reutilizabilă, trebuie să fie rezistentă la curățare și dezinfectare conform instrucției producătorului. Utilizare: -proceduri ce generează formarea aerozolelor/mediul infecțios - deservirea bolnavilor cu infecții respiratorii | Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, categoria III Directiva 93/42/CE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, clasa I SM SR EN 149+A1:2010 EN 149 Aparate de protecţie respiratorie Semi-măşti filtrante împotriva particulelor Cerinţe, încercări, marcare | Teste conform EN 149: Rezistența la inspitație: | Debit 30L/min ≤ 70 Pa Debit 95L/min ≤ 240 Pa | Referire la standard EN 149 Indicat tipul de masca cu indicarea dacă este reutilizabilă Marcajul CE |
|  |  |  | Rezistența la lichide (pentru tipul IIR) |  |  |
|  |  |  | Fit test – testat cu 10 persoane |  |  |
| Vizieră/ Ecran facial | Ecran fabricat din plastic transparent și oferă o vizibilitate bună atât pentru purtător, cât și pentru pacient, Fără fibre de sticlă. bandă reglabilă pentru a se atașa ferm în jurul capului și a se potrivi perfect pe frunte (mărime universală),, rezistentă la ceață (de preferat), acoperă complet laturile și lungimea feței, poate fi re-utilizabilă (confecționate dintr-un material robust care poate fi curățat și dezinfectat) sau de unică folosință. Poate fi reutilizat odată curățat cu lichide dezinfectante. Oferă suficient spațiu pentru purtarea concomitentă de respiratoare. Utilizate: Protecția împotriva picăturilor şi împroşcărilor de lichide, altor riscuri | Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție SM SR EN 166:2010 • EN 166:2001 Protecţie individuală a ochilor Specificaţii (pentru re-utilizabile) | Pentru re-utilizabile Test Protecţia împotriva picăturilor şi împroşcărilor de lichide (EN 168:2001) |  |  |
| Ochelari de protecţie | Etanșare bună cu pielea feței, cadru flexibil din PVC pentru a se potrivi cu ușurință în toate contururile feței, cu presiune uniformă, Închide ochii și zonele înconjurătoare, fără părți metalice, rama să fie monobloc cu protecție laterală, părțile laterale să fie transparente, vederea laterală să nu fie afectată, Accomodați purtătorii cu ochelari de prescripție, lentilă din plastic transparent cu tratamente rezistente la ceață și zgârieturi, bandă reglabilă pentru a asigura ferm, astfel încât să nu se slăbească în timpul activității clinice, ventilația indirectă pentru a evita ceata, poate fi reutilizabilă (cu condiția să existe dispozitive adecvate pentru decontaminare) sau de unică folosință. Mărime universală. Ambalaj individual. Utilizate: Protecția împotriva picăturilor şi împroşcărilor, altor riscuri | Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, categoria III SM SR EN 166:2010 • EN 166:2001 Protecţie individuală a ochilor Specificaţii | Test Protecţia împotriva picăturilor şi împroşcărilor de lichide (EN 168:2001) |  |  |
| Șorț Apron, heavy duty | Material impermeabil. Țesătură: 100% poliester cu acoperire din PVC, sau 100% PVC, sau 100% cauciuc, sau alt material acoperit rezistent la fluide, Curea impermeabilă, cusută pentru fixarea gâtului și a spatelui Greutate minimă de bază: 300g / m2 dimensiunea acoperirii: 70-90 cm (latime) X 120-150cm (inaltime) Reutilizabile (cu condiția dispunerii unor aranjamente adecvate pentru decontaminare) Se îmbracă peste halatul de protecție Utilizare: Protecția împotriva picăturilor, stropirii şi împroşcărilor de singe, lichide biologice potential contaminate. | SM EN ISO 13688:2014 • EN ISO 13688 Îmbrăcăminte de protecţie Cerinţe generale SM SR EN 14126:2010 • EN 14126 Îmbrăcăminte de protecţie Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi Pentru biodegradabile EN 13432 | Teste conform EN 14126 Pentru biodegradabile EN 13432 |  |  |
| Halat de protecție de unica folosința Halat chirurgical steril | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Lungimea min 140cm, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL) Mărimi disponibile: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Material nețesut ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii), antistatic. Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambalaj individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. Lungimea min 140cm Zonele critice pot fi mai rezistente la fluide decât zonele non-critice. | • Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, categoria III Directiva 93/42/CE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, clasa I SM EN 13795-1:2019 EN 13795 Îmbrăcăminte și câmpuri chirurgicale. Cerințe și metode de testare. Partea 1: Câmpuri și halate chirurgicale EN 556 pentru steril EN 13034 – tip PB | Teste conform EN 13795-1, table 1: Penetrare microbiană –uscată (EN ISO 22612) | ≤300 CFU |  |
|  |  |  | Penetrare microbiană umedă (EN ISO 22610) | ≥2,8 Ib (standard performance) ≤6,0 (High performance) |  |
|  |  |  | Contaminare/încarcare microbiană/biosarcina(EN ISO 11737-1) | ≤300 CFU/100 cm² |  |
|  |  |  | Eliberarea particulelor (EN ISO 9073-10) | ≤4,0 log10 |  |
|  |  |  | Penetrare cu lichide (EN ISO 811), cm H2O (în dependența de zone utilizate) | ≥20 ≥10 ≥100 ≥10 |  |
|  |  |  | Rezistența la ruperea - uscat (EN ISO 13938-1) | ≥40 kPa |  |
|  |  |  | Rezistența la tracțiune – uscat, umed (EN 29073-3) | ≥20 N |  |
|  |  |  | EN 556 pentru steril EN 13034 – tip PB |  |  |
| Combinezon de protecție de unica folosința | 1.Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă. 4.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform EN 14126, ISO 16604, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale utilizînd metoda ISO 16603. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. Utilizare: -în cazul maladiilor extrem de contagioase | Teste conform EN 13795-2, table 1: Penetrare microbiană –uscată (EN ISO 22612) |  | ≤100 (performanța standard) ≤50 (performanța înaltă) |  |
|  |  | Contaminare/încarcare microbiană/biosarcina(EN ISO 11737-1) |  | ≤100 CFU/cm2 |  |
|  |  | Eliberarea particulelor (EN ISO 9073-10) |  | ≤4,0 log10 |  |
|  |  | Rezistența la ruperea - uscat (EN ISO 13938-1) |  | ≥20 N |  |
| Combinezon de maximă protecție | 1.Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4. Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă. 5. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7. Câte o pereche de bahile adițional din material nețesut laminat cu densitatea minim 50 g/m2, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8. Combinezonul trebuie să asigure protecție conform EN 14126, ISO 16604, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale utilizînd metoda ISO 16603. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. Utilizare: în cazul maladiilor extrem de contagioase |  |  |  |  |
| Alte mijloace de îmbrăcăminte de protecție din material nețesut | Cagula de protecție de unica folosința Material nețesut care permite circulația ușoară a aerului, fixare cu legători Boneta chirurgicală - Material nețesut, care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena) Dotate cu elastic proba de intindere minim 51cm, de unica folosința Botoși de protecție de unica folosința – Material nețesut laminat cu legături. Lungimea - minim 30 cm. Botoși de protecție de unica folosința – Material nețesut laminat cu legături. Lungimea- min 30cm. Utilizare: | EN 14325:2015 (protecția chimică) SM EN 13795-1:2019 EN ISO 13795-1:2019 Îmbrăcăminte și câmpuri chirurgicale. Cerințe și metode de testare. Partea 1: Câmpuri și halate chirurgicale | Teste conform EN 13795-1, table 2: Penetrare microbiană –uscată (EN ISO 22612) Penetrare microbiană umedă (EN ISO 22610) Contaminare/încarcare microbiană/biosarcina (EN ISO 11737-1) Eliberarea particulelor (EN ISO 9073-10) Penetrare cu lichide (EN ISO 811) Rezistența la ruperea – uscat (EN ISO 13938-1) |  |  |

Cerințe pentru material pentru îmbracamintea de protecție/contact cu singe și lichide biologice :

ISO 16604:2004, Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of

resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens — Test method using

Phi-X 174 bacteriophage

ISO 16604:2004

Одежда для защиты от контакта с кровью и телесными жидкостями. Определение стойкости защитных материалов одежды к прониканию патогенных веществ. Метод испытания с использованием бактериофага Phi-Х 174