## Proiect

## GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

## HOTĂRÂRE  Nr. _________

## din ________2013

cu privire la aprobarea Regulamentului privind

asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Întru executarea prevederilor art.4,6 alin(2), 43, ale Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI  din  03 februarie 2009, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), art.12,14 al Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.229-233, art.739), precum şi în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Regulamentul privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară (se anexează).

- Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice şi radioprotecţiei în cadrul practicilor de medicină nucleară se efectuează de către Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

- Supravegherea desfăşurării în siguranţă a practicilor de medicină nucleară se efectuează de către Ministerul Mediului, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.

- Prezenta hotărîre întră în vigoare după 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

## PRIM-MINISTRU                                            Iurie  LEANCĂ

Contrasemnează:

Ministrul Sănătăţii                                            Andrei  USATÎI

Ministrul Mediului                                           Gheorghe  ŞALARU

Anexă

la Hotărîrea Guvernului

nr. ____ din ________2013

REGULAMENT

privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Regulamentul privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară (în continuare – Regulament) crează cadrul necesar aplicării Directivei nr.96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 privind stabilirea normelor de bază de securitate pentru  protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.L159/1 din 29 iunie 1996, aplicării Directivei nr.97/43/Euratom a Consiliului din 30 iunie 1997 privind protecţia sănătăţii persoanelor împotriva pericolelor pe care le prezintă radiaţiile ionizante rezultate din expunerea în scopuri medicale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.C167 din 02 iunie 1997 şi aplicării Regulamentului Consiliului nr.1493/93/Euratom din 8 iunie 1993 privind transportul substanţelor radioactive între  statele  membre,  publicat  în Jurnalul  Oficial  al  Uniunii  Europene  (JO) nr. L148/1, din 19 iunie 1993.

# CAPITOLUL I

# DISPOZIŢII GENERALE

- Prezentul Regulament stabileşte cerinţele specifice pentru asigurarea radioprotecţiei pacienţilor, personalului, populaţiei şi a mediului ambiant în cadrul efectuării investigaţiilor de diagnostic in vivo cu întroducerea preparatelor radiofarmaceutice în organismul pacienţilor. Regulamentul stabileşte deasemenea utilizarea setului de reagenţi pentru analiza radioimunologică in vitro în scopul diagnosticului.

- Regulamentul are ca scop stabilirea cerinţelor de bază privind asigurarea radioprotectiei pacienţilor, prevenirea expunerii lucrătorilor expuşi profesional şi a populaţiei la radiaţii ionizante, prevenirea contaminării mediului la efectuarea investigaţiilor cu radiofarmaceutice.

- Prevederile prezentului Regulament se aplică asupra:

- secţiilor de medicină nucleară ale instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, instituţiilor de învăţământ universitar, profesional şi altor instituţii de profil medical, unde sînt utilizate metodele de medicină nucleară;

- instituţiilor utilizatoare ale surselor de iradiere ionizante deschise aplicate în domeniul medicinei nucleare, organelor şi instituţiilor de stat cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, instituţiilor de proiectare, autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiilor şi întreprinderilor indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică.

- instituţiilor, care efectuează estimarea, evidenţa şi controlul dozelor de expunere a pacienţilor.

- Prevederile prezentului Regulament se aplică la fazele de proiectare, amplasare, construire, reconstruire şi exploatare a secţiilor, laboratoarelor, încăperilor de medicină nucleară.

- Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament sînt definite în Legea nr.10–XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.67, art.183) şi art.7,12,14 al Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.229-233, art.739).

- În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:

asigurarea calităţii în medicina nucleară – un ansamblu de măsuri planificate şi efectuate de către titularul de autorizaţie, scopul căruia este obţinerea rezultatelor scontate al investigaţiilor cu radiofarmaceutice în condiţii de radioprotecţie şi securitate radiologică a lucrătorilor expuşi profesional şi a pacienţilor, menite să garanteze un grad corespunzător al calităţii într-o structură, sistem sau a unui component;

cameră de dezactivare - spaţiu destinat pentru decontaminarea ustensilelor, instrumentelor medicale şi a altor elemente utilizate în lucrul cu preparate radiofarmaceutice;

sală de proceduri – spaţiu destinat pentru întroducerea preparatelor radiofarmaceutice în corpul pacientului;

sală radiometrică – spaţiu destinat radiometriei organelor separate, a ţesuturilor şi a corpului pacientului;

cameră de preparare – spaţiu destinat pentru efectuarea procedurilor tehnologice, prepararea, ambalarea şi pregătirea produselor radioafrmaceutice destinate pacienţilor, inclusiv a procedurilor cu generatoare de radionuclizi;

centru PET – subdiviziune specializată de diagnostic cu radionuclizi in vivo destinată pentru producerea preparatelor radiofarmaceutice emiţătoare de pozitroni cu controlul calităţii acestora şi efectuarea procedurilor de PET-diagnostic;

controlul calităţii -  sistem de măsuri organizatorice, mijloace tehnice şi proceduri tehnologice pentru cuantificarea, monitorizarea şi menţinerea la un nivel optim a caracteristicilor echipamentelor radiodiagnostice, a regimurilor de diagnostic, precum şi a parametrilor de calitate a produselor radiofarmaceutice.

diagnostic cu radionuclizi in vivo - stabilirea existenţei, a naturii şi  răspândirii procesului patologic în organismul pacientului, în baza vizualizării imaginilor şi/sau determinarea distribuţiei spaţiale şi temporale a preparatelor radiofarmaceutice introduse în corpul pacientului;

depozit de deşeuri radioactive– totalitatea încăperilor destinate pentru păstrarea deşeurilor lichide şi solide în scopul expoziţiei acestora pînă la dezintegrarea  şi/sau  acumularea pentru stocarea centralizată ulterioară;

depozit de preparate radiofarmaceutice – spaţiu pentru depozitarea temporară a preparatelor radiofarmaceutice care sînt pregătite pentru întroducere  şi pregătite în laboratorul de radiofarmaceutice în scop de diagnostic in vivo;

gama cameră – instalatie stationară sau mobilă pentru scintigrafie, care include un detector cu fotoelement pentru radiaţiile gama, ansamblul de stative, patul pacientului, un sistem electronic de conversie a semnalelor şi un computer pentru formarea şi vizualizarea imaginilor scintigrafice;

gama-tomograf – instalaţie staţionară pentru tomografie computerizată  cu emisie de fotoni, care conţine unul sau mai mulţi detectori sensibili la radiaţiile gama, patul pacientului, aparatul trepied  cu mecanismul de rotaţie a detectoarelor în jurul axei longitudinale, patul pacientului, sistemul electronic pentru convertirea semnalelor detectorilor şi un computer pentru reconstruirea şi vizualizarea imajinilor tomografice;

generator de radionuclizi – dispozitiv portabil cu protecţie locală pentru obţinerea rapidă a radionuclizilor de viaţă scurtă  în condiţiile instituţiei medicale;

mijloace staţionare de radioprotecţie – elemente, structuri de construcţie şi echipamente de protecţie destinate pentru protecţia expuşilor profesional şi a pacienţilor împotriva iradierii externe, inhalării sau pătrunderii substanţelor radioactive în interiorul corpului;

mijloace individuale de radioprotecţie - mijloacele tehnice, folosite de către expuşii profesional la efectuarea examenelor de radiodiagnostic pentru protecţia corpului sau unor organe aparte în timpul investigaţiilor de profil;

preparate radiofarmaceutice – preparate şi compuşi farmaceutici cu radionuclizi înregistrate de către Ministerul Sănătăţii şi autorizate pentru utilizare în diagnosticul diferitelor maladii;

proceduri de medicină nucleară – proceduri de diagnosticare cu întroducerea în corpul pacientului a preparatelor radiofarmaceutice;

scintigrafie – proceduri de diagnosticare efectuate la gama-cameră pentru vizualizarea imaginilor, proiecţia, distribuţia spaţială a preparatelor radiofarmaceutice în corpul pacientului (scintigrafia statică) sau înregistrarea caracteristicilor în timp a distribuţiei staţionare (spaţio-temporale) a preparatelor radiofarmaceutice în corpul pacientului;

titular de autorizaţie  – orice persoană juridică care a obţinut de la organul public cu funcţii de reglementare în domeniul radioprotecţiei şi securităţii nucleare o autorizaţie de a desfăşura o anumită practică sau o altă acţiune din domeniul NFRP-2000.

tomografie cu emisie de pozitroni PET – procedură diagnostică cu vizualizarea distribuţiei spaţiale a  preparatului radiofarmaceutic  emiţător de pozitroni în corpul pacientului prin iradiere de anihilare.

- Sistemul de asigurare a radioprotecţiei la etapele de proiectare şi exploatare a secţiilor de medicină nucleară trebuie să prevadă implementarea în practică a următoarelor principii de bază ale radioprotecţiei - normarea, justificarea şi optimizarea.

- Principiul de normare se realizează prin stabilirea normativelor (limitele dozelor admisibile de iradiere, a nivelurilor admise şi a nivelurilor de control) de expunere la radiaţii ionizante a lucrătorilor expuşi profesional şi a populaţiei.

- Expunerea fiecărui lucrător nu va depăşi următoarele limite:

- o doză efectivă de 20 mSv(miliSievert) pe an, mediată pe 5 ani consecutivi;

- o doza efectivă de 50 mSv  într-un an oarecare, cu condiţia, că pe parcursul a 	   5 ani consecutivi doza medie nu va depăşi 20 mSv pe an;

- pentru cristalinul ochiului – doza echivalentă de 150 mSv pe an;

- pentru piele, mâini, antebraţe, laba piciorului şi glezne – doza echivalentă 	de 500 mSv pe an. Această limită se aplică dozei medii pentru o suprafaţă de 	1 cm2, indiferent care suprafaţă a fost expusă.

- Pentru populaţie sînt stabilite următoarele limite:

- doza efectivă anuală de 1 mSv, mediată pe 5 ani consecutivi;

- pentru cristalin – doza echivalentă anuală 15 mSv;

- pentru piele, mâini, antebraţe, laba piciorului şi glezne – doza echivalentă 	de 50 mSv pe an. Această limită se aplică dozei medii pentru o suprafaţă de 	1 cm2, indiferent care suprafaţă a fost expusă.

- Pentru femeile de vîrsta pînă la 45 ani, care activează în sfera acţiunii surselor de iradiere ionizantă, incorporarea radionuclizilor în organism pe parcursul unui an nu trebuie să depăşească 1/20 a limitei de incorporare anuală pentru personal.

- Condiţiile de lucru ale femeii gravide expuse profesional trebuie să asigure ca doza  efectivă  primită  de  făt să fie la cel mai scăzut nivel posibil, fără să depăşească 1 mSv pe toata perioada de graviditate rămasă. Din momentul în care o femeie anunţă administraţia instituţiei medicale că alăptează, ea nu mai este folosită în activităţile, care presupun un risc ridicat de contaminare radioactivă corporală şi expuneri la radiaţii ionizante. Administraţia institutiei medicale trebuie să ofere femeii gravide un loc de lucru, care nu este legat de utilizarea surselor de iradiere ionizantă, pe toată perioada gravidităţii şi alaptării copilului din ziua primirii informaţiei despre graviditate.

- Principiul normării nu se aplică pentru pacienţi în cadrul efectuării investigaţiilor diagnostice prin metoda in vivo cu introducerea radiofarmaceuticelor. Acest principiu se realizează prin stabilirea normativelor expunerii (limitelor dozelor admisibile)  pentru expuşii profesional  şi populaţie.

- La efectuarea investigaţiilor diagnostice prin metoda in vivo cu introducerea radiofarmaceuticelor principiul de justificare se realizează prin indeplinirea următoarelor cerinţe:

- efectuarea investigaţiilor diagnostice cu întroducerea radiofarmaceuticelor numai în cazurile cînd informaţia de diagnostic obţinută (beneficiul) pentru pacient este mai mare decît daunele cauzate sănătăţii de acţiunea radiaţiilor ionizante;

- efectuarea investigaţiilor diagnostice cu radiofarmaceutice numai conform indicaţiilor medicale (clinice)  în cazurile cînd nu sînt, nu pot fi efectuate sau sînt insuficient informative alte metode alternative de diagnostic (utilizarea prioritară şi iniţială a metodelor alternative neradiaţionale);

- alegerea celor mai inofensive metode în cazul examenelor cu radiofarmaceutice;

- aprobarea metodelor de investigaţii cu radiofarmaceutice de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

- utilizarea pentru diagnostic in vivo numai a acelor preparate radiofarmaceutice, care sînt autorizate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova;

- asigurarea condiţiilor necesare pentru obţinerea informaţiei veridice de diagnostic;

- toate tipurile noi de practici care presupun expunerea în scopuri medicale se justifică înainte de a fi adoptate în mod general;

- tipurile existente de practici care presupun expunerea în scopuri medicale pot fi analizate ori de câte ori apar probe noi şi importante despre eficienţa sau consecinţele lor;

- toate expunerile medicale individuale în scopuri medicale se justifică anticipat, luându-se în considerare obiectivele specifice ale expunerii şi caracteristicile individuale implicate;

Dacă un tip de practică care presupune o expunere în scopuri medicale nu este        justificată în general, o expunere individuală specifică de acest tip ar putea fi   justificată în împrejurări speciale care se evaluează de la caz la caz.

Medicul specialist şi medicul curant urmăresc  să obţină, în măsura posibilului, informaţii de diagnostic anterioare sau înregistrări medicale relevante pentru expunerea planificată şi iau în considerare aceste date pentru a evita expunerea inutilă.

- expunerea în scopuri medicale în cercetarea biomedicală şi medicală se examinează de către un comitet pentru etică constituit în conformitate cu procedurile naţionale şi/sau de către autorităţile competente;

- se acordă o atenţie specială justificării expunerilor în scopuri medicale atunci când nu există nici un avantaj direct asupra sănătății persoanei expuse, în special pentru expunerile de factură medico-legală.

- Principiul de optimizare în cadrul efectuării investigaţiilor diagnostice cu introducerea radiofarmaceuticelor constă în obţinerea informaţiei diagnostice necesare, calitative cu expuneri la radiaţii la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil, luînd în considerare factorii economici şi sociali – principiul ALARA, stabilit de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică.

- La monitorizarea şi supravegherea locurilor şi condiţiilor de muncă lucrătorii expuşi profesional la radiaţii ionizante se divid în:

- lucrători expuşi profesional de categoria A - persoanele care activează cu surse de radiaţii ionizante în secţiile de medicină nucleară, inclusiv persoanele care efectuează controlul radiologic. Aceşti lucrători pot primi o doză efectivă mai mare de 6 mSv/an sau o doză echivalentă mai mare de 3/10 din dozele limită pentru cristalin, piele şi extremităţi.

- lucrători expuşi profesional de categoria B - persoanele expuse la radiaţii ionizante, care nu se încadrează în categoria A şi care primesc doze efective sau echivalente inferioare celor atribuite personalului de categoria A.

- Listele lucrătorilor expuşi profesional se aprobă de către administraţia instituţiei medicale şi se acordă cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice al Ministerului Sănătăţii (în continuare-SSSSP).

- Pentru colaboratorii, care nu sînt atribuiţi la categoria A şi B, pacienţii, care nu sînt investigaţi cu utilizarea radiofarmaceuticelor, vizitatori, rude ale pacienţilor şi alte persoane, care nu sînt atribuite la expuşi profesional la radiaţii,  dozele anuale de expunere nu vor depăşi limitele dozelor anuale stabilite pentru public.

- Estimarea sistemului existent de asigurare a radioprotecţiei în secţiile de medicină nucleară este bazată pe următorii indici:

- caracteristica unor posibile şi reale contaminări radioactive a mediului;

- analiza asigurării măsurilor de radioprotecţie şi de respectare a prevederilor documentelor normative în domeniul radioprotecţiei;

- probabilitatea apariţiei accidentelor cu radiaţii şi a consecinţelor posibile a lor;

- gradul de pregătire a instituţiei medicale către lichidarea accidentelor cu radiaţii şi a consecinţelor acestora;

- analiza dozelor de expunere primite de lucrătorii expuşi profesional la radiaţii ionizante şi a unor membri ai publicului în timpul activităţii secţiilor de medicină;

- numărul de persoane expuse în valori ce depăşesc limitele dozelor stabilite.

- Radioprotecţia în subdiviziunea de medicina nucleară se asigură prin:

- calitatea proectului încăperilor, în care este amplasată subdiviziunea de medicină nucleară;

- alegerea justificată a locului şi a terenului pentru amplasarea blocului, secţiei de medicină nucleară;

- exploatarea argumentată a aparatajului şi a utilajului de medicină nucleară;

- protecţia fizică a surselor radioactive;

- efectuarea minuţioasă a tehnologiilor stabilite pentru investigaţiile cu radiofarmaceutice;

- estimarea preparatelor radiofarmaceutice şi a tehnologiilor, care sînt utilizate în diagnosticul cu radiofarmaceutice;

- prezenţa şi funcţionarea permanentă a sistemului de  asigurare a calităţii şi controlului calităţii;

- planificarea şi realizarea activităţilor specifice concrete privind asigurarea radioprotecţiei pacienţilor, a lucrătorilor expuşi profesional şi a publicului în programul zilnic de activitate a secţiei, la etapele de reconstrucţie şi încetare a exploatării;

- sporirea gradului de cunoştinţe a pacienţilor şi a publicului în domeniul radioprotecţiei.

- Investigaţiile diagnostice cu utilizarea radiofarmaceuticelor trebuie să fie efectuate numai conform prescripţiilor clinice ale medicului-clinician în cazul existenţei indicaţiilor clinice.

- În organismul pacientului se întroduce activitatea optimală de preparat radiofarmaceutic care asigură obţinerea informaţiei diagnostice veridice la o doză minimă posibilă. Pacientul trebuie se respecte cerinţele şi recomandările, stabilite de medicul-practician conform documentelor normative aprobate.

- Radioprotecţia personalului în subdiviziunea de medicina nucleară se asigură prin:

- limitarea accesului la activităţi cu surse de radiaţii ionizante după vîrstă, sex, starea sănătăţii, nivelului expunerii profesionale precedente şi expunerii accidentale;

- suficienţa mijloacelor colective de radioprotecţie şi limitarea duratei activitaţilor  cu surse radioactive;

- respectarea strictă a cerinţelor şi recomandărilor pentru personal, care sînt expuse în instrucţiunile de serviciu şi documentaţia normativ-tehnică;

- folosirea mijloacelor individuale de radioprotecţie;

- efectuarea măsurilor efective privind prevenţia şi lichidarea accidentelor radiologice.

- Radioprotecţia persoanelor, care nu sînt atribuite la personalul expus profesional, dar însoţesc pacientul, ajută acestora în timpul procedurilor şi care îngrijesc bolnavul căruia i sau administrat radiofarmaceutice se asigură prin respectarea cerinţelor şi recomandărilor pentru public, care sînt descrise în instrucţiunile de serviciu privind activităţile de medicină nucleară din această instituţie medicală.

- Investigaţiile diagnostice cu preparatele radiofarmaceutice se efectuează numai în instituţiile medicale, care au subdiviziuni specializate de medicină nucleară, autorizate de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare-ANRANR) şi SSSSP, dotate cu aparatajul necesar, completate cu cadre atestate în domeniul activităţii cu sursele deschise de radiaţii ionizante.

- Se înterzice utilizarea radiofarmaceuticelor pentru aplicarea clinică, deasemenea aplicarea metodelor de diagnostic in vivo cu întroducerea acestora în organismul pacienţilor, dacă n-au fost aprobate şi autorizate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

- Proiectarea şi construcţia încăperilor subdiviziunilor de medicină nucleară, fabricarea şi deservirea aparatajului, echipamentului tehnologic şi a mijloacelor de radioprotecţie se efectuează numai de  către instituţiile, care posedă autorizaţiile pentru executarea acestor activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Autorizarea activităţilor de medicină nucleară, inclusiv autorizarea sanitară de funcţionare a  secţiilor de medicină nucleară se efectuează în baza solicitărilor depuse de utilizatorul surselor de radiaţii ionizante în baza expertizei documentelor prezentate. Setul documentelor prezentate trebuie să includă:

- proiectul secţiei de medicină nucleară, proiectul amplasării instalaţiilor şi 	utilajelor de medicină nucleară;

- calculele protecţiei staţionare;

- programul de radioprotecţie a personalului şi a pacienţilor;

- programul de monitorizare a expunerii la radiaţii ionizante şi estimării stării   	de sănătate a angajaţilor;

- datele privind pregătirea profesională a personalului.

- Avizării sanitare sînt supuse următoarele activităţi în cadrul investigaţiilor cu radiofarmaceutice:

- atribuirea terenurilor pentru construcţii şi reconstrucţii a secţiilor de medicină nucleară;

- proiectele de construcţie şi reconstrucţie a secţiilor de medicină nucleară;

- recepţia finală a obiectivelor, unde sînt utilizate metodele cu radiofarmaceutice;

- tehnologiile de iradiere a pacienţilor în cadrul practicilor de medicină nucleară.

- Supravegherea de stat a sănătăţii publice în secţiile de medicină nucleară include estimarea condiţiilor de muncă şi a factorilor nocivi, expunerea la radiaţii ionizante şi starea sănătăţii lucrătorilor expuşi profesional şi a pacienţilor.

- La efectuarea investigaţiilor cu radiofarmaceutice deţinătorii de autorizaţie asigură:

- controlul termenelor valabilităţii documentelor de autorizare (autorizaţie, certificat de securitate, autorizaţie sanitară de funcţionare, adeverinţă de înregistrare);

- controlul condiţiilor de întreţinere, deservire şi reparaţie a instalaţiilor care acţionează asupra inofensivităţii activităţilor practicate, într-o măsură suficientă pentru asigurarea stării funcţionale corespunzătoare a lor. Instalaţiile şi echipamentele trebuie să aibă documentaţia operaţională necesară;

- accesul nelimitat al persoanelor abilitate cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice pentru efectuarea inspecţiilor la obiectivele unde se desfăşoară activităţi autorizate cu surse de radiaţii ionizante;

- elaborarea şi realizarea planului de acţiuni pentru a aduce sistemul de asigurare a securităţii radiologice şi radioprotecţiei în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative în vigoare;

- prezenţa actelor normative privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice şi îndeplinirea în volum deplin a prevederilor acestora;

- îndeplinirea cerinţelor documentelor normative privind asigurarea radioprotecţiei şi a securităţii radiologice în condiţii sigure de exploatare a instalaţiilor, surselor radioactive şi în caz de accident;

- analiza periodică şi estimarea radioprotecţiei, securităţii radiologice în institutie medicală, efectuarea măsurilor de perfecţionare a acestora;

- evidenţa, controlul surselor radioactive şi al deşeurilor conform registrelor  aprobate;

- stocarea surselor radioactive, utilizarea în continuare a cărora nu este necesară (inclusiv a surselor radioactive cu termenul de utilizare expirat) la organizaţiile specializate pentru stocarea şi tratarea deşeurilor radioactive;

- exploatarea surselor radioactive doar în perioada indicată de funcţionare;

- protecţia fizică a surselor radioactive, în scopul evitării furtului şi utilizării neautorizate;

- numărul necesar şi calificarea angajaţilor (lucrătorilor expuşi profesional), care sînt implicaţi în activităţi autorizate;

- planificarea şi efectuarea perfecţionării angajaţilor (lucrătorilor expuşi profesional) privind radioprotecţia şi securitatea radiologică, monitoringul radiologic, evidenţa şi controlul surselor şi a deşeurilor radioactive, asigurarea protecţiei fizice a lor;

- monitorizarea expunerii la radiaţii ionizante la locurile de muncă, în încăperi şi în teritoriul instituţiei medicale;

- monitoringul dozimetric individual al lucrătorilor expuşi profesional;

- instruirea, perfecţionarea şi atestarea periodică a managerilor secţiilor de medicină nucleară, a specialiştilor serviciilor de radioprotecţie, a responsabililor de radioprotecţie, precum şi a altor persoane care îşi desfăşoară activitatea cu radiofamaceutice permanent sau temporar în aspectele ce ţin de asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice;

- instruirea periodică şi examinarea cunoştinţelor lucrătorilor expuşi profesional în domeniul radioprotecţiei şi securităţii radiologice;

- efectuarea examenelor medicale preventive şi periodice anuale ale lucrătorilor expuşi profesional;

- informarea permanentă a lucrătorilor expuşi profesional despre nivelele de expunere la locurile de muncă şi dozele individuale de expunere primite;

- informarea despre aspectele de bază privind radiaţiile ionizante, efectele acestora şi despre acţiunile care trebuie întreprinse la locul detectării sau suspectării prezenţei unei surse;

- informarea la timp a ANRANR, SSSSP şi a altor organe cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice după caz despre incidentele şi accidentele radiologice;

- îndeplinirea cerinţelor şi prescripţiilor organelor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;

- realizarea drepturilor cetăţenilor în domeniul radioprotecţiei şi securităţii radiologice

- controlul elementelor şi condiţiilor încluse în autorizaţie;

- echipament sau mijloace de măsurări metrologice verificate conform legislaţiei în vigoare.

- Responsabilitatea pentru asigurarea radioprotecţiei la locurile de muncă, încăperile de serviciu în secţiile de medicină nucleară este atribuită administraţiei sau conducerii  instituţiei medicale.Responsabilităţile titularului de autorizaţie sînt descrise detaliat în capitolul VII al prezentului Regulament.

- Administraţia instituţiei medicale elaborează şi aprobă instrucţiunile privind radioprotecţia şi securitatea radiologică, cerinţele către activităţile cu surse de radiaţii ionizante, înregistrarea, depozitarea, transportarea, predarea surselor de radiaţii ionizante, inclusiv controlul radiologic al acestora, prevederi privind măsurile de igienă personală şi igienă a muncii, precum şi acţiunile lucrătorilor expuşi profesional în cazuri de incidente şi accidente cu radiaţii, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

- În timpul activităţii în secţiile de  medicină nucleară un impact negativ asupra lucrătorilor expuşi profesional îl pot avea următorii factori de producţie nocivi şi periculoşi:

- radiaţiile ionizante:

a) fondul sporit al expunerii gama-externe în încăperile de serviciu ale secţiei;

b) prezenţa contaminărilor radioactive a suprafeţelor de lucru, a concentraţiilor majorate ale aerosolilor şi gazelor radioactive în aerul încăperilor de serviciu;

c) expunerea internă prin pătrunderea în organism a radionuclizilor;

- factorii nocivi neradiologici:

a) nivelul periculos de tensiune în reţeaua electrică a aparatajului şi 	echipamentului, scurt circuitul care poate afecta corpul uman;

b) nivelul ridicat al zgomotului produs de aparatajul din dotare utilizat, 	instalaţiile  frigorifice, ventilatoarele şi instalaţiile din dotare, efortul fizic 	sporit în timpul exploatării echipamentelor;

c) influenţa substanţelor chimice nocive, utilizate pentru sinteza sau prepararea 	radiofarmaceuticelor la exploatarea aparatajului şi echipamentului, deasemenea 	în procesul dezactivării şi dereticării încăperilor în secţiile de medicină 	nucleară.

- Nivelurile factorilor nocivi şi periculoşi în secţiile de medicină nucleară nu trebuie să depăşească valorile admise de actele normative în vigoare.

# CAPITOLUL II

# EXPUNEREA MEDICALĂ. JUSTIFICAREA ŞI

# OPTIMIZAREA EXPUNERILOR MEDICALE

- Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că:

- pacienţii sînt expuşi numai dacă expunerea a fost prescrisă de un medic practician;

- medicii specialişti de medicină nucleară asigură radioprotecţia pacienţilor, atât prin prescrierea, cât şi prin modul de administrare a dozei;

- expunerea persoanelor care susţin sau îngrijesc pacienţii şi a membrilor familiilor pacienţilor se supune constrângerilor de doză;

- cerinţele controlului calităţii sînt îndeplinite în cazul diagnosticului cu surse deschise de radiaţii de către o instituţie acreditată;

- personalul este instruit în utilizarea surselor radioactive şi echipamentelor folosite în medicina nucleară, a echipamentelor pentru măsurarea şi detecţia  radiaţiilor, a sistemelor şi dispozitivelor de siguranţă, adecvat funcţiei şi responsabilităţii care îi revin şi cunoaşte procedura aplicabilă în caz de urgenţă radiologică;

- personalul respectă regulile şi procedurile aplicabile pentru radioprotecţia pacienţilor.

- Expunerile medicale trebuie să fie justificate, luând în considerare beneficiile aduse de diagnostic, riscul implicat de expunerea la radiaţii, precum şi existenţa unor metode alternative care nu implică expunerea la radiaţii ionizante: ultrasunete,  rezonanţă magnetică nucleară.

- Expunerile persoanelor care participă voluntar la programele de investigare medicală sau biomedicală de diagnostic sînt justificate numai dacă beneficiul este net superior detrimentului pe care radiaţiile ionizante îl aduc individului.

- Expunerile persoanelor care participă la programe de investigare medicală sau biomedicală trebuie să se facă conform prevederilor „Normelor Fundamentale de Radioprotecţie. Cerinţe şi Reguli Igienice” (în continuare - NFRP-2000).

- Titularul de autorizaţie urmează să asigure că medicul specialist de medicină nucleară care prescrie sau conduce expunerea în scop de diagnostic:

- menţine expunerea la minimum necesar pentru a obţine informaţia dorită;

- ia în considerare toate informaţiile relevante de la expunerile anterioare, cu scopul de a evita orice expuneri suplimentare;

- ia în considerare nivelurile de referinţă pentru expunerile medicale, stabilite în NFRP-2000 pentru radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale.

- Personalul implicat în expunerea medicală reduce expunerea pacientului, fără a diminua calitatea imaginii, prin:

- selectarea adecvată a celui mai adecvat radiofarmaceutic şi a activitaţii acestuia;

- utilizarea metodelor de blocare a absorbţiei radiofarmaceuticului în organele nesupuse studiului şi respectiv de accelerare a excreţiei, după caz;

- utilizarea metodelor de achiziţie şi procesare adecvate;

- evitarea administrarii de radiofarmaceutice femeilor însărcinate sau care ar putea fi însărcinate;

- stoparea alăptarii pentru femeile care alăptează până când radiofarmaceuticul nu mai este excretat în lapte în cantităţi estimate să conducă la o doza efectivă inacceptabilă pentru noul născut;

- administrarea radiofarmaceuticelor la copii în scop de diagnostic numai dacă există indicaţii clinice clare, iar activitatea administrată este redusă conform greutăţii, suprafeţei corpului şi altor criterii aplicabile.

- Titularul de autorizaţie trebuie să informeze în scris:

- pacienţii cu privire la riscul asociat procedurii;

- pacienţii care au primit radiofarmaceutice cu privire la minimizarea contactului cu membrii familiei, cu minorii şi cu femeile care pot fi sau sînt însărcinate.

# CAPITOLUL III

CERINŢE PRIVIND AMPLASAREA ŞI AMENAJAREA

LABORATOARELOR DE MEDICINĂ NUCLEARĂ

- Laboratoarele de medicină nucleară urmează să fie amplasate în clădiri speciale sau într-o aripă complet izolată de restul clădirii, la parter şi cu intrare separată. Se interzice amplasarea  laboratoarelor de medicină nucleară în clădiri locative şi instituţiile pentru copii. Nu se admite amplasarea în vecinătatea laboratorului de diagnostic radioizotopic, unde se efectuează lucrări cu gradul I şi II de pericol (pe orizontală şi verticală) a saloanelor pentru copii şi gravide.

- Laboratoarele de medicină nucleară destinate radiodiagnosticului in vivo cu surse radioactive urmează să fie amplasate într-o aripă  izolată de restul încăperilor, iar destinate radiodiagnosticului in vitro cu surse radioactive nu necesită asigurarea unor condiţii speciale de amplasare. Stabilirea zonei de protecţie sanitară de la laboratoarele de medicină nucleară nu este prevăzută.

- La amplasarea laboratoarelor de medicină nucleară în interiorul unor clădiri în care se desfăşoară şi alte activităţi, încăperile în care se desfăşoară activităţile specifice laboratorului vor fi amplasate într-o singură parte a clădirii, separate de alte activităţi nenucleare astfel, încât să fie asigurat circuitul funcţional al laboratorului.

- În laboratoarele în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo unităţile de comandă ale instalaţiilor de încălzire, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apă şi a instalaţiilor electrice urmează să fie amplasate în exteriorul încăperilor în care se desfăşoară activitatea.

- La utilizarea simultană în cadrul laboratorului de medicină nucleară a surselor radioactive deschise de diagnostic in vitro şi in vivo, spaţiile de lucru specifice fiecărei categorii de amenajare, urmează să fie clar separate şi delimitate.

- Factorii ce trebuie luaţi în considerare pentru stabilirea categoriei de amenajare a laboratoarelor de medicină nucleară sînt:

- limita anuală de încorporare pentru radionuclizii ce vor fi utilizaţi, prevăzută în NFRP-2000, tipul radionuclizilor şi operaţiile făcute;

- riscul la expunerea externă şi contaminare, asociat tipurilor de radionuclizi implicaţi;

- tipul tehnicii de diagnosticare;

- activitatea maximă pe operaţii de lucru, zilnică, săptămânală, lunară sau anuală.

- Categoriile de amenajare ale laboratorului de medicină nucleară reprezintă gradul de protecţie permis şi sînt:

- categoria 1: laboratoare de medicină nucleară pentru diagnostic in vivo;

- categoria 2: laboratoare de medicină nucleară pentru diagnostic in vitro.

- În cazul laboratoarelor de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vitro/in vivo pardoselile, tâmplăria şi suprafeţele de lucru din încăperi trebuie realizate astfel încât să poată fi uşor spălate şi decontaminate. În acest sens, se vor respecta următoarele condiţii:

- pardoseala trebuie să fie acoperită cu materiale neabsorbante care să se poată spăla şi curăţa cu uşurinţă, rezistente la acţiunea agenţilor de decontaminare;

- pardoseala trebuie să reziste la greutatea ecranelor de protecţie şi să fie netedă, fără crăpături, rosturi, iar racordul între pardoseală şi pereţi trebuie executat etanş şi rotunjit;

- pereţii şi tavanul se vor executa fără nici un fel de profil sau ornamente, cu toate unghiurile executate etanş şi rotunjite şi se vor acoperi cu materiale neabsorbante, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea agenţilor de decontaminare;

- pentru uşi şi ferestre se recomandă tâmplărie metalică sau PVC, cu profile cât mai simple; ferestrele se vor monta fix, iar uşile vor fi plane, preferabil batante;

- suprafeţele de lucru trebuie să reziste la greutatea ecranelor de protecţie şi să fie acoperite cu materiale neabsorbante, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea agenţilor chimici cu care se lucrează. Aceste suprafeţe vor fi acoperite cu foi subţiri confecţionate din materiale absorbante, care după utilizare se vor considera deşeuri radioactive.

- Mobilierul utilizat în laboratoarele de medicină nucleară trebuie să fie de construcţie cât mai simplă, să aibă o suprafaţă netedă, neabsorbantă şi să fie uşor de decontaminat.

- Laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo trebuie să fie prevăzute cu:

- camere prevăzute cu nişe, boxe sau alte incinte ventilate şi ecranate pentru prepararea radiofarmaceuticelor şi efectuarea diluţiilor de substanţe radioactive;

- încăpere destinată depozitării surselor radioactive şi/sau a deşeurilor radioactive;

- sală pentru injectarea pacienţilor sau administrarea radiofarmaceuticelor;

- cameră pentru efectuarea investigaţiilor diagnostice medicale in vivo;

- cabinet de consultaţii pentru medicul practician;

- săli de aşteptare separate pentru pacienţii cărora li s-au administrat produse radiofarmaceutice şi pentru cei cărora nu li s-au administrat radiofarmaceutice;

- instalaţie de duşuri pentru personal;

- punct de control dozimetric la ieşirea din zonele controlate;

- spaţiu pentru decontaminarea şi sterilizarea instrumentarului tehnico-medical;

- containere pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor radioactive provenite din desfăşurarea practicii;

- grup sanitar pentru pacienţii cărora li s-au administrat radiofarmaceutice, separat de grupul sanitar al personalului sau al pacienţilor cărora nu li s-au administrat radiofarmaceutice.

- Laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vitro trebuie să fie prevăzute cu:

- cameră pentru păstrarea şi prepararea soluţiilor;

- nişe, dacă se efectuează lucrări în care este posibilă contaminarea aerului;

- se recomandă asigurarea unei instalaţii de duş;

- încăpere destinată depozitării surselor radioactive şi/sau a deşeurilor radioactive;

- spaţiu frigorific în depozitul de surse radioactive;

- încăpere pentru prelucrarea produselor biologice radioactive;

- spaţiu pentru efectuarea de teste in vitro;

- spaţiu pentru radiometria   in vitro a produselor biologice;

- spaţiu pentru decontaminarea şi sterilizarea instrumentarului tehnico-medical;

- spaţiu pentru recoltarea de produse biologice.

- În cazul în care în activitatea de diagnostic cu radiofarmaceutice sînt necesare testări pe animale de laborator, circuitul funcţional al acestei zone va fi complet separat de zonele destinate activităţii medicale la om.

- Componenţa recomandată şi suprafeţele încăperilor laboratoarelor de medicină nucleară sînt indicate în Anexa 1.

# CAPITOLUL IV

CERINŢE PRIVIND AMPLASAREA, PLANIFICAREA

ŞI AMENAJAREA ÎNCĂPERILOR  PET-CENTRULUI

- Proiectarea încăperilor Centrului cu tehnologia PET şi dotarea tehnică a lui urmează să fie efectuată de o instituţie specializată licenţiată în domeniu, luînd în considerare complexitatea şi cerinţele furnizorului (producătorului) tehnologiei PET.

- PET-centrul urmează să aibă încăperi separate pentru personal şi pacienţi, de asemenea o trecere din staţionar pentru pacienţii internaţi cu încălzire în sezonul rece. Încăperile PET-centrului nu trebuie să fie trecătoare pentru persoanele străine.

- Complexul radiochimic al ciclotronului urmează să reprezinte o zonă controlată separată, cu acces interzis pentru persoanele străine, inclusiv pentru pacienţi, cu  întrare separată dotată cu o ecluză de aer, ieşire de rezervă şi încăperi certificate pentru producerea radiofarmaceuticelor.

- Ciclotronul urmează să fie amplasat într-un canion special cu pereţii din beton şi tavan grosimea carora se calculează la proiectare în corespundere cu cerintele normelor de radioprotectie şi cerinţele furnizorului (producătorului) tehnologiei PET.

- Încăperile PET-centrului cu complexul radiochimic al ciclotronului urmează să fie amplasate la parterul clădirii sau într-un bloc separat. Se admite amplasarea ciclotronului mai jos decît parterul clădirii cu respectarea cerintelor de radioprotectie şi a normelor de construcţie.

- Tehnologia montării ciclotronului şi a utilajelor urmează să prevadă un spaţiu-deschizătură cu dimensiuni  minime de 2,8×2,8m în pereţii canionului ciclotronului şi a laboratorului radiochimic  sau în tavanul acestor încăperi. Pentru ciclotroanele cu radioprotecţie proprie aceste spaţii-deschizături trebuie să fie mai mari şi să corespundă cerinţelor firmei-producătoare a ciclotronului şi a utilajelor pentru radiochimie.

- PET-centrul urmează să fie asigurat cu căi asfaltate pentru accesul autocamioanelor şi a macaralelor.

- Întrarea în buncărul ciclotronului urmează să fie închisă cu o uşă de protecţie amenajată cu cel puţin patru sisteme de blocare în corespundere cu cerinţele şi recomandările firmei-producătoare a ciclotronului.

- Buncărul ciclotronului, laboratorul radiochimic şi cabinetul de diagnostic a PET-centrului urmează să fie amplasate învecinat sau la o distanţă minimă unul faţă de altul. Distanţa de la canionul ciclotronului pînă la laboratorul radiochimic nu trebuie să depăşească 20 m. Încăperile menţionate urmează să fie unite cu canale ascunse pentru amplasarea ţevilor de gaz, apă şi alte comunicaţii în corespundere cu cerinţele şi recomandările firmei-producătoare.

- Urmează să fie prevăzută o încăpere separată pentru amplasarea baloanelor cu gaz, unită cu liniile corespunzătoare ale gazoductelor cu canionul ciclotronului şi laboratorul radiochimic.

- În dependenţă de asortimentul şi cantităţile  radiofarmaceuticelor sintetizate în laboratorul radiochimic urmează să fie montate unul sau mai multe boxe „fierbinţi” şi/sau cîteva mini-boxe pentru PET-radiochimie în corespundere cu cerinţele şi recomandările firmei-producătoare.

- Depozitul pentru păstrarea temporară a radiofarmaceuticelor şi sala de proceduri urmează să fie amenajate cu dulapuri de reflux, în interiorul cărora să fie amplasate bariere de protecţie.

- Depozitul pentru păstrarea temporară a deşeurilor radioactive urmează să fie amenajată cu pereţi de protecţie, unde sînt păstraţi saci de plastic sau containere închise pentru deşeurile radioactive menţinute la dezintegrare, de asemenea un dulap metalic ermetic cu o pompă locală pentru deşeurile neradioactive provenite de la soluţiile tehnologice.

- Un filtru sanitar urmează să fie amplasat lîngă întrarea externă în complexul radiochimic al ciclotronului (luînd în vedere extinderea producerii posibile a I-123 la ciclotron), iar altul–între blocul de aprovizionare cu radionuclizi şi blocul încăperilor generale a PET-centrului.

- Podeaua, pereţii şi tavanul filtrului sanitar pentru pacienţi  urmează să  fie construite din materiale rezistente la umiditate cu proprietăţi de slabă absorbţie a radioactivităţii, care să se poată spăla şi curăţa cu uşurinţă, rezistente la acţiunea agenţilor de decontaminare.

- WC-urile  pentru pacienţi şi personal urmează să fie proiectate separat cu acces interzis pentu pacienţi în WC-ul personalului. WC-ul pentru pacienţi urmează să fie amplasat în nemijlocita apropiere a sălii de proceduri şi cabinetul diagnostic al PET-centrului, urmează să fie amenajat cu  o instalaţie de dirijare a apei şi spălare, dotat cu o pedală specială.

- Cerinţele privind dimensiunile, configurarea şi asigurarea tehnică a canionului ciclotronului, laboratorului radiochimic, cabinetului tomografului cu pozitroni se determină la proiectare conform paşaportului tehnic al instalaţiilor concrete în baza recomandărilor firmelor-producătoare a apratajului şi echipamentului şi se coordonează  în mod obligatoriu cu ANRANR.

- În încăperile canionului ciclotronului, laboratorului radiochimic  şi cabinetului tomografului cu pozitroni urmează să fie prevăzute sisteme speciale de ventilare şi condiţionare a aerului, care lucrează separat  cu ventilare aflux- reflux a celoralte încăperi ale PET-centrului.

- Ventilarea încăperilor canionului ciclotronului, laboratorului radiochimic  şi  a cabinetului tomografului cu pozitroni urmează să fie autonomă cu aflux-reflux a aerului în zona superioară şi îndepărtarea acestuia din două zone–2/3 de volum din partea de sus şi 1/3 din partea de jos.

- Aeroconductele  de reflux din încăperile menţionate urmează să fie dotate cu dispozitive de curăţare a aerului cu filtre şi adsorbente a gazelor radioactive. Ventilaţia urmează să funcţioneze permanent.

- Necesitatea instalaţiilor suplimentare de ventilare şi rata schimbului de aer este determinată de proiect în baza recomandărilor firmei-producătoare.

- Aerul, înlăturat din camere, boxe şi dulapuri de exhaustare trebuie să fie curăţit în prealabil prin intermediul filtrelor proprii prevăzute de elementele constructive. În camerele şi boxele cu deschizăturile închise urmează să se asigure o rarefiere nu mai mică de 20 mm a coloanei de apă. Camerele şi boxele urmează să fie dotate cu aparate de control a gradului de rarefiere. Filtrele şi adsorbenţii gazelor radioactive urmează să fie instalate în vecinătatea nemijlocită a camerelor, boxelor şi dulapurilor de exhaustare pentru a reduce la nivel maxim contaminarea radioactivă a conductelor magistrale de aer.

- Ventilarea încăperilor generale a PET-centrului urmează să fie de tipul aflux-reflux cu înlăturarea şi alimentarea de aer din zona de sus a încăperii cu rata de schimb a aerului la aflux– 3, la reflux– 4.

- Apele reziduale din încăperile blocului de aprovizionare cu radionuclizi (cu excepţia încăperii de sinteză a radiofarmaceuticelor) şi a blocului încăperilor generale se admite a fi evacuate în canalizarea pentru deşeuri menagere.

- Soluţiile tehnologice care au fost utilizate pentru spălarea şi dezactivarea boxurilor în PET-centru sînt păstrate în vase din sticlă, care se instalează în dulapul ermetic din metal cu o pompă locală.

- Componenţa recomandată şi suprafeţele încăperilor PET-centrului sînt indicate în Anexa 2.

# CAPITOLUL V

# CERINŢE PRIVIND VENTILAŢIA, EPURAREA

# AERULUI  ŞI  ÎNCĂLZIREA

- Sistemele de ventilaţie şi de epurare a aerului din laboratoarele de medicină nucleară urmează să împiedice impurificarea, inclusiv contaminarea radioactivă a aerului din încăperile de lucru şi a aerului atmosferic, peste limitele maxim admise.Numărul de sisteme de ventilaţie de aspiraţie urmează să fie minim.

- Deplasarea aerului între zone, urmează să se facă de la zona nesupravegheată la zona supravegheată şi apoi la zona controlată. Presiunea din zona controlată urmează să fie mai mică decât celelalte zone.

- Gurile de introducere şi aspiraţie urmează să fie prevăzute cu filtre adecvate şi plasate astfel, încât să asigure o eliminare eficace a aerului din încăperi şi să asigure înlocuirea filtrelor cu uşurinţă.

- În clădirile, în care numai o parte este utilizată de laboratorul de medicină nucleară, este necesară separarea completă a sistemului de ventilaţie destinat încăperilor în care se lucrează cu surse radioactive deschise de acela destinat pentru celelalte încăperi, în care nu se lucrează cu surse.

- Înainte de a fi evacuat în atmosferă, aerul impurificat din camere, boxe, nişe va fi trecut prin filtre amplasate cât mai aproape de sursele de contaminare, pentru a reduce la minim contaminarea conductelor principale de aer. Filtrele utilizate vor fi tratate ca deşeuri radioactive. Se va asigura monitorizarea adecvată a efluenţilor gazoşi evacuaţi.

- Laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo, în afara sistemelor de purificare a aerului vor fi prevăzute cu coşuri de evacuare a căror înălţime urmează să asigure o dispersie adecvată a aerului.

- Se interzice recircularea aerului şi ventilarea încăperilor fără utilizarea unor sisteme mecanice de ventilaţie în laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo.

- Ventilatoarele care introduc aerul vor fi amplasate astfel încât conductele de aer proaspăt, racordate la partea de aspiraţie a ventilatoarelor, să nu treacă prin încăperi sau spaţii contaminate, iar ventilatoarele de aspiraţie a aerului din încăperile contaminate vor fi amplasate astfel, încât conductele racordate la gura de refulare a ventilatoarelor să nu treacă prin încăperi sau spaţii a căror contaminare trebuie evitată. Aerul curat întrodus va fi încălzit la o temperatură adecvată de circa 200C.

# CAPITOLUL VI

# CERINŢE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ  ŞI  CANALIZAREA

- Laboratoarele de medicină nucleară urmează să fie prevăzute cu sisteme de alimentare cu apă rece şi caldă conectate la reţelele publice.

- În laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo, în afară de instalaţia de canalizare normală şi separat de aceasta, urmează să fie prevăzut un sistem de canalizare radioactivă, cu două canalizări distincte pentru:

- efluenţii cert radioactivi care trebuie dirijaţi spre o instalaţie de tratare sau spre rezervoare de stocare, din care ulterior pot fi eliberaţi în mediu;

- efluenţii suspecţi radioactivi care trebuie dirijaţi spre rezervoare de retenţie şi, după un prealabil control al radioactivităţii, evacuaţi la canalizarea publică sau la necesitate trataţi.

- Pentru laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vitro, se recomandă a fi prevăzut un sistem de canalizare radioactivă pentru efluenţi suspecţi radioactiv, în afară de canalizarea normală şi separat de aceasta. Instalaţiile de canalizare şi rezervoarele trebuie protejate anticoroziv.

- Rezervoarele pentru colectarea efluenţilor radioactivi  urmează să fie uşor accesibile şi asigurate împotriva scăpărilor de fluid radioactiv. Rezervoarele vor fi prevăzute cu instalaţii de prelevare de probe în vederea analizării periodice a  conţinutului radioactiv.

# CAPITOLUL VII

# RESPONSABILITĂŢI

- Titularul de autorizaţie are următoarele obligaţii:

- să asigure desfăşurarea practicii de medicină nucleară în conformitate cu prevederile Legii nr.10–XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi a Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;

- să notifice la ANRANR şi SSSSP orice intenţie de a aduce modificări practicii autorizate;

- să asigure spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru desfăşurarea practicii de medicină nucleară;

- să asigure dotarea corespunzătoare cu instalaţii, aparatură de control dozimetric, echipament de lucru şi de radioprotecţie adecvat, accesorii şi consumabile necesare desfăşurării practicii;

- să asigure condiţiile necesare pentru ca toate instalaţiile, aparatura şi echipamentele utilizate să fie în stare de bună funcţionare şi corect întreţinute;

- să asigure expuşii profesional de categoria A cu mijloace de supraveghere dozimetrică autorizate şi servicii de dozimetrie acreditate;

- să asigure mijloacele necesare monitorizării radiologice şi a mediului de lucru şi să menţină o evidenţă a rezultatelor;

- să asigure condiţiile necesare pentru ca aparatura de control dozimetric să fie în stare de funcţionare şi verificată metrologic;

- să pregătească şi să implementeze un sistem de radioprotecţie operaţională, care să includă procedurile şi standardele aplicabile pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor radiologice şi a surselor de radiaţii de către operatori;

- să desemneze responsabilii de radioprotecţie şi securitate radiologică pentru fiecare zonă controlată pentru a asigura implementarea sistemului de radioprotecţie operaţională;

- să consulte sau să angajeze experţi atestaţi în radioprotecţie ori de câte ori este necesar;

- să consulte sau să angajeze fizicieni medicali;

- să dispună efectuarea evaluărilor de securitate radiologică pentru identificarea surselor de expunere normală şi a celor de expunere potenţială previzibilă, pentru estimarea probabilităţii şi mărimii dozelor rezultate în aceste cazuri şi pentru evaluarea mijloacelor şi metodelor necesare asigurării radioprotecţiei şi securităţii radiologice;

- să se asigure că personalul implicat în desfăşurarea practicii de medicină nucleară posedă  pregătirea necesară şi să asigure condiţiile necesare pentru participarea acestuia la cursuri de perfecţionare;

- să asigure resursele necesare pentru instruirea corespunzătoare a personalului implicat în desfăşurarea practicii în aspectele ce ţin de: radioprotecţia şi securitatea radiologică, procedurile de lucru, reglementările în domeniu şi planul de intervenţie în caz de incident;

- să organizeze înregistrarea rezultatelor monitorizării individuale pentru fiecare persoană expusă profesional de categorie A, în cadrul desfăşurării practicii de medicină nucleară, precum şi pentru toate persoanele supuse expunerii accidentale sau de urgenţă;

- să asigure resursele necesare aplicării planului de intervenţie în caz de incident radiologic;

- să asigure dotarea necesară pentru intervenţie în cazul incidentelor ce implică sursele de radiaţii ionizante utilizate;

- să asigure condiţiile prevăzute de reglementările specifice pentru dispunerea  ca deşeuri radioactive, returnarea la furnizor/producător şi/sau predarea deşeurilor radioactive provenite din desfăşurarea practicii de medicină nucleară organizaţiilor autorizate;

- să asigure potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii supravegherea medicală a personalului expus profesional şi o supravegere medicală specială a persoanelor expuse profesional care au fost expuse la doze superioare limitelor de doză prevăzute de NFRP-2000;

- să se asigure că persoanele expuse profesional au avizul medical necesar pentru a ocupa postul respectiv;

- să asigure informarea personalului expus profesional şi a persoanelor în curs de pregătire conform prevederilor  legislaţiei în vigoare;

- să permită reprezentanţilor organului de reglementare în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice–ANRANR şi a organului de supraveghere de stat a sănătăţii publice–SSSSP, împuterniciţi să-şi exercite dreptul de control conform prevederilor aplicabile din Legea nr.132 din 08 iunie 2012 şi Legea nr.10–XVI din 03.02.2009, să asigure participarea la control a responsabilului de radioprotecţie şi securitatea radiologică sau, după caz, a expertului atestat în radioprotecţie;

- să îndeplinească orice alte obligaţii care sînt necesare pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a practicii de medicină nucleară cu radiaţii ionizante.

- Ori de câte ori se constată nerespectarea condiţiilor de autorizare, titularul de autorizaţie trebuie să:

- investigheze cauzele, împrejurările şi consecinţele evenimentului;

- întreprindă acţiunile necesare pentru eliminarea cauzelor şi limitarea consecinţelor, să notifice ANRANR şi autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul medicinei.

- decidă şi să aplice măsurile preventive şi corective necesare, care trebuie luate pentru a micşora probabilitatea de apariţie a unor situaţii similare;

- să sisteze activitatea, dacă aceasta prezintă riscuri radiologice sau de altă natură, inacceptabile pentru personalul propriu sau pentru pacient.

- urmărească aplicarea măsurilor dispuse de organul de reglementare a activităţilor radiologice şi nucleare.

- Responsabilităţile privind radioprotecţia şi securitatea radiologică urmează să fie clar definite, în scris, iar calificarea fiecărei persoane investite cu responsabilităţi trebuie să fie dovedită.

- Responsabilul de radioprotecţie  şi securitatea radiologică trebuie:

- să posede permis de atestare valabil pentru domeniul şi specialitatea din cadrul practicii;

- să fie investit cu suficientă autoritate pentru a putea impune respectarea condiţiilor de autorizare şi să oprească lucrul/activitatea dacă acesta nu se desfăşoară în condiţii de radioprotecţie şi siguranţă;

- Atribuţiile şi responsabilităţile responsabilului de radioprotecţie şi securitatea radiologică sînt:

- să supravegheze ca practica să se desfăşoare în condiţiile respectării procedurilor şi ale condiţiilor impuse prin autorizaţie şi prin procesele verbale de control;

- să se asigure că personalul este instruit corespunzător privind desfăşurarea în condiţii de radioprotecţie şi securitate radiologică a practicii de medicină nucleară;

- să aplice procedurile de urgenţă în caz de accident sau incident radiologic;

- să ţină evidenţa verificării metrologice a aparaturii de control dozimetric şi să verifice modul în care aceasta este utilizată;

- să organizeze examinarea şi instruirea întregului personal expus profesional;

- să întocmească şi să revizuească periodic procedurile laboratorului pentru conformitatea cu cerinţele de reglementare;

- să pregătească şi să revadă procedurile de lucru astfel încât expunerea la radiaţii să fie menţinută la un nivel cât mai scăzut (ALARA);

- să se asigure că instrucţiunile de utilizare ale instalaţiilor sînt cunoscute de personalul implicat;

- să asigure întocmirea şi aplicarea planurilor de intervenţie în caz de urgenţă radiologică;

- să se asigure că instalaţiile şi sursele de radiaţii sînt periodic verificate, dispun de certificat de securitate;

- să identifice şi să delimiteze zonele supravegheate şi zonele controlate şi să stabilească măsurile de securitate şi de control al accesului în aceste zone;

- să asigure supravegherea dozimetrică individuală adecvată şi a expunerii la radiaţii ionizante externe şi interne, după caz, a expuşilor profesional şi să menţină înregistrările;

- să asigure monitorizarea radiologică a mediului de lucru şi să menţină înregistrările;

- să investigheze accidentele/incidentele, supraexpunerile şi să propună măsuri de prevenire şi/sau corective;

- să stabilescă măsurile suplimentare de radioprotecţie necesare pentru femeile însărcinate;

- să menţină la zi evidenţa surselor de radiaţii şi a deşeurilor radioactive prin gestionarea unui registru, inclusiv a efluenţilor radioactivi evacuaţi la canalizare;

- să efectueze audituri periodice asupra radioprotecţiei şi securităţii radiologice şi să menţină înregistrările rezultatelor şi/sau a măsurilor corective sau preventive dispuse;

- să identifice situaţiile în care trebuie consultat un expert în radioprotecţie;

- să verifice modul de rezolvare a problemelor consemnate de expertul atestat în radioprotecţie;

- să informeze periodic titularul de autorizaţie despre activitatea desfăşurată şi măsurile corective sau preventive necesare;

- să informeze, de îndată, titularul de autorizaţie despre orice eveniment, accident/incident apărute în practica de medicină nucleară.

- În cazul în care sînt desemnaţi mai mulţi responsabili de radioprotecţie şi securitate radiologică, atribuţiile fiecăruia trebuie să fie clar definite în scris şi să nu se suprapună.

- Responsabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică răspunde de conţinutul, gestionarea şi arhivarea documentaţiilor tehnice referitoare la zona controlată pentru care a fost desemnat.

- Responsabilităţile medicului specialist de medicină nucleară/practicianului sînt:

- să asigure radioprotecţia pacientului;

- să prescrie şi să justifice expunerile medicale în scris, luând în considerare informaţiile relevante provenite de la examinările anterioare;

- să se asigure că expunerea pacienţilor este minimă pentru a obţine rezultatul scontat, luând în considerare nivelurile de referinţă pentru expunerile medicale în cazul diagnosticului;

- să ofere consultanţă şi să evalueze clinic pacientul;

- să stabilească protocoale optimizate pentru procedurile de diagnostic, împreună cu fizicianul medical;

- să evalueze orice incident/accident din punct de vedere medical şi să stabilească procedura de notificare a ANRANR, Ministerului Sănătăţii şi altor autorităţi competente după caz;

- să furnizeze criterii pentru: examinarea femeilor însărcinate sau care alăptează şi a copiilor, procedurile medico-legale, examinările medicale ale expuşilor profesional şi pentru investigaţiile biomedicale.

- Responsabilităţile fizicianului medical sînt:

- să participe la evaluarea continuă a dotărilor utilizate în practica de medicină nucleară şi a procedurilor;

- să participe la efectuarea testelor de acceptanţă ale echipamentelor;

- să pregătească specificaţiile de performanţă ale echipamentelor, luând în considerare cerinţele de radioprotecţie;

- să supravegheze modalitatea de întreţinere a echipamentelor;

- să proiecteze, să implementeze şi să supravegheze respectarea procedurilor de control a calităţii;

- să efectueze calculele necesare în vederea estimării dozelor absorbite în organele relevante şi a dozei efective pentru activitatea ce se administrează pacientului, conform protocolului clinic şi/sau recomandărilor internaţionale privind dozimetria internă a pacienţilor;

- să participe la efectuarea testelor periodice de control a calităţii la calibratoarele de doze, la monitoarele de radiaţii, la camerele gama şi alte echipamente relevante, conform procedurilor stabilite;

- să calculeze activitatea ce urmează să fie administrată copiilor pentru o anumită procedură;

- să verifice modul în care se măsoară activitatea înainte de administrare;

- să participe la investigarea şi evaluarea incidentelor şi accidentelor;

- să contribuie la programul de instruire a personalului.

- Responsabilităţile asistentului medical sînt:

- să respecte regulile de radioprotecţie, procedurile şi instrucţiunile de lucru;

- să se asigure că identificarea pacienţilor este corectă şi că informaţiile provenite de la pacienţi sînt înregistrate corect;

- să furnizeze informaţii pacienţilor despre procedura respectivă;

- să furnizeze informaţii persoanelor ce însoţesc pacienţii şi personalului care îngrijeşte pacienţii care au urmat o procedură de medicină nucleară;

- să verifice şi să notifice dacă unele paciente sînt însărcinate;

- să se asigure că pacientelor care alăptează li s-au dat informaţii despre necesitatea întreruperii alăptării;

- să se asigure că se utilizează metode prescrise de medicul specialist de medicină nucleară pentru blocarea absorbţiei radiofarmaceuticelor în organele nesupuse investigaţiei sau metode de accelerare a excreţiei;

- să facă achiziţia şi procesarea imaginii, în mod adecvat;

- să informeze resposabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică asupra incidentelor/accidentelor sau a oricăror disfuncţionalităţi în activitatea sa;

- să informeze responsabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică despre defecţiunile constatate la instalaţii şi să nu utilizeze instalaţiile defecte sau incorect întreţinute;

- să informeze resposabilul de radioprotecţie şi securitatea radiologică, medicul specialist de medicină nucleară cu privire la orice administrare incorectă;

- să folosească corect mijloacele de supraveghere dozimetrică cu care este dotat;

- să utilizeze corect mijloacele individuale şi colective de radioprotecţie;

- să raporteze  către administraţia sau conducerea instituţiei medicale cazurile de supraexpuneri conform legislaţiei în vigoare;

- să participe conform atribuţiilor sale la acţiunile stabilite prin procedura de intervenţie în situaţii de urgenţă;

- să participe la instruirea persoanelor în curs de pregătire în practica de medicină nucleară;

- asistenţii pot avea şi alte responsabilităţi, care pot să fie şi ale radiochimistului, după caz:

a) prepararea radiofarmaceuticelor, conform instrucţiunilor producătorului şi procedurilor de lucru aplicabile;

b) să efectueze procedurile de control a calităţii la prepararea     radiofarmaceuticelor.

- Persoanele în curs de pregătire trebuie să-şi desfăşoare activitatea numai sub supravegherea şi sub îndrumarea responsabilului de radioprotecţie şi securitatea radiologică sau a medicului specialist de medicină nucleară.

- Atribuţiile şi responsabilităţile persoanelor în curs de pregătire sînt:

- să lucreze numai sub supravegherea responsabilului de radioprotecţie şi securitatea radiologică sau a medicului specialist de medicină nucleară;

- să respecte regulile de radioprotecţie;

- să folosească corect mijloacele de dozimetrie individuală, echipamentul de lucru şi de radioprotecţie;

- să nu utilizeze instalaţii defecte sau incorect întreţinute;

- să informeze imediat responsabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică sau medicul specialist de medicină nucleară despre orice defecţiune sau neconformitate constatate.

# CAPITOLUL VIII

# SISTEMUL DE RADIOPROTECŢIE OPERAŢIONALĂ

- Titularul de autorizaţie este obligat să instituie şi să menţină un sistem de radioprotecţie operaţională.

- Sistemul de radioprotecţie operaţională reprezintă totalitatea acţiunilor, procedurilor şi instrucţiunilor necesare pentru a asigura desfăşurarea practicii de medicină nucleară în condiţii de radioprotecţie şi securitate radiologică.

- Obiectivele sistemului de radioprotecţie operaţională sînt:

- definirea responsabilităţii titularului privind radioprotecţia, prin adoptarea structurilor organizatorice şi a procedurilor necesare;

- reducerea la minimum a riscului de expunere la radiaţii ionizante a expuşilor profesional, a celorlalte persoane din populaţie şi a celor supuse diagnosticului sau tratamentului cu surse radioactive deschise de radiaţii;

- respectarea principiului ALARA;

- stabilirea cerinţelor de asigurare a calităţii în operare, inclusiv verificarea surselor radioactive, instalaţiilor radiologice şi a aparaturii de control dozimetric;

- stabilirea măsurilor de protecţie fizică şi de securitate a surselor radioactive;

- respectarea cerinţelor de reglementare.

- Sistemul de radioprotecţie operaţională implică următoarele măsuri:

- respectarea principiilor generale de radioprotecţie prevăzute de NFRP-2000, elaborarea şi implementarea procedurilor care să permită desfăşurarea în siguranţă a practicii de medicină nucleară;

- desfăşurarea practicii numai de către persoanele ce deţin autorizaţiile şi avizele valabile pentru activitatea respectivă;

- atribuirea scrisă a responsabilităţilor privind radioprotecţia şi securitatea radiologică.

- Sistemul de radioprotecţie operaţională se bazează pe o procedură generală de desfăşurare a practicii care trebuie să stabilească:

- organizarea şi formele de desfăşurare a practicii;

- zonele controlate şi supravegheate;

- obligaţiile şi responsabilităţile tuturor factorilor implicaţi;

- relaţiile administrative între factorii implicaţi;

- documentele sistemului: păstrare, arhivare, difuzare, retragere;

- evidenţele necesare.

- Sistemul de radioprotecţie operaţională se completează cu următoarele proceduri operaţionale şi instrucţiuni:

- procedura de control dozimetric individual;

- procedura de monitorizare radiologică a locului de muncă;

- procedură de dozimetrie clinică;

- proceduri de diagnostic;

- procedură privind evidenţa, mişcarea şi depozitarea instalaţiilor radiologice şi a surselor de radiaţii;

- proceduri de control a calităţii pentru fiecare dintre echipamentele utilizate în laboratorul de medicină nucleară;

- procedură de stabilire a zonelor controlate şi supravegheate şi pentru controlul accesului în zona controlată;

- procedură de colectare şi eliminare a deşeurilor radioactive;

- procedură de utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor;

- procedură privind investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi expunerilor anormale;

- procedură de intervenţie în caz de urgenţă radiologică.

- Controlul asigurării radioprotecţiei în subdiviziunile de medicină  nucleară este efectuat de către serviciul de radioprotecţie şi/sau de persoana responsabilă de radioprotecţie numită prin ordin de administraţia instituţiei medicale. Statele şi asigurarea tehnică sînt stabilite de către administraţia instituţiei medicale în funcţie de volumul şi caracterul de activitate  cu preparatele radiofarmaceutice.

- Regulamentul serviciului de radioprotecţie este aprobat de către administraţia instituţiei medicale şi coordonat cu ANRANR şi SSSSP al Ministerului Sănătăţii.

- Componenţa, volumul, periodicitatea şi locurile concrete de efectuare a controlului radiologic sînt stabilite de către administraţia instituţiei medicale coordonate cu ANRANR şi SSSSP al Ministerului Sănătăţii în procesul de autorizare.

- Controlul radiologic se efectuează planificat, în cazuri de modificare a procesului tehnologic, prezenţei datelor de încălcare a tehnologiilor de lucru cu  preparate radiofarmaceutice şi în cazuri de accident.

- La experimentarea preparatelor radiofarmaceutice, implementarea metodelor noi controlul radiologic se efectuează în volumul şi periodicitatea necesară pentru determinarea regimului optimal  al controlului radiologic de rutină.

- La efectuarea controlului radiologic se folosesc mijloace dozimetrice şi radiometrice pentru radiaţii gama şi beta, indicate pentru asemenea măsurători cu o eroare nu mai mare de ±20% , verificate metrologic.

- Rezultatele controlului radiologic se înregistrează în registre care includ schemele încăperilor de lucru cu indicarea amplasării preparatelor radiofarmaceutice şi a punctelor de control.

- Procedurile din sistemul de radioprotecţie operaţională care se referă la îmbunătăţirea calităţii şi rezultatelor investigaţiilor pacienţilor vor fi verificate periodic prin audituri clinice, ce se vor desfăşura în conformitate cu reglementările specifice ale ANRANR.

# CAPITOLUL IX

# ASIGURAREA RADIOPROTECŢIEI EXPUŞILOR PROFESIONAL

- Principiile generale pentru asigurarea radioprotecţiei expuşilor profesional din subdiviziuni reprezintă un sistem de cerinţe către personal, încăperi, tehnologii, precum şi către metodele şi mijloacele de radioprotecţie.

- Radioprotecţia expuşilor profesional în subdiviziuni este asigurată prin:

- limitarea activităţii în sfera surselor de iradiere ionizantă după vîrstă, sex, starea sănătăţii, nivelele precedente de expunere profesională şi/sau iradiere accidentală;

- suficienţa mijloacelor colective de radioprotecţie şi limitarea timpului de lucru cu surse de iradiere ionizantă;

- respectarea strictă a cerinţelor şi recomandărilor pentru personal, care sînt descrise în fişele de post şi documentaţia normativ–tehnică;

- folosirea mijloacelor individuale de radioprotecţie;

- organizarea controlului radiologic;

- efectuarea măsurilor efective pentru prevenirea şi lichidarea accidentelor radiologice.

- În scopul diminuării nivelului de expunere internă a personalului este necesară:

- excluderea accesului în încăperile cu surse de iradiere ionizantă a persoanelor care nu participă în activitatea cu aceste surse, inclusiv a pacienţilor, angajaţilor şi a altor persoane,

- majorarea distanţei dintre sursă şi expus profesional, inclusiv distanţa dintre angajaţi şi pacienţii care sînt investigaţi cu preparate radiofarmaceutice;

- micşorarea timpului de aflare a expuşilor profesional în cîmpul surselor de iradiere ionizantă, inclusiv durata timpului de contact cu pacienţii administraţi cu preparatele radiofarmaceutice; totodată micşorarea timpului nu trebuie să aducă la încălcarea tehnologiilor procedurilor medicale şi diminuarea calităţii diagnosticului;

- micşorarea activităţii surselor de iradiere ionizantă, în cîmpul cărora se află expuşii profesional;

- folosirea mijloacelor staţionare de radioprotecţie, a pereţilor montabili din plumb, safeurilor de protecţie, ecranelor, containerelor, boxelor;

- folosirea instrumentelor de manipulare la distanţă a surselor şi a deşeurilor radioactive;

- administrarea preparatelor radiofarmaceutice cu seringi de unică folosinţă.

- În scopul excluderii incorporării radionuclizilor şi diminuarea nivelelor de expunere internă a expuşilor profesional este necesară :

- efectuarea toate lucrările în secţiile (laboratoarele) de medicină nucleară cu folosirea complectelor de mijloace de protecţie individuală (halat, bonetă, mănuşi, încălţăminte uşoară de schimb din materiale neţesute);

- dereticarea încăperilor în care se efectuează activităţi cu surse de radiaţii deschise, WC pentru pacienţi a utiliza mijloace de protecţie individuale;

- lichidarea consecinţelor accidentelor radiologice de folosit un set de mijloace de protecţie individuală şi mijloace de protecţie a organelor de respiraţie;

- efectuarea schimbului periodic a îmbrăcămintei speciale nu mai rar decît o dată la două săptămîni cu predarea îmbrăcămintei speciale contaminate pentru dezactivare la spălătorii speciale;

- folosirea mijloacelor individuale de protecţie de unică folosinţă;

- atragerea unei atenţii speciale neadmiterii  răspîndirii  contaminării radioactive de la mănuşi pe alte suprafeţe, inclusiv pe mînerile uşii.

- În activitatea cu surse se admit persoanele, care au împlinit vîrsta de 18 ani, au o pregătire în domeniul respectiv, au trecut instruirea şi examinarea cunoştinţelor pentru asigurarea radioprotecţiei, actelor normative şi instrucţiunilor în vigoare în instituţie medicală.

- Administraţia instituţiei medicale trebuie să efectueze controlul medical obligatoriu la angajare şi periodic (o dată pe an) a expuşilor profesional. În activitatea cu surse se admit persoane care nu au contraindicaţii medicale. Aceste cerinţe se răspîndesc şi asupra persoanelor care pregătesc cadrele pentru activitatea în secţiile (laboratoarele) de medicină nucleară în cadrul cursurilor de specializare, perfecţionare, rezidentură.

- La depistarea devierilor în starea sănătăţii personalului, care nu permit activitatea cu surse radioactive, administraţia instituţiei medicale investigează fiecare caz individual şi decide transferul temporar sau definitiv la un alt loc de muncă, care exclude contactul cu surse radioactive.

- Investigaţiile de radiodiagnostic, care sînt însoţite de manipulări complicate, efectuarea cărora nu întră în îndatoririle funcţionale, pot participa specialişti, ce vor fi incluşi în categoria expuşilor profesional.

- Personalul este obligat să cunoască şi să respecte prezentul Regulament, normele de radioprotecţie, de igienă a muncii, tehnicii securităţii şi antiincendiare. La depistarea încălcărilor privind deteriorarea mijloacelor de protecţie personalul este dator să anunţe administraţia instituţiei medicale.

- Este interzisă efectuarea lucrărilor ce nu  sînt prevăzute în instrucţiunile oficiale privind radioprotecţia şi tehnica securităţii.

- Se interzice efectuarea controlului calităţii, montarea, repararea, ajustarea instalaţiilor în timpul investigaţiilor pacientului.

- Personalul serviciului este dator să posede metodele de acordare a primului ajutor medical, să posede adresele şi telefoanele instituţiilor sau a persoanelor, care urmează să fie contactate în caz de accidente, incidente posibile.

- În caz de situaţii de accident sau incident personalul serviciului radiologic urmează să acţioneze conform  instrucţiunilor aprobate de lichidare a consecinţelor.

# CAPITOLUL X

# INSTRUIREA PERSONALULUI

- Personalul care desfăşoară practica de medicină nucleară urmează să aibă:

- pregătire generală adecvată postului;

- pregătire în domeniu prin cursuri corespunzătoare de medicină nucleară, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii;

- pregătire în  domeniul radioprotecţiei, prin cursuri aprobate de Ministerul Sănătăţii, ANRANR şi alte organe competente;

- cunoştinte privind sistemul de radioprotecţie operaţională;

- pregătire practică în desfăşurarea practicii de medicină nucleară cu radiaţii ionizante şi a procedurilor de intervenţie în caz de urgenţă radiologică;

- permise de exercitare corespunzătoare pentru desfăşurarea practicii.

- La exploatarea aparatelor de medicină nucleară sînt admise persoanele, care au împlinit vîrsta de 18 ani şi sînt atribuite ca lucrători expuşi profesional, au acte corespunzătoare de studii în domeniu, au fost instruite şi li s-au evaluat cunoştinţele referitoare la actele normative şi instrucţiunile în vigoare, care dau dreptul de activitate în domeniul medicinei nucleare.

- Programele cursurilor de pregătire în domeniul radioprotecţiei organizate de titularul de autorizaţie urmează să respecte tematica, să fie aprobate de Ministerul Sănătăţii  şi  ANRANR.

- Titularul de autorizaţie este obligat să asigure pregătirea corespunzătoare în domeniul securităţii radiologice a personalului expus profesional şi reciclarea acestuia cel puţin o  dată la 5 ani,  printr-un sistem de pregătire aprobat de Ministerul Sănătăţii şi ANRANR.

- Titularul de autorizaţie este obligat să instruiască persoanele aflate în curs de pregătire înaintea utilizării de către acestea a instalaţiilor cu surse de radiaţii ionizante.

Datele privind instructajul efectuat se vor întroduce într-un registru special conform Anexei nr.3. La Registru trebuie să fie anexate instrucţiunile privind asigurarea securităţii radiologice. Paginile Registrului trebuie să fie numerotate. Registrul se păstrează permanent.

- Titularul de autorizaţie urmează să se asigure că responsabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică, cît  şi expuşii profesional cunosc următoarele:

- condiţiile şi limitele autorizaţiei;

- sistemul de radioprotecţie operaţională, elaborat la nivelul organizaţiei;

- instrucţiunile de utilizare şi intreţinere ale instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în medicină nucleară, instalaţiilor şi echipamentelor pentru măsurarea şi detecţia radiaţiilor ionizante;

- riscurile asociate desfăşurării practicii;

- procedurile şi instrucţiunile de lucru;

- procedurile de intervenţie în caz de urgenţă radiologică.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină înregistrări privind instruirea personalului implicat în desfăşurarea practicii de medicină nucleară. Aceste înregistrări urmează să conţină cel puţin următoarele informaţii:

- numele şi prenumele persoanei care participă la instruire;

- datele de identificare ale instituţiei care a organizat cursul;

- durata cursului;

- tematica cursului;

- copia certificatului de absolvire a programului  de instruire.

# CAPITOLUL XI

# EXPUNEREA PERSOANELOR DIN POPULAŢIE

- După administrarea  preparatului radiofarmaceutic pacientul însuşi devine o sursă de iradiere externă şi în unele cazuri  de iradiere internă a altor persoane.

- Securitatea şi radioprotecţia persoanelor, care sînt în contact episodic sau regulat cu pacienţii care au administrat preparatul radiofarmaceutic este asigurată prin:

- respectarea minuţioasă şi strictă a instrucţiunilor şi recomandărilor date de către medicul radiolog insuşi pacientului, însoţitorilor şi rudelor.

- limitarea duratei  timpului de contact maximal posibil şi mărirea distanţei dintre pacient şi alte persoane, îndeosebi faţă de copii.

- întreruperea temporară a alăptării copilului, dacă mamei i s-a administrat preparatul radiofarmaceutic.

- Accesul persoanelor ce participă la susţinerea şi îngrijirea pacienţilor, precum şi al membrilor familiei acestora, în zonele controlate şi în zonele supravegheate trebuie controlat.

- Persoanele ce participă la susţinerea şi îngrijirea pacienţilor, precum şi membrii familiei acestora trebuie să fie însoţiţi în zonele controlate de către o persoană instruită cu privire la măsurile de radioprotecţie şi securitate din acea zonă şi să fie informaţi cu privire la regulile pe care trebuie să le respecte.

- Pentru controlul dozei persoanelor ce participă la susţinerea şi îngrijirea pacienţilor, precum şi a membrilor familiei acestora se vor utiliza dozimetre individuale (digitale, cu citire directă sau dozimetrie de arie), iar doza încasată va fi înregistrată la fiecare vizită şi pentru fiecare din persoanele menţionate.

# CAPITOLUL XII

# MONITORINGUL INDIVIDUAL ŞI  EVALUAREA EXPUNERII

- Titularul de autorizaţie este obligat să asigure efectuarea estimării expunerii profesionale a lucrătorilor în baza monitoringului dozimetric individual sistematic a tuturor lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante şi să organizeze supravegherea medicală a lor pentru evaluarea compatibilităţii permanente a lucrătorului expus profesional cu condiţiile de activitate.

- Monitoringul dozimetric individual se efectuează prin intermediul serviciului de dozimetrie individuală acreditat în Sistemul Naţional de Acreditare, în cadrul Ministerului Sănătăţii şi recunoscut de ANRANR. Serviciul de dozimetrie individuală eliberează pentru folosinţă dozimetre individuale, iar titularul de autorizaţie le prezintă pentru evaluare în termenii stabiliţi.

- Monitoringul dozimetric individual al lucrătorilor expuşi profesional va avea ca suport demonstrarea respectării principiilor de bază ale radioprotecţiei descrise în NFRP–2000 şi prezentul Regulament.

- SSSSP şi ANRANR pot solicita titularului de autorizaţie să asigure monitoringul dozimetric individual şi a altor persoane, care nu sînt incluse în categoria lucrătorilor expuşi profesional, dar care activează cu surse de radiaţii ionizante.

- Sistemul şi tipul de monitoring dozimetric individual al lucrătorilor expuşi profesional, procedurile necesare, metoda, periodicitatea, tipul dozimetrelor, se stabileşte şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii în cadrul procesului de autorizare şi se efectuează conform cerinţelor radioprotecţiei pentru calcularea dozei efective (E, [Sv]) sau a dozei echivalente la piele sau la extremităţi (HT, [Sv]).

- Cantitatea operaţională pentru monitoringul dozimetric individual pentru investigaţiile cu radiofarmaceutice este echivalentul dozei personale (Hp(d), [Sv]).

- Periodicitatea monitoringului dozimetric individual se stabileşte de la 1 pînă la 3 luni în dependenţă de activitatea desfăşurată, de pronosticul expunerii legat de practică, de caracteristicile dozimetrului individual şi de nivelul minim de detectare a dozelor de expunere ale sistemului dozimetric.

- Cerinţele pentru efectuarea monitoringului dozimetric individual de către Serviciul de dozimetrie individuală vor fi stabilite şi aprobate de Ministerul Sănătăţii. SSSSP va analiza trimestrial, semestrial şi anual indicii efectuării monitoringului dozimetric individual.

- Dozele individuale, rezultate din expunerea externă, vor fi determinate prin utilizarea dispozitivelor (dozimetre individuale) sistemelor de dozimetrie individuală (termolumuniscentă, fotolumuniscentă, în baza filmelor foto, a dozimetrelor electronice integrale sau cu citire directă).

- Dozimetrul individual, eliberat lucrătorului expus profesional, va fi purtat numai de persoana căreia i s-a predat acest dozimetru.

- În caz de pierdere sau de deteriorare a dozimetrului individual serviciul de dozimetrie individuală va efectua evaluarea şi înregistrarea dozei pentru lucrătorul respectiv prin metode alternative (reieşind din calculele dozelor colaboratorilor în condiţii de muncă similare sau prin aprecierea valorilor dozelor primite în perioadele anterioare). Pierderea (deteriorarea) dozimetrului individual şi estimarea dozei se raportează SSSSP al Ministerului Sănătăţii.

- Titularul de autorizaţie va prezenta toate dozimetrele individuale în termenii stabiliţi pentru procesare. Nerespectarea termenilor de prezentare a dozimetrelor individuale se califică ca o abatere disciplinară.

- În cazul activităţii în cîmpuri de radiaţii neomogene, cînd este utilizat şorţul individual de protecţie, expertul acreditat în radioprotecţie poate decide purtarea unui dozimetru suplimentar deasupra şorţului „în tandem” cu cel utilizat. În caz de expunere de urgenţă sau accidentală se efectuează monitorizarea sau evaluarea individuală a dozelor individuale, luînd în considerare fiecare caz în parte.

- Dozele individuale a lucrătorului expus profesional sînt date confidenţiale. Accesul la informaţia despre doze îl au persoana monitorizată, titularul de autorizaţie/responsabilul de radioprotecţie, SSSSP şi ANRANR, serviciile medicale de patologie profesională şi medicină a muncii pentru estimarea implicaţiilor asupra sănătăţii umane. Serviciul de dozimetrie individuală şi titularul de autorizaţie poartă răspundere pentru veridicitatea şi confidenţialitatea datelor. Datele se eliberează în termenii şi formele stabilite de Ministerul Sănătăţii.

- În caz de transfer (concediere) a lucrătorului expus profesional titularul de autorizaţie se adresează la serviciului de dozimetrie individuală pentru eliberearea extrasului cu indicarea datelor referitoare la dozele primite în perioada de activitate.

- Pentru fiecare lucrător expus profesional se ţine evidenţa rezultatelor monitorizării individuale cu înregistrarea acestora în fişele de evidenţă a dozelor individuale şi registrul naţional al lucrătorilor expuşi profesional cu dublarea lor în formă digitală. Această evidenţă se păstrează în mod centralizat la serviciul de dozimetrie individuală al SSSSP, iar la nivel local–la titularul de autorizaţie. Perioada de păstrare a datelor este  pînă la implinirea vîrstei de 70 de ani şi nu mai puţin de 50  de ani din momentul încetării activităţii în sfera radiaţiilor ionizante.

- Serviciul de dozimetrie individuală prezintă în termenii stabiliţi datele generalizate şi informaţiile relevante ale monitoringului dozimetric individual cu dozele efective SSSSP. Aceleaşi date se prezintă secţiilor de patologie profesională la solicitarea acestora pentru ca acestea să poată efectua examenele medicale înainte de angajare sau de calificare a expuşilor profesional, precum şi supravegherea expunerilor ulterioare după angajare.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o procedură privind investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi a expunerilor anormale. Procedura trebuie să prevadă:

- notificarea neîntârziată a persoanei afectate;

- anunţarea imediată a SSSSP, ANRANR şi a angajatorului lucrătorului extern, dacă persoana implicată este un lucrător extern, asupra supraexpunerii bănuite şi a dozelor evaluate preliminar;

- întocmirea, în termen de 10 zile de la demararea investigaţiei a unui raport asupra evenimentului;

- investigarea cazului de supraexpunere de către SSSSP.

- Raportul urmează să conţină următoarele informaţii:

- rezultatele investigaţiei  în baza căreia s-a stabilit  valoarea preliminară a dozelor primite;

- împrejurările în care s-a produs supraexpunerea;

- evaluarea dozei primite pe baza tuturor datelor disponibile, inclusiv pe baza rezultatelor măsurărilor dozimetrice individuale;

- măsurile întreprinse în scopul preîntâmpinării, repetării unor astfel de supraexpuneri.

- Persoanele expuse profesional care au suferit o supraexpunere pot continua să lucreze în zone controlate dacă nu există contraindicaţii medicale.

# CAPITOLUL XIII

# MONITORIZAREA RADIOLOGICĂ DE ARIE ŞI A MEDIULUI DE LUCRU

- Titularul de autorizaţie va asigura efectuarea monitoringului radiologic al locului de muncă al lucrătorilor expuşi profesional. Monitoringul radiologic al locului de muncă pentru zonele controlate şi pentru spaţiile adiacente zonelor controlate, se realizează prin măsurarea zilnică a debitelor de doză datorate expunerii externe, cu indicarea nivelului radiaţiilor. Monitorizarea condiţiilor de muncă a lucrătorilor expuşi profesional trebuie se încludă dozele individuale de expunere la radiaţii ionizante.

- Monitoringul locului de muncă al lucrătorilor expuşi profesional în cazul unor practici aparte poate fi suplimentat cu măsurători de doză prin intermediul dispozitivelor (dozimetrelor) de tipul celor utilizate pentru monitoringul dozimetric individual. Dispozitivele vor fi plasate în punctele cu debitul mare de doză, sau în locurile cele mai des frecventate din zonele controlată sau supravegheată.

- Pentru evaluarea stării radioprotecţiei în instituţiile care aplică investigaţiile cu radiofarmaceutice este obligatorie efectuarea controlului dozimetric general.

- Toate instrumentele, dispozitivele, dozimetrele, utilizate pentru monitoringul locurilor de muncă trebuie să fie testate metrologic. Starea de funcţionare a dispozitivelor de avertizare va fi verificată zilnic.

- Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze evidenţa rezultatelor măsurătorilor cîmpurilor de radiaţii din zona controlată şi supravegheată, realizate în punctele de expunere maximă stabilită într-un plan de efectuare a monitoringului zonei de lucru, aprobat de ANRANR şi  SSSSP.

- Pentru radionuclizii beta şi beta-gama rezultatele măsurătorilor contaminărilor se compară cu nivelele admisibile de contaminare a suprafeţelor de lucru, pielei, îmbrăcămintei speciale şi a mijloacelor individuale de protecţie conform NFRP-2000.

- Pentru radionuclizii gama controlul nivelului de contaminare se efectuează prin măsurarea debitului dozei absorbite în aer la distanţa de 10 cm de la suprafaţa contaminată.

- Măsurătorile debitilui de doză absorbită în aer la locurile de muncă a expuşilor profesional se efectuează la trei nivele: 0,1; 0,9; şi 0,5 m de la suprafaţa duşumelei la activitatea maximal posibilă a sursei pentru tehnologia dată. În fiecare punct se efectuiază  trei măsurători cu medierea rezultatelor.

- Controlul dozimetric al deşeurilor radioactive se efectuează la întrarea lor în depozitul de păstrare, la decontarea şi transmiterea lor la stocarea centralizată. Controlul dozimetric şi radiometric al îmbrăcămintei speciale şi menagere se efectuează anterior predării la spălătoria specializată în scopul sortării şi separării obiectelor care vor fi supuse dezintegrării radioactive.

- Rezultatele controlului radiologic se compară cu valorile limitelor de doză conform NFRP–2000 şi a nivelelor de control. Depăşirea nivelelor de control este analizată de către serviciul de radioprotecţie, care informează administraţia instituţiei medicale. În cazul depăşirii limitelor de doză stabilite pentru expuşii profesional administraţia instituţiei medicale anunţă SSSSP al Ministerului Sănătăţii şi ANRANR.

- Se interzice efectuarea măsurătorilor dozimetrice la locurile de muncă a expuşilor profesional fără utilizarea mijloacelor individuale de radioprotecţie.

- Valorile măsurătorilor debitului de doză la locurile de muncă servesc ca bază la stabilirea regimului de lucru al expuşilor profesional în timpul investigaţiilor.

- Controlul dozimetric planificat se efectuiază nu mai rar de o dată pe an.

- Monitorizarea radiologică a mediului de lucru trebuie să cuprindă măsurarea debitelor de doză datorate expunerii externe şi a contaminării cu radionuclizi.

- Monitorizarea debitelor de doză datorate expunerii externe este obligatorie pentru toate zonele controlate, cu o frecvenţă de 3 luni.

- Monitorizarea contaminării este obligatorie pentru:

- toate suprafeţele de lucru, inclusiv interiorul acestora, toate instrumentele,   echipamentele, podeaua şi alte obiecte înlăturate din zona respectivă;

- îmbrăcămintea personală şi cea de protecţie, inclusiv încălţămintea, mai ales când persoana stă într-o zonă controlată. În acest scop, la ieşirea din zonă se va plasa un instrument de monitorizare;

- îmbrăcămintea şi lenjeria pacienţilor pentru care se suspectează contaminarea;

- mâinile persoanelor care au utilizat surse radioactive deschise de radiaţii se vor monitoriza cu instrumente plasate lângă locul de spălare. Monitorizarea se va extinde şi la alte zone ale corpului, dacă se suspectează contaminarea.

- Monitorizarea radiologică de arie şi a mediului de lucru se va face fie de către personalul propriu, instruit în mod adecvat, cu aparatura din dotare, fie de către o entitate externă calificată.

- Rezultatele măsurătorilor vor fi înregistrate pe durata desfăşurării practicii şi vor fi utilizate, dacă este necesar, pentru estimarea dozelor individuale. Durata minimă de păstrare a înregistrărilor prevăzute este de 10 ani.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o procedură pentru monitorizarea radiologică a mediului de lucru. Procedura urmează să conţină următoarele informaţii:

- aparatura şi metodele de măsurare, inclusiv metodele de verificare înainte de utilizare a aparaturii de control dozimetric;

- planul laboratorului de medicină nucleară şi punctele de măsurare;

- frecvenţa măsurătorilor;

- responsabilităţile;

- înregistrarea şi interpretarea rezultatelor;

- măsurile corective care trebuie luate în cazul depăşirii nivelurilor de investigare stabilite.

- Înregistrările trebuie să conţină următoarele informaţii:

- schiţa  laboratorului, cuprinzând indicarea în plan a zonelor adiacente camerelor de tratament, camerelor de investigare sau de depozitare a surselor de radiaţii şi a punctelor în care se fac măsurătorile;

- data la care au fost efectuate măsurătorile;

- numele persoanei care a efectuat măsurătorile;

- tipul aparatului de control dozimetric utilizat şi datele de identificare ale acestuia: seria, anul de fabricaţie, data ultimei verificări metrologice;

- valorile obţinute pentru debitul dozei şi/sau contaminării.

- Titularul de autorizaţie trebuie să asigure dotarea cu cel puţin un radiodebitmetru şi un contaminometru sau cu un singur aparat de control dozimetric dacă acesta poate lucra în regim de radiodebitmetru şi de contaminometru.

- Aparatura de control dozimetric utilizată urmează să fie potrivită tipurilor de radiaţii emise de sursele radioactive utilizate în desfăşurarea practicii de medicina nucleară.

- Radiometrul urmează să aibă scala etalonată în unităţi de debit al dozei, să poată indica, cel puţin, valori cuprinse între 0,1 Sv/h (microSievert/oră) şi 1,0 mSv/h (miliSievert/oră) cu o precizie de minim +/- 30% şi să aibă o semnalizare sonoră care să poată fi redusă când se lucrează în apropierea pacienţilor.

- Radiometrul pentru depistarea contaminării suprafeţelor urmează să poată detecta radiaţiile gama şi beta.

- Aparatura de control dozimetric urmează să fie verificată la începutul fiecărui schimb de lucru.  Această verificare urmează să includă:

- verificarea stării bateriilor de alimentare;

- măsurarea fondului natural de radiaţii;

- răspunsul în cazul apropierii de un container cu sursa radioactivă gama sau în cazul utilizării unei surse radioactive test.

- Efectuarea verificării este obligaţia responsabilului de radioprotecţie şi securitatea radiologică sau a altei persoane desemnată, în scris, de acesta.

- Aparatura de control dozimetric urmează să fie verificată metrologic.

# CAPITOLUL XIV

# SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A

# LUCRĂTORILOR EXPUŞI PROFESIONAL

- Supravegherea asupra efectuării examenelor medicale anuale ale lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante este asigurată conform principiilor generale care reglementează medicina muncii de specialiştii SSSSP al Ministerului Sănătăţii. Supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional revine medicilor-clinicieni din instituţiile medicale cu competenţă în domeniul patologiilor profesionale. Aceasta urmează să permită stabilirea stării de sănătate a lucrătorilor supravegheaţi şi capacitatea lor de a-şi desfăşura activitatea.

- Medicul competent şi subdiviziunile de patologie profesională a instituţiilor medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii urmează să aibă acces la orice informaţie relevantă pe care o solicită, inclusiv la informaţiile privind condiţiile ambientale de la locul de muncă. În acest scop, la solicitarea instituţiei medicale Centrele de Sănătate Publică efectuează supravegherea condiţiilor ambientale de la locul de muncă.

- Titularul de autorizaţie va asigura supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Sănătăţii şi altor documente normative în vigoare.Titularul de autorizaţie urmează să întocmească un plan de protecţie şi prevenire care se includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale.

- Programele de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor expuşi profesional se bazează pe principiile generale de igienă a muncii şi sînt destinate pentru evaluarea primară şi permanentă a stării de sănătate a salariaţilor pentru efectuarea obligaţiilor sale de serviciu în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Supravegherea medicală urmează să includă un examen medical obligatoriu al lucrătorului efectuat înainte de angajare în muncă în sfera acţiunii radiaţiilor ionizante şi clasificarea lucrătorilor expuşi profesional, precum şi un examen periodic efectuat o dată pe an.

- După efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice ale lucrătorilor expuşi profesional comisia în componenţa reprezentantului serviciului de patologie profesională, SSSSP, sindicatului şi a reprezentantului titularului de autorizaţie perfectează actul final al rezultatelor examenelor medicale.

- Concluziile referitoare la aptitudinea profesională (apt, apt cu anumite condiţii, înapt)  după examenul medical se înregistrează în fişa medicală de ambulator în forma aprobată de Ministerul Sănătăţii. La transferul persoanei la altă activitate sau întreprindere, după încetarea activităţii fişa medicală de ambulator cu completările de rigoare se transmite instituţiei medicale respective.

- Se interzice activitatea cu surse de radiaţii ionizante a salariaţilor care nu au efectuat examene medicale preventive şi periodice şi nu deţin permis de activitate în condiţii nocive.

- În cazul depistării devierilor indicatorilor de sănătate ale personalului, care nu-i permit acestuia continuarea activităţii, administraţia instituţiei medicale va studia fiecare caz individual şi va lua decizia de transfer temporar sau permanent la un loc de muncă ce ar evita expunerea la radiaţii ionizante. În cazul rezultatului „inapt” persoana va fi scoasă din mediul cu radiatii ionizante.

- În cazul expunerii accidentale la doze mari (de ordinul 0,2–0,5 Sv (Sievert) sau mai mari) este necesară efectuarea unei examinări medicale speciale repetate, măsuri de decontaminare şi tratamente curative de urgenţă în legătură cu riscul asociat iradierii.

- Titularul de autorizaţie va păstra rezultatele supravegherii medicale ale lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante, rapoartele şi înregistrările în urma depăşiri nivelurilor de investigare, suprairadiere şi a expunerii accidentale.

- Pentru fiecare lucrător din categoria A se deschide o fişă medicală de ambulator care se actualizează atîta timp cît lucrătorul rămîne în categoria respectivă. După încetarea activităţii, fişa medicală se păstrează pînă cînd persoana respectivă atinge sau ar fi atins vîrsta de 75 de ani, dar în nici un caz mai puţin de 30 de ani de la încheierea activităţii care implică expunerea la radiaţii ionizante.

- Fişa medicală de ambulator trebuie să cuprindă informaţii despre natura postului, rezultatele controlului medical efectuat înainte de angajare sau de clasificarea în categoria A, reexaminările periodice ale sănătăţii.

# CAPITOLUL XV

# CERINŢE PRIVIND SURSELE RADIOACTIVE

- Sursele radioactive deschise administrate în medicina nucleară în scop de diagnostic constituie produse radiofarmaceutice.

- Kit-urile RIA pentru diagnostic in vitro nu sînt considerate produse radiofarmaceutice. Acestea sînt marcheri farmaceutici specifici pentru organele investigate permiţând explorarea acestora în scop diagnostic.

- Introducerea produselor farmaceutice ce conţin materiale radioactive şi care pot fi utilizate în medicina nucleară şi cerinţele de calitate pe care acestea urmează să le îndeplinească sînt stabilite de Ministerul Sănătăţii, care  autorizează utilizarea acestora pentru diagnostic.

- Produsele farmaceutice şi kit-urile RIA care conţin materiale radioactive necesită obţinerea certificatului de securitate radiologică şi a avizului sanitar, prealabil utilizării lor.

- Produsele radiofarmaceutice şi kit-urile RIA care conţin materiale radioactive, urmează să îndeplinească cerinţele standardelor de radioprotecţie şi farmaceutice aplicabile privind:

- puritatea radionuclidică;

- activitatea specifică;

- puritatea radiochimică;

- puritatea chimică;

- proprietăţile farmaceutice: toxicitate, sterilitate, pirogenitate.

- Titularul de autorizaţie va stabili o procedură de controlul calităţii la produsele farmaceutice şi kit-urilor RIA care conţin materiale radioactive, în ceea ce priveşte prepararea lor pentru administrare. Procedura va conţine:

- instrucţiuni scrise la recepţia produselor farmaceutice şi kit-urilor care conţin materiale radioactive sau generatorilor: verificarea corespondenţei dintre documentele de pe ambalaj şi cele scrise, inspecţia vizuală, măsuratori de activitate, stocarea corespunzătoare;

- instrucţiuni scrise de preparare şi administrare a produselor farmaceutice şi kit-urile RIA care conţin materiale radioactive, conform indicaţiilor date de producător;

- teste de controlul calităţii la generatoarele de radionuclizi care să conţină: urmărirea activităţii zilnice a eluatului ca un indicator al funcţionării generatorului, măsurarea trecerii radionuclidului părinte în eluat, teste cromatografice pentru procentul de marcare cu radiotrasor;

- monitorizarea condiţiilor de preparare: igienă, contaminare, aseptice ;

- modalitatea de etichetare şi marcare a flacoanelor: radionuclid, compus, activitatea la data respectivă, volumul soluţiei ;

- echipamentele utilizate: echipament de radiocromatografie, echipamente de control al sterilizării, calibratoare de doză ;

- înregistrări privind activitatea administrată pacienţilor: data injectării/administrării, numele pacientului, radiofarmaceuticul, activitatea injectată/administrată.

- Produsele farmaceutice şi kit-urile RIA care conţin materiale radioactive urmează să fie etichetate corespunzător. Eticheta urmează să conţină următoarele informaţii:

- radionuclidul şi denumirea chimică a preparatului;

- activitatea totală/data la care a fost măsurată;

- data expirării;

- numărul lotului de fabricaţie;

- volumul soluţiei, în cazul produselor în stare lichidă;

- numele şi adresa producătorului.

# CAPITOLUL XVI

CERINŢE PRIVIND ECHIPAMENTELE

- Toate echipamentele utilizate în medicina nucleară urmează să posede certificat de securitate radiologică.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină un program de verificări şi lucrări de întreţinere a echipamentelor care urmează să ţină cont de recomandările producătorului şi ale furnizorului.

- Programul de verificări şi lucrări de întreţinere instituit urmează să conţină:

- verificările de acceptanţă/referinţă care se execută, înainte de punerea în funcţiune, pentru a se asigura că acestea operează în siguranţă şi conform specificaţiilor producătorului;

- regularitatea verificărilor şi/sau calibrărilor periodice ale echipamentelor din dotare se vor efectua în modul stabilit şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- verificările de rutină (zilnice, săptămânale sau lunare) care se execută de persoane desemnate în scris de responsabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică, la începutul programului de lucru.

- Orice defecţiune depistată în funcţionarea echipamentului va fi anunţată responsabilului de radioprotecţie şi securitate radiologică.

- Rezultatele verificărilor de rutină şi periodice urmează să demonstreze conformitatea cu rezultatele verificărilor de acceptanţă/referinţă. Rezultatele verificărilor de acceptanţă/referinţă, verificărilor periodice şi de rutină, inclusiv informaţiile despre defecţiunile găsite şi reparaţiile executate, pentru fiecare tip de echipament, urmează să fie păstrate într-un registru special la titularul de autorizaţie.

- După fiecare reparare sau inlocuire a unei componente ce ar putea afecta parametrii specificaţi de   producător se vor reface verificările de acceptanţă.

- Titularul de autorizaţie urmează să elaboreze procedurile de control al calităţii.

- Procedurile de controlul calităţii urmează să cuprindă, pentru fiecare tip de echipament utilizat în laboratorul de medicină nucleară, cel puţin următoarele: tipurile de verificări necesare fiecărui de echipament, procedurile de testare specifice, frecvenţa măsurătorilor, procesarea datelor, interpretarea rezultatelor, limitele de acceptabilitate, instrumentele de măsură, sursele radioactive de test şi alte materiale necesare efectuării verificărilor respective, persoanele responsabile pentru efectuarea testelor de controlul calităţii. Verificările minime recomandate pentru calibratoarele de doză, sistemele de numărare, camere gama, SPECT şi sisteme PET sînt prezentate în tabelul din Anexa 4.

# CAPITOLUL XVII

SECURITATEA, GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA SURSELOR RADIOACTIVE

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o procedură privind gestiunea, evidenţa, mişcarea şi depozitarea surselor radioactive. Procedura urmează să conţină următoarele informaţii:

- sistemul de gestiune şi evidenţă general şi operativ;

- măsurile necesare pentru prevenirea furtului, pierderii, distrugerii  şi utilizării de către persoane neautorizate;

- modalitatea şi regulile de scoatere a surselor radioactive din depozit, introducere în depozit, urmărirea locului de utilizare;

- înregistrările mişcării şi consumului surselor radioactive;

- responsabilităţi;

- sancţiuni.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o evidenţă primară şi operativă a tuturor  surselor radioactive pe care le utilizează în desfăşurarea practicii, din care să rezulte consumul de surse radioactive.

- Evidenţa consumului de surse radioactive urmează să conţină următoarele informaţii:

- denumirea radiofarmaceuticului/ denumirea radionuclidului;

- activitatea la data producerii;

- producătorul şi furnizorul sursei radioactive;

- data intrării în evidenţă;

- seria şi nr. lotului de fabricaţie;

- locul de depozitare;

- data şi ora eliberării din depozit sau a consumului;

- numele persoanelor care sunt desemnate să le utilizeze;

- data şi ora reintrării în depozit, dacă este cazul.

- Evidenţa consumului preparatelor radiofarmaceutice şi a generatoarelor se efectuează conform registrelor  indicate în Anexele 5,6,7,8. Pentru fiecare tip a radiofarmaceuticilor  in vivo stabilesc diferite pagini.  Paginile Registrului trebuie să fie numerotate, cusute şi ştampilate. Registrele se păstrează permanent.

# CAPITOLUL XVIII

CLASIFICAREA   ZONELOR

- Clasificarea zonelor se va face printr-o evaluare adecvată a riscului radiologic asociat utilizării surselor de radiaţii ionizante, ţinând cont de posibilele căi de expunere la radiaţii ionizante.

- Camerele de preparare, depozitare, spaţiul de depozitare temporară şi camera de injectare a radiofarmaceuticelor, camerele de imagistică, sălile de aşteptare pentru pacienţii cărora li s-a administrat radiofarmaceutic, în scop de diagnostic, saloanele pentru pacienţii trataţi, depozitele de deşeuri radioactive urmează clasificate ca zone controlate.

- Pentru clasificarea zonelor se vor utiliza criterii conform tabelului din Anexa 9.

- Cerinţe pentru zona controlată:

- avertizare prin semnele pericolului radioactiv  prevăzute de NFRP–2000;

- existenţa unor instrucţiuni adecvate la punctele de intrare în zonele controlate;

- existenţa procedurilor specifice fiecărei zone controlate;

- controlul accesului, prin:

- proceduri administrative;

- bariere fizice cu sisteme de comunicare, dacă este cazul;

- avertizoare luminoase şi sonore.

- existenţa mijloacelor adecvate pentru schimbarea hainelor, monitorizarea expunerii şi contaminării, decontaminarea personalului, plasate la intrarea/ieşirea din zona controlată.

- Zona situată împrejurul zonei controlate este considerată zona supravegheată. Zona   supravegheată trebuie descrisă în plan.  Cerinţe pentru zonele supravegheate:

- semne de avertizare;

- controlul accesului persoanelor din populaţie.

- Pentru a demonstra îndeplinirea cerinţelor privind clasificarea zonelor controlate şi supravegheate, titularul de autorizaţie are obligaţia de a efectua delimitarea strictă a zonelor respective conform NFRP-2000.

- Semnele de avertizare montate la toate punctele de acces urmează să indice clar delimitarea zonei controlate şi supravegheate.

- Accesul şi desfăşurarea de lucrări în zona controlată sînt permise, următoarelor categorii de persoane:

- persoanelor expuse profesional implicate în desfăşurarea practicii de medicină nucleară;

- persoanelor care participă la susţinerea şi îngrijirea pacienţilor cărora li s-au administrat radiofarmaceutice în vederea diagnosticului;

- Titularul de autorizaţie urmează să asigure persoanelor care au acces în zonele controlate: mijloace adecvate pentru schimbarea hainelor, echipamente de radioprotecţie adecvate, monitorizarea expunerii şi contaminării şi, după caz, decontaminarea, plasate la intrarea/ieşirea din zona controlată.

# CAPITOLUL XIX

# CERINŢE PRIVIND DEPOZITAREA SURSELOR RADIOACTIVE

- Depozitarea surselor radioactive urmează să fie făcută numai într-o cameră special amenajată, în care nu sunt depozitate şi alte produse sau instrumente necesare desfăşurării practicii, sau într-un conteiner de stocare, ferite de riscul inundării şi care le pot asigura împotriva degradăriilor mecanice şi/sau datorate acţiunii factorilor de mediu, fiind prevăzute cu:

- sistem corespunzător de asigurare împotriva sustragerii;

- radiodebitmetru în depozitul de surse radioactive sau avertizor de radiaţii cu prag de alarmare;

- ecrane corespunzătoare împotriva radiaţiei gamma astfel încât debitul dozei pentru personalul expus profesional, singurul care are acces în depozit, să nu depăşească valoarea de 7,5 Sv/h;

- sisteme corespunzătoare de avertizare şi, după caz, mijloace de stingere a incendiului;

- sisteme de ventilaţie adecvate, dacă este cazul.

- Uşa de acces în depozitul de surse radioactive sau conteinerul de stocare urmează să fie marcate clar cu simbolul “Pericol de radiaţii” şi prevăzute cu sistem de alarmă a deschiderii neautorizate, racordate la panoul central de alarmă dotat cu legătura telefonică cu reprezentanţii de menţinere a ordinii publice.

- În cazul depozitului de surse radioactive se va asigura un compartiment special, suficient de mare, pentru depozitarea în siguranţă a deşeurilor radioactive solide, a generatorilor epuizaţi şi a containerelor, dacă nu există o cameră special amenajată pentru depozitarea deşeurilor radioactive.

# CAPITOLUL XX

- CERINŢE PRIVIND MIJLOACELE DE RADIOPROTECŢIE

- Laboratoarele şi zonele în care se utilizează surse radioactive deschise de radiaţii urmează prevăzute, după caz, cel puţin cu următoarele:

- Mijloace de radioprotecţie:

- dispozitive prin care se măreşte distanţa dintre persoana expusă profesional şi sursa radioactivă: forceps, cleşte, manipulatori;

- containere ecranate pentru depozitarea temporară, în timpul lucrului, a surselor deschise de radiaţii;

- containere cu pereţii dubli, având peretele exterior necasabil, pentru probe radioactive lichide;

- tăvi pentru lucrul cu surse deschise de radiaţii;

- pipete sau seringi automate sau de unică folosinţă;

- ecrane pentru seringi şi fiole;

- pereţi sau castele de plumb;

- ecrane din geam de sticlă plumbat;

- ecrane cu perspex  pentru ecranarea radiaţiilor beta;

- Echipamente individuale:

- de protecţie: halate şi încălţăminte de laborator, mănuşi impermeabile, măşti, bonete;

- de radioprotecţie: şorţuri plumbate, mănuşi plumbate, mănuşi impermeabile suficient de groase pentru lucrul cu radionuclizi beta, măşti pentru protecţia respiraţiei în cazul urgenţelor radiologice.

- Echipamentele individuale de radioprotecţie urmează utilizate în zonele în care există risc de contaminare, atât pentru a proteja corpul sau imbrăcămintea purtătorului, cât şi pentru a evita imprăştierea contaminării în alte zone.

- La toate echipamentele individuale, fie de protecţie, fie de radioprotecţie, urmează verificată contaminarea şi, după caz, înlăturată înainte de a se părăsi zona controlată.

# CAPITOLUL XXI

# PROCEDURI DE DIAGNOSTIC. ALĂPTAREA

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină proceduri de diagnostic prin care să fie asigurate următoarele:

- identificarea corectă a pacienţilor;

- protocoale scrise, pentru fiecare tip de investigaţie, elaborate asfel încât informaţia obţinută să fie maximă, luând în considerare nivelul de referinţă pentru respectiva investigaţie indicat în Anexa 10;

- înregistrarea corectă a detaliilor pentru pacient;

- alegerea corectă a condiţiilor de achiziţie astfel încât calitatea imaginii să fie optimă: alegerea colimatorului, absenţa contaminării colimatorului, fereastra de energie, mărimea matricii de achiziţie, timpul de achiziţie, înclinarea colimatorului, parametrii SPECT, PET, factorul de mărire;

- utilizarea metodelor de blocare a absorbţiei radiofarmaceuticului în organele nesupuse investigatiei şi respectiv de accelerare a excreţiei, după caz;

- evitarea creşterii concentraţiei radioactive în încăperea de lucru, prin eliminarea în exterior sau prin colectarea pe filtre sau într-un container fără scurgeri în cazurile în care se administrează gaze radioactive precum 133Xe sau aerosoli radioactivi;

- informarea, în scris şi oral, a persoanelor cărora li s-au administrat radiofarmaceutice şi a însoţitorilor acestora, asupra precauţiilor necesare şi a riscului implicat, în cazul administrării unei activităţi mai mari de 300 MBq de 131I.

- Titularii de autorizaţie urmează:

- să se asigure că nivelurile de referinţă pentru expunerile medicale sînt stabilite , respectate şi nu depăşesc valorile din NFRP-2000 şi că acestea sînt utilizate de personalul medical implicat în desfăşurarea practicii;

- să dispună măsuri corective în cazul în care dozele sau activităţile radiofarmaceuticelor administrate nu furnizează o bună informaţie pentru diagnostic astfel încât nu conduc la un beneficiu pentru pacient;

- să dispună revizuirea procedurilor dacă activităţile utilizate depăşesc nivelurile de referinţă, în vederea asigurării unei protecţii optimizate a pacientului şi menţinerii nivelurile adecvate pentru o bună practică.

- Titularul de autorizaţie urmează să verifice dacă o pacientă alăptează, înainte de începerea oricărei proceduri de medicină nucleară. În caz afirmativ, trebuie să se acorde o atenţie specială justificării, şi optimizării expunerii medicale conform NFRP-2000, luând în considerare atât expunerea mamei, cât şi a copilului.

- Titularul de autorizaţie urmează să furnizeze pacientei recomandări scrise privind întreruperea alăptării în cazurile necesare.

- Recomandările date trebuie să asigure că doza efectivă a fătului sau a copilului alăptat, ca urmare a expunerii medicale a mamei este mai mică de 1 mSv.

- Tabelul din Anexa 11 va fi utilizat în vederea recomandării perioadelor pentru întreruperea alăptării. Pentru alte radiofarmaceutice decât cele din acest tabel, vor fi elaborate şi aprobate proceduri scrise.

# CAPITOLUL XXII

# DOZIMETRIA CLINICĂ. CONSTRÂNGERI DE DOZĂ

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o procedură de dozimetrie clinică prin care să se asigure că:

- parametrii fizici şi calitatea radiofarmaceuticelor preparate în vederea utilizării în diagnostic sînt verificaţi;

- activitatea care trebuie administrată este determinată, măsurată şi înregistrată în registru  special în momentul administrării pentru procedurile de diagnostic;

- dozele absorbite în organele relevante şi doza efectivă sînt determinate şi documentate pentru activitatea ce se administreaza conform protocolului clinic;

- dozele absorbite de organele relevante sînt determinate şi documentate.

- Titularul de autorizaţie urmează să aplice constrângeri oricărei doze primite de persoanele ce participă la susţinerea şi îngrijirea pacienţilor, precum şi a membrilor familiei acestora.

- Constrângerile aplicate nu vor conduce la doze mai mari decât următoarele valori:

- 1 mSv pentru copii şi pentru embrion/făt;

- 3 mSv pentru adulţi cu vârsta de până la 60 ani;

- 15 mSv pentru adulţi cu vârsta de peste 60 ani

- Titularul de autorizaţie va investiga prompt următoarele situaţii:

- orice expunere în scop de diagnostic mai mare sau mai mică decît cea prescrisă de medicul practician care conduce la repetarea procedurii, rezultînd astfel o creştere semnificativă a nivelurilor de referinţă stabilite;

- orice defecţiune sau funcţionare necorespunzătoare a echipamentelor, accidente, erori care pot conduce la o expunere a pacientului semnificativ mai mare decît cea prescrisă;

- În oricare dintre cazurile prezentate mai sus titularul de autorizaţie va primi măsuri pentru:

- calcularea şi estimarea dozelor primite de pacient;

- indicarea şi implementarea măsurilor corective necesare, precum diminuarea dozelor primite de pacient, verificare şi ajustarea echipamentelor utilizate, perfecţionarea procedurilor aplicate;

- transmiterea către SSSSP şi ANRANR a unui raport scris privind cauzele incidentului în decurs de 24 ore de la producerea acestuia.

# CAPITOLUL XXIII

# ÎNREGISTRĂRI MEDICALE

- Titularul de autorizaţie urmează să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani, informaţiile privind tipurile de radiofarmaceutice şi activităţile administrate pacienţilor.

- Foaia de observaţie clinică a pacienţilor trataţi cu produse radiofarmaceutice urmează să cuprindă următoarele date obligatorii:

- radiofarmaceuticul administrat, calea de administrare, activitatea şi data administrării;

- numele persoanei care a efectuat controlul activităţii administrate, metoda de control şi datele necesare identificării respectivei livrări de radiofarmaceutic;

- înregistrarea măsurătorilor făcute la externare.

# CAPITOLUL XXIV

# CERINŢE PRIVIND PRIMIREA, PĂSTRAREA,

# STOCAREA ŞI EVIDENŢA DEŞEURILOR RADIOACTIVE

- Sînt considerate deşeuri radioactive rezultate din desfăşurarea practicii de medicină nucleară următoarele deşeuri:

- surse radioactive închise ce au fost utilizate pentru testare, controlul calităţii şi calibrarea echipamentelor;

- generatori de radionuclizi consumaţi;

- soluţiile preparate care nu au fost utilizate în scop de diagnostic;

- deşeuri lichide cu radioactivitate foarte scăzută provenite de la maşinile de spălat;

- lichide nemiscibile cu apă (fluidele de scintilaţie);

- deşeuri solide: pipete, seringi utilizate pentru radionuclizi , filtre;

- deşeuri solide cu radioactivitate foarte scăzută: seringi, pipete, sticlă, fiole sau altele provenite din decontaminare;

- gaze radioactive;

- cenuşa de la incinerare;

- deşeuri provenite din investigaţiile medicale.

- Sursele radioactive, inclusiv substanţele, materialele şi obiectele contaminate ce au rezultat în urma practicii de medicină nucleară pot fi eliberate de cerinţele de reglementare, numai dacă valorile concentraţiei activităţilor/activităţii specifice au atins valori mai mici sau cel mult egale cu nivelurile de eliberare de sub cerinţele de autorizare.

- Deşeurile contaminate radioactiv, precum şi sursele de radiaţii ionizante ce nu mai pot fi utilizate în practica de medicină nucleară, având timpul de înjumătăţire de până la 100 de zile, pot fi colectate şi depozitate temporar până când au atins valori mai mici sau cel mult egale cu nivelurile de eliberare de sub cerinţele de autorizare.

- Deşeurile solide sînt considerate deşeuri radioactive numai dacă activitatea dată de radionuclizii ce emit radiaţii beta sau gama depăşeşte 10kBq/kg (kiloBequerell/kg)  şi activitatea dată de radionuclizii ce emit radiaţii alfa depăşeşte 1kBq/kg. Activitatea se poate media pentru o cantitate de deşeuri ce nu depăşeşte 10 kg. Deşeurile solide care nu sînt considerate deşeuri radioactive, conform criteriilor susmenţionate pot fi tratate ca deşeuri obişnuite de laborator.

- Soluţiile ce conţin lichide de scintilaţie sau alte deşeuri ce conţin solvenţi organici sunt considerate deşeuri radioactive numai în cazurile în care:

- concentraţia specifică nu depăşeşte 10Bq/ml (Bequerel/mililitru)  şi nu există radionuclizi alfa emiţători;

- concentraţia specifică nu depăşeşte 100Bq/ml şi există numai 14C sau 3H.

- Activitatea limită pentru substanţele radioactive ce pot fi deversate la sistemul de canalizare sînt expuse în Anexa 12.

- În tabelul nr.1 din Anexa 12  sînt indicate valorile ALImin pentru cei mai des utilizaţi radionuclizi. Pentru calcularea ALImin pentru alţi radionuclizi se vor utiliza limitele de doză şi dozele efective angajate pe unitatea de încorporare din NFRP-2000.

- Emisia substanţelor radioactive gazoase în mediu trebuie să îndeplinească relaţia prezentată în Anexa 13.

- În tabelul nr.1 din Anexa 13 sînt recomandate valorile CMA pentru cei mai des utilizaţi radionuclizi. Pentru calcularea concentraţiei derivate în aer/CMA, pentru alţi radionuclizi se vor utiliza limitele de doză şi dozele efective angajate pe unitatea de încorporare prin inhalare din NFRP-2000.

- Deşeurile solide cu radioactivitate scăzută pot fi predate ca deşeuri obişnuite, inclusiv pentru incinerare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- activitatea unui singur container de deşeuri nu depăşeşte 2,5ALImin şi debitul dozei la suprafaţa containerului este de până la 5Sv/h;

- activitatea maximă predată de către un laborator de medicină nucleară în timpul unei luni nu depăşeşte 25 ALImin;

- activitatea maximă predată într-un an nu depăşeşte 100GBq (GigaBequerell);

- Deşeurile ce urmează a fi predate ca deşeuri obişnuite, inclusiv în vederea incinerării, nu trebuie să conţină surse de radiaţii închise cu activitatea mai mare decât nivelurile de exceptare stabilite în NFRP-2000.

- Sursele de radiaţii închise ce nu pot fi predate ca deşeuri obişnuite vor fi predate unui titular autorizat de ANRANR pentru colectarea şi dispunerea ca deşeuri radioactive sau vor fi returnate la producător.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o evidenţă primară şi operativă a tuturor tipurilor de deşeuri radioactive rezultate – lichide, solide, gazoase. Evidenţa urmează să conţină cel puţin următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- denumirea radiofarmaceuticului/ denumirea radionuclidului;

- activitatea deşeului la data depozitării;

- locul de depozitare;

- activitatea deşeului la data predării/eliberării în mediu;

- denumirea titularului autorizat către care s-au transferat deşeurile, dacă este cazul;

- numele responsabilului cu securitatea radiologică şi al persoanei ce a predat sau eliminat deşeurile radioactive.

- Primirea, stocarea şi transferarea deşeurilor radioactive la depozitare se va îndeplini  conform registrului indicat în Anexa 14.  Pentru deşeurile radioactive solide col.3 şi 4 al registrului nu se completează. În cazul transmiterii deşeurilor radioactive pentru stocare centralizată col.11 al registrului nu se completează.  În cazul eliminării deşeurilor după păstrarea pentru dezintegrarea ca deşeuri neradioactive col.12 şi 13 al registrului nu se completează. Pentru decontarea deşeurilor ca neactive după dezintegrarea totală a lor se perfectează un proces verbal privind decontarea surselor radioactive deschise.

- Titularul de autorizaţie urmează să instituie şi să menţină o procedură privind modul de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor radioactive provenite din practica de medicină nucleară, prin care să:

- asigure că activitatea şi volumul oricăror deşeuri radioactive rezultate de la sursele radioactive pentru care este responsabil, sunt ţinute la un nivel cât se poate de mic şi că deşeurile sunt administrate şi gestionate;

- asigure că eliminarea deşeurilor radioactive în sistemele de deşeuri sau de canalizare publice se fac în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare;

- să menţină responsabilităţile pe care le are asupra surselor şi deşeurilor radioactive până în momentul în care  s-au perfectat formele de transfer al acestora la un nou titular autorizat sau au fost predate la o unitate de tratare, condiţionare şi stocare a deşeurilor radioactive.

- Deşeurile radioactive solide se colectează în containere speciale dotate cu saci de polietilenă de schimb, care la sfârşitul zilei de lucru urmează să fie predate în camera de păstrare a deşeurilor radioactive. Când se lucrează simultan cu diferite radiofarmaceutice,  este indicat de a culege deşeurile într-un container aparte pentru fiecare preparat, dar deşeurile de diferite tipuri de substanţe radioactive cu perioada de semidezintegrare mai mică de 15 zile, se colectează într-un container comun.

- În depozitul pentru deşeuri radioactive toate deşeurile solide se sortează după tipul radionuclidului şi după activitate, se pun în saci de plastic şi se plasează după ecranul de radioprotecţie. Fiecare sac este etichetat cu tipul radionuclidului, data aducerii la păstrare şi data stabilirii ca deşeu neactiv după ce acesta s-a dezintegrat. Ulterior deşeurile dezintegrate sînt înlăturate împreună cu deşeurile obişnuite şi cele medicale după un control dozimetric şi înlăturarea semnului de pericol radioactiv.

- Generatoarele utilizate se depozitează în depozitul pentru deşeuri radioactive şi după dezintegrare sînt transferate firmei producătoare sau se transmit ca deşeu de metale colorate.

- Deşeurile radioactive solide cu perioada de înjumătăţire a radionuclizilor mai mare de 15 zile se vor transfera în organizaţii specializate pentru prelucrarea ulterioară şi stocarea centralizată.

- CAPITOLUL XXV

- URGENŢELE RADIOLOGICE, PLANIFICAREA

- ŞI PREGĂTIREA INTERVENŢIEI. RAPORTAREA ACCIDENTELOR.

- Sistemul de asigurare a radioprotecţiei pacienţilor, personalului şi a unor persoane din populaţie include măsurile de profilaxie şi prevenţie a accidentelor şi incidentelor cu radiaţii, de asigurare a acţiunilor adecvate ale personalului în cazul apariţiei situaţiei de accident/incident şi măsurile de exludere şi minimizare a influenţei radiaţiilor asupra populaţiei în timpul lichidării consecinţelor acestora.

- Titularul de autorizaţie are obligaţia să identifice incidentele/accidentele care ar putea afecta expuşii profesional şi/sau persoane din populaţie şi să pregătească o procedură pentru urgenţe.Procedura pentru urgenţe trebuie să conţină planurile de intervenţie pentru urgenţele radiologice identificate aprobate de către titularul de autorizaţie.

- Titularul de autorizaţie poate contracta executarea intervenţiei în caz de urgenţă radiologică cu o unitate autorizată pentru intervenţie. Contractul trebuie să prevadă clar responsabilităţile celor două părţi.

- Evenimentele pentru care urmează să fie elaborate planuri de urgenţă sînt incendiul, calamităţile naturale (inundaţii, cutremure) şi, după caz, următoarele:

- spargerea fiolei ce conţine materialul radioactiv sau a celei din generatorul de 99Tc;

- pierderea unor surse radioactive în spaţiul laboratorului;

- contaminarea accidentală a unor zone;

- spargerea rezervoarelor de deşeuri radioactive sau a celor suspect radioactive;

- administrarea către pacient a unei activităţi mai mari decât cea stabilită prin nivelurile de referinţă.

- Planul de intervenţie în protecţie radiologică pentru practica de medicină nucleară urmează să fie aprobat de administraţia instituţiei medicale şi concordat cu ANRANR şi SSSSP. Planul de intervenţie trebuie să conţină următoarele:

- identificarea accidentelor potenţiale şi a altor evenimente care ar putea apare în timpul desfăşurării practicii de medicină nucleară şi evaluarea riscurilor potenţiale asociate acestora;

- identificarea tuturor persoanelor autorizate să participe la diferite faze ale intervenţiei;

- identificarea tuturor persoanelor sau organizaţiilor care trebuie notificate în caz de incident, inclusiv posibilitatea de contactare a acestora (telefon, fax, e-mail, adrese);

- indicaţii privind modul de recunoaştere a momentului în care este necesar să fie implementat un anumit plan de intervenţie;

- instrucţiuni specifice pentru fiecare situaţie de urgenţă identificată;

- instrucţiuni speciale care trebuie urmate în cazul în care există riscul pierderii de vieţi omeneşti;

- identificarea şi achiziţionarea mijloacelor şi echipamentelor necesare intervenţiei;

- instrucţiuni privind înlăturarea panicii, interzicerea atingerii surselor radioactive cu mâna, retragerea la distanţă, planificarea etapelor următoare şi implementarea acestora, limitarea la măsuri de intervenţie care sînt în concordanţă cu gradul de experienţă şi competenţa de care se dispune, solicitarea sprijinului sau asistenţei tehnice.

- Responsabilul de radioprotecţie şi securitatea radiologică este numit prin ordin de către titularul de autorizaţie şi răspunde de aplicarea concretă a planului de intervenţie aprobat.

- Periodic se vor executa exerciţii de intervenţie pentru implementarea şi aplicarea planului de intervenţie aprobat. Se vor păstra înregistrările exerciţiilor efectuate şi a dozelor încasate.

- Prealabil desfăşurării intervenţiei, participanţii la intervenţie urmează să fie avertizaţi cu privire la riscurile asupra sănătăţii şi să accepte, în scris, participarea la intervenţie.

- Dotarea minimă  necesară pentru intervenţie în cazul instalaţiilor radiologice cu surse radioactive urmează să prevadă:

- dispozitive adecvate de manipulare a surselor de radiaţii;

- aparatură de control dozimetric corespunzătoare;

- bariere fizice şi semne de avertizare corespunzătoare;

- ecrane de plumb destinate surselor radioactive utilizate;

- mijloace adecvate pentru decontaminare;

- container adecvat pentru stocarea surselor radioactive sau a deşeurilor produse.

- Toate persoanele desemnate să participe la intervenţii urmează să fie nominalizate în scris, să fie instruite în mod corespunzător pentru a înţelege conţinutul planului de intervenţie şi pentru a utiliza corect mijloacele, echipamentele necesare intervenţiei.

- Cunoştinţele personalului desemnat să participe la intervenţii urmează să fie verificate periodic  cu un  interval de timp stabilit de legislaţia în vigoare.

- Raportul privind desfăşurarea incidentului sau accidentului radiologic urmează să fie întocmit de responsabilul de radioprotecţie şi securitatea radiologică, cu participarea unui expert acreditat în protecţie radiologică şi/sau a unui expert în fizică medicală, după caz. Raportul urmează să includă:

- descrierea cât mai detaliată a incidentului sau accidentului;

- identificarea echipamentelor şi a persoanelor implicate;

- cauzele producerii accidentului, acolo unde acestea se cunosc;

- măsurile luate pentru restabilirea situaţiei;

- dozele primite de personalul afectat;

- recomandări cu privire la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea producerii unor situaţii similare.

- Titularul de autorizaţie are obligaţia să anunţe:

- urgent la ANRANR, Ministerul Sănătăţii şi, după caz, alte organe competente abilitate despre orice incident sau accident radiologic printr-un raport întocmit;

- urgent la SSSSP şi ANRANR orice expunere a pacientului la o doză mai mare decât cea prescrisă;

- urgent la organul local de poliţie şi alte organe competente, orice pierdere sau sustragere de surse radioactive, printr-un raport în care să fie descrise împrejurările în care acestea au fost pierdute sau sustrase, cantităţile, forma şi conţinutul sustras şi riscurile care pot apărea.

- Titularul de autorizaţie are obligaţia să transmită la autorităţile competente, în termen de 10 zile de la data producerii, un raport scris asupra evenimentului.

Anexă nr.1

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Componenţa recomandată şi suprafaţa încăperilor subdiviziunilor

de medicină nucleară in vivo

| Nr. d/o | Destinaţia încăperii | Suprafaţa, [m2] (minimă) | Adnotare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Blocul de asigurare cu radiofarmaceutice |  |  |  |
| 1 | Camera pentru primirea şi desfacerea radiofarmaceuticelor | 10 |  |
| 2 | Depozitul de preparate radiofarmaceutice | 10 |  |
| 3 | Depozitul de deşeuri radioactive | 10 |  |
| 4 | Camera de generatoare | 20 |  |
| 5 | Camera de ambalare a radiofarmaceuticilor | 20 |  |
| 6 | Camera de spălare | 10 | Poate să fie comasată cu camera de ambalare sau camera de proceduri |
| 7 | Sală principală de proceduri | 20 |  |
| 8 | Sală secundară de proceduri | 10 | Poate fi folosită pentru întroducerea radiofarmaceuticilor pacienţilor de ambulator |
| 9 | WC pentru pacienţi | 5 |  |
| 10 | Camera de igienă personală | 5 |  |
| 11 | Camera pentru păstrarea inventarului auxiliar | 3 | Pentru curăţenie numai în încăperile blocului |
| 12 | Camera de păstrare a îmbrăcămintei contaminate | 5 |  |
| Blocul investigaţiilor cu radiofarmaceutice in vivo |  |  |  |
| 1 | Cabinet cu gama-camera | 20 |  |
| 2 | Sală de comandă a gama-camerei | 10 |  |
| 3 | Cabinet cu gama-tomograf | 40 |  |
| 4 | Sală de comandă a gama-tomografului | 20 |  |
| 5 | Camera radiometrică in vivo | 20 |  |
| 6 | Camera radiometrică a biomediilor | 10 |  |
| 7 | Sală de calculatoare | 10 |  |
| 8 | Camera de aşteptare | 10 |  |
| Blocul încăperilor generale |  |  |  |
| 1 | Cabinetul şefului de secţie | 20 |  |
| 2 | Cabinetul medicilor | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 3 | Cabinetul asistentelor medicale | 10 | Cîte 3,0 m2 pentru fiecare |
| 4 | Registratura | 10 |  |
| 5 | Arhiva secţiei | 10 |  |
| 6 | Cabinetul fizicianului medical | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 7 | Cabinetul inginerului-programator cu atelier | 20 |  |
| 8 | Cabinetul asistentei medicale superioare | 10 |  |
| 9 | Cabinetul sorei-gospodine cu depozit | 20 |  |
| 10 | Cameră de păstrare a inventarului auxiliar | 3 |  |
| 11 | WC pentru personal | 3 |  |

Anexă nr.2

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Componenţa şi suprafaţa încăperilor centrului

de tomografie cu emisie de pozitroni (PET)

| Nr. d/o | Destinaţia încăperii | Suprafaţa, [m2] (minimă) | Adnotare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Blocul de asigurare cu radiofarmaceutice |  |  |  |
| 1. | Buncărul ciclotronului | 50 |  |
| 2. | Sală de comandă | 20 |  |
| 3. | Încăpere tehnică | 10 |  |
| 4. | Încăpere de pregătire a ţintei | 20 |  |
| 5. | Încăpere de sinteză a radiofarmaceuticelor | 50 |  |
| 6. | Încăpere de control a calităţii radiofarmaceuticelor | 20 |  |
| 7. | Încăpere pentru baloane cu gaz | 10 |  |
| 8. | Depozitul radiofarmaceuticelor | 10 |  |
| 9. | Depozitul deşeurilor radioactive | 10 |  |
| 10. | Spălătorie | 10 | Poate să fie comasată cu sala de proceduri |
| 11. | Sală de proceduri | 20 |  |
| 12. | Sală de proceduri de rezervă | 10 |  |
| 13. | Filtru sanitar | 10 |  |
| 14. | Cameră de păstrare a inventarului auxiliar | 5 |  |
| 15. | Cameră de păstrare îmbrăcămintei contaminate | 5 |  |
| Blocul investigaţiilor cu radiofarmaceutice |  |  |  |
| 1. | Cabinetul tomografului cu pozitroni | 50 |  |
| 2. | Sala de comandă a tomografului | 20 |  |
| 3. | Încăpere tehnică | 10 |  |
| 4. | Încăpere pentru prelucrare computerizată a datelor | 20 |  |
| 5. | Încăpere de dozimetrie şi radiometrie | 20 |  |
| 6. | Depozit pentru reactive chimice, echipamentului pentru ciclotron, tomograf şi radiochimie | 20 |  |
| 7. | Cameră pentru aşteptare | 10 |  |
| 8. | WC pentru pacienţi | 5 |  |
| 9. | Cameră pentru păstrarea inventarului auxiliar | 5 | Pentru curăţenie numai în încăperile blocului |
| 10. | Atelier | 20 |  |
| Blocul încăperilor generale |  |  |  |
| 1. | Cabinetul şefului | 20 |  |
| 2. | Cabinetul medicului | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 3. | Cabinetul pentru asistenţi | 10 | Cîte 3,0 m2 pentru fiecare |
| 4. | Registratura | 10 |  |
| 5. | Arhiva centrului | 10 |  |
| 6. | Cabinetul fizicianului medical | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 7. | Cabinetul radiochimistului | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 8. | Cabinetul inginerului-radiofizician | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 9. | Cabinetul inginerului-electronist | 10 | Cîte 5,0 m2 pentru fiecare |
| 10. | Cabinetul sorei-gospodine cu depozit | 20 |  |
| 11. | Cameră de păstrare a inventarului auxiliar | 5 |  |
| 12. | WC pentru personal | 5 |  |
| 13. | Încăpere auxiliară | 20 |  |

Anexă nr.3

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

# Registrul de evidenţă a instructajelor vizînd radioprotecţia şi tehnica securităţii

| Data | Numele şi prenumele salariatului | Specializarea şi funcţia (postul) salariatului | Instructajul: introductiv, primar, repetat, neplanificat | Numele şi prenumele instructorului | Semnătura |  | Semnătura şi postul persoanei, care a permis activitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | salariatului | instructorului |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Anexă nr.4

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Lista verificărilor minime pentru echipamentele utilizate în medicina nucleară

| 1.Instrumentul | Verificări de acceptanţă/referinţă sau verificări periodice şi/sau de rutină (săptămânale, lunare etc.) | Verificări zilnice |
| --- | --- | --- |
| 2.Calibrator de doze | Precizie, Acurateţe, Linearitate, Geometrie, Fond | Reproductibilitate, Fond |
| 3.Sistem de numarare | Funcţionare scala/ timer, calibrarea în energie, rezoluţia energetică, sensibilitate, precizia de numărare, linearitate la energie, fond, linearitate la activitate, geometrie, | Calibrare în energie, fond |
| 4.Gama camera (inclusiv SPECT) | Setarea ferestrei PHA, rezoluţia energetică, linearitatea în răspunsul energetic, uniformitatea intrinsecă, uniformitatea sistemului, linearitatea intrinsecă, rezoluţia spatială intrinsecă, rezoluţia spaţială a sistemului, performanţa de numărare, sensibilitatea, uniformitatea pentru Întreg corpul, rezoluţia pentru întreg corpul, dimensiunea pixelului, computer timing, centrul de rotaţie, uniformitatea tomografică, rezoluţia spaţială tomografică, performanţa SPECT totală | Setări pentru fereastra PHA, uniformitatea, sensibilitatea, fondul, centrul de rotaţie, colimatorul |
| 5.Procesorul de filme | Nivelul vualului, viteza, sensibilitatea | Nivelul voalului |
| 6.PET | Verificarea calibrării, uniformitatea, rezoluţia spaţială, fracţiunea de împrăştiere, sensibilitatea, pierderile la viteza de numărare, alunecarea În măsurarea timpului de coincidenţă şi a pragului de energie, mişcarea mecanică a cercurilor de detectori, verificarea septurilor de poziţionare, alinierea laserilor, acurateţea la corecţiile de atenuare, acurateţea la corecţiile de timp mort, acurateţea la corecţiile de împrăştiere, acurateţea la corecţiile coincidenţelor aleatorii | Verificarea calibrării |

Anexă nr.5

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Registrul de evidenţă a utilizării

radiofarmaceuticelor primite în subdiviziunea de medicina nucleară

pentru introducerea în organismul pacientului

| nr. d/o | Primire |  |  |  |  | Utilizare |  |  |  | Decontare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data întrării | nr.şi data bonului de livrare | nr. şi data eliberării paşaportului | nr.containerului cu radiofarmacetece | Activitatea conform paşaportului, МBq | Cui s-a livrat | Data eliberării | nr. cererii de eliberare | Activitatea la ziua eliberării, МBq | Data decontării | nr.procesului verbal de decontare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Anexă nr.6

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Registrul de evidenţă a utilizării

generatoarelor de viaţă scurtă

| nr. d/o | Primire |  |  |  |  | Utilizare |  |  |  | Decontare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data întrării | nr.şi data bonului de livrare | nr. şi data eliberării paşapotului | nr. generatorului | Activitatea conform paşaportului, МBq | Cui s-a livrat | Data eliberării | nr. cererii de eliberare | Activitatea la ziua eiberării,МBq | Data decontării | nr.procesului verbal de decontare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Anexă nr.7

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Registrul de pregătire  a

soluţiilor de lucru  a radiofarmaceuticelor

| nr. d/o | Soluţie iniţială (eluat) |  |  |  |  | Soluţie de lucru (radiofarmaceutice) |  |  |  | Semnătura asistentei medicale, care a pregătit soluţia de radiofarmaceutece |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data pregătirii eluatului | nr. generatorului | Termenul valabilitaţii (conform paşaportului) | Volumul eluatului,ml | Activitatea eluatului, МBq | Denumirea radiofarmaceuticelor | Volumul soluţiei, ml | Activitatea soluţiei, МBq | Data întroducerii pacientului conform registrului |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Anexă nr.8

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Registrul administrării

radiofarmaceuticelor  pacienţilor

| nr. d/o | Data administrării | Numele, prenumele pacientului | nr.fişei medicale sau nr.fişei de ambulator | Secţia, care a îndreptat pacientul pentru investigare | Alte instituţii,care a îndreptat pacientul pentru investigare | Preparatul radiofarmaceutic întrodus |  |  | Semnături |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Denumirea | Volumul, ml | Activitatea soluţiei, МBq | Medic- radiolog, care a trimis pacientul la investigaţie | Asistenta medicală, care a întrodus preparatul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Anexă nr.9

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Debitele de doză recomandate pentru clasificarea zonelor

| Debitul de doză | Valoarea pentru zona controlată | Valoarea pentru zona supravegheată | Valoarea pentru zona nesupravegheată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Instantaneu, mediat pe un minut (IDR) | >2000μSv/h | >7,5 μSv/h | <7,5 μSv/h |
| 2.Mediat pe 8 ore, luând în considerare utilizarea şi încărcarea, pentru cazul cel mai defavorabil (TDR) | >7,5 μSv/h | >0,5 μSv/h | <0,5 μSv/h |
| 3.Mediat pe 2000 ore, luând în considerare utilizarea şi încărcarea, pentru cazul cel mai defavorabil (TADR) | >3 μSv/h | >0,15 μSv/h | <0,15 μSv/h |

Anexă nr.10

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Nivelurile de referinţă a activităţii radiofarmaceuticilor în timpul unei

investigaţii de medicină nucleară pentru un pacient adult-standard

| Investigaţia | Radionuclidul | Forma chimică | Activitatea maximală pentru diagnostic (МBq) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Oase |  |  |  |
| 1.1.Radioscintigrafia oaselor | Tc–99m | Fosfonaţi şi compuşii fosfaţilor | 600 |
| 1.2.Radioscintigrafia oaselor SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography)  tomografia compiuterizată cu emisie de fotoni) | Tc–99m | Fosfonaţi şi compuşii fosfaţilor | 800 |
| 1.3.Scintigrafia măduvii osoase | Tc–99m | Soluţie coloidală marcată | 400 |
| 2.Creier |  |  |  |
| 2.1.Scintigrafia creierului (în statică) | Tc–99m | TcO4- , DTPA, gluconat şi glyucogeptonat | 500 |
| 2.2.Scintigrafia creierului (SPECT) | Tc–99m | TcO-4, pertechnetat DTPA, gluconat şi glyucogeptonat Ekzametazin(Ceretec) | 800 800 500 |
| 2.3.Investigarea fluxului sanguin cerebral | Tc–99m | Hexametil de propilenă aminooksim(HM-PAO), Ekzametazin | 500 |
| 2.4. Cisternografie | In–111 | DTPA | 40 |
| 3.Glanda lacrimală |  |  |  |
| 3.1. Drenaj | Xe–133 Tc–99m | TcO41, pertehnetat Soluţie coloidală marcată, pertehnetat | 4 |
| 4.Glanda Tiroidă |  |  |  |
| 4.1. Scintigrafia glandei tiroide | Tc–99m I–123 | TcO-4, pertehnetat I- | 100 20 |
| 4.2. Diagnosticarea metastazelor (după înlăturare) | I–131 | I- | 400 |
| 4.3. Scintigrafia glandei paratiroide | Тl–201 Tc–99m | Tl+clorură Tetrafosmin(Myoview) | 80 400 |
| 5.Plămînii |  |  |  |
| 5.1.Scintigrafia ventilaţiei pulmonare | Kr–81m Tc–99m | Gaze DTPAaerosol (Diethylenetriaminepentaacetic acid)  dietilentriaminopenta - acid acetic | 600 800 |
| 5.2.Scintigrafia perfuziei pulmonare | Tc–99m | Albumină umană (în macroagregate (MAA) ori în microsfere) | 100 |
| 5.3.Scintigrafia perfuziei pulmonare (planică) | Хе–133 | Soluţie izotonică | 200 |
| 5.4.Scintigrafia perfuziei pulmonare (SPECT) | Tc–99m | МАА(macroagregaded albumin)  albumina macroagregat | 200 |
| 6.Ficatul şi splina |  |  |  |
| 6.1.Scintigrafia ficatului şi splinei | Tc–99m | Soluţie coloidală marcată | 80 |
| 6.2.Scintigrafia funcţiei sistemului biliar | Tc–99m | Iminodiacetaţi şi substanţe echivalente lor | 150 |
| 6.3.Scintigrafia splinei | Tc–99m | Eritrocite marcate denaturate | 100 |
| 6.4.Scintigrafia ficatului (SPECT) | Tc–99m | Soluţie coloidală marcată | 200 |
| 7.Sistemul circulator |  |  |  |
| 7.1.Scintigrafia miocardului | Tc–99m | Fosfonaţi şi compuşii fosfaţilor | 600 |
| 7.2.Diagnosticarea miocardului (SPECT) | Tc–99m Tl–201 Tc–99m Tc–99m | Izonitril Tl+clorură Fosfonaţi şi compuşii fosfaţilor Tetrafosmină(Myoview) | 300 100 800 800 |
| 8.Stomac, tractul digestiv |  |  |  |
| 8.1.Scintigrafia stomacului (glanda salivară) | Tc–99m | TcO-4 | 40 |
| 8.2.Scintigrafia diverticolului Meckel | Tc–99m | TcO-4 | 400 |
| 8.3.Scintigrafia hemoragiei în tractul gastro-intestinal | Tc–99m | Soluţie coloidală marcată Eritrocitele normale marcate | 400 |
| 8.4.Scintigrafia permiabilităţii şi reflexului gastroesofagian | Tc–99m | Soluţie coloidală marcată | 400 |
| 8.5.Scintigrafia evacuării conţinutului gastric | Tc–99m In–111 In–113m | Compusii neabsorbiti | 12 |
| 9.Rinichi, sistemul urinar şi glandele suprarenale |  |  |  |
| 9.1.Scintigrafia rinichilor (în statică) | Tc–99m | DTPA, gluconat şi glucogheptonat | 350 |
| 9.2.Scintigrafia rinichilor (în dinamică) | Tc–99m I–123 | Globulina macroagregată О-iodhipurat | 100 20 |
| 9.3.Scintigrafia suprarenalilor | Se–75 | Selenocolesterin | 8 |
| 10.Alte organe |  |  |  |
| 9.4.Scintigrafia tumorei neuro-ectodermei | I–123 I–131 | Meta-iodo-benzil-guanidină | 400 20 |
| 9.5.Scintigrafia nodului limfatic | Tc–99m | Soluţie coloidală marcată Nanokol | 80 140 |
| 9.6.Scintigrafia abscesului | Tc–99m In–111 | Leucocite marcate, prelucrate cu eksametazin Leucocite marcate | 400 20 |
| 9.7.Scintigrafia trombului | In–In | Trombocite marcate | 20 |

Anexă nr.11

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Recomandări privind perioadele de întrerupere a alăptării pentru asigurarea

dozei efective a copilului mai mică de 1 mSv

| Radiofarmaceutic (1) | Activitatea (2) | Instrucţiuni (3) |
| --- | --- | --- |
| 1. 51Cr-EDTA | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 2. 99mTc DISIDA | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 3. 99mTc DMSA | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 4. 99mTc DTPA | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 5. 99mTc difosfonat | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 6. 99mTc glucoheptonat | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 7. 99mTc gluconat | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 8. 99mTc HMPAO | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 9. 99mTc MIBI | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 10. 99mTc sulfura coloid | * | Întreruperea alăptării nu e necesară în mod obişnuit |
| 11. 111In leucocite | 20 MBq | Întreruperea alăptării e necesară dacă activitatea e mai mare decât cea din coloana 2 |
| 12. 201Tl clorid | 80 MBq | Întreruperea alăptării e necesară dacă activitatea e mai mare decât cea din coloana 2 |
| 13. 99mTc MAG3 | 100 MBq | Întreruperea alăptării e necesară dacă activitatea e mai mare decât cea din coloana 2 |
| 14. 99mTc MAA | 100 MBq | Întreruperea alăptării e necesară pentru 13 ore |
| 15. 99mTc pertechnetat | 800 MBq | Întreruperea alăptării e necesară pentru 48 ore |
| 16. 99mTc pertechnetat | 80 MBq | Întreruperea alăptării e necesară pentru 24 ore |
| 17. 99mTc eritrocite |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 18. 99mTc aerosol |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 19. 99mTc MAG3 | >100MBq | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 20. 99mTc microsfere |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 21. 99mTc pirofosfonat |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 1 | 2 | 3 |
| 22. 123I iodid |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 23. 123I MIBG |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 24. 123I hipuran |  | Întreruperea alăptării în funcţie de concentraţia activităţii în lapte |
| 25. 32P sodium fosfonat |  | Încetarea alăptării |
| 26. 67Ga citrat |  | Încetarea alăptării |
| 27. 123I HSA |  | Încetarea alăptării |
| 28.131I iodid |  | Încetarea alăptării |

Anexă nr.12

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Activitatea limită pentru substanţele radioactive

ce pot fi deversate la sistemul de canalizare

1. Activitatea maximă totală ce poate fi eliberată în canalizare printr-o singură deversare îndeplineşte condiţia:

kAkALImin,k≤2,5

2.Activitatea maximă totală ce poate fi eliberată în canalizare într-o lună îndeplineşte condiţia:

kAkALImin,k≤25

unde Ak reprezintă activitatea radionuclidului k; ALImin,k reprezintă cea mai mică valoare calculată pentru limita anuală de încorporare pentru radionuclidul k.

Tabelul nr. 1: Valorile  ALImin pentru

cei mai des utilizaţi radionuclizi în medicina nucleară

| Radionuclid | ALImin(Bq) |
| --- | --- |
| 3H | 1.109 |
| 14C | 3.107 |
| 18F | 2.108 |
| 32P | 6.106 |
| 51Cr | 5.108 |
| 57Co | 2.107 |
| 60Co | 7.105 |
| 67Ga | 7.107 |
| 68Ga | 2.108 |
| 89Sr | 3.106 |
| 90Y | 7.106 |
| 99Mo | 2.107 |
| 99mTc | 7.108 |
| 111In | 7.107 |
| 123I | 1.108 |
| 124I | 2.106 |
| 125I | 1.106 |
| 131I | 9.105 |
| 137Cs | 2.106 |
| 153Sm | 3.107 |
| 186Re | 1.107 |
| 201Tl | 2.108 |

Anexa nr

Anexă nr.13

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Emisia substanţelor radioactive gazoase în mediu

1. Emisia substanţelor radioactive gazoase în mediu trebuie să îndeplinească relaţia prezentată:

kCkCMAk≤1

unde:

Ck reprezintă concentraţia activităţii radionuclidului k;

CMAk reprezintă concentraţia maxim admisă pentru radionuclidul k şi este egală cu 1% din concentraţia derivată în aer a radionuclidului k.

Tabelul nr. 1: Valorile  CMA pentru cei mai des utilizaţi

radionuclizi în medicina nucleară

| Radionuclid | CMA (Bq/m3) |
| --- | --- |
| 3H | 3.103 |
| 14C | 1.102 |
| 18F | 5.102 |
| 32P | 3.101 |
| 51Cr | 2.103 |
| 57Co | 9.101 |
| 60Co | 3.100 |
| 67Ga | 3.102 |
| 68Ga | 1.103 |
| 89Sr | 1.101 |
| 90Y | 5.101 |
| 99Mo | 8.101 |
| 99mTc | 3.103 |
| 111In | 3.102 |
| 123I | 4.102 |
| 124I | 7.100 |
| 125I | 6.100 |
| 131I | 4.100 |
| 137Cs | 1.101 |
| 153Sm | 1.102 |
| 186Re | 7.101 |
| 201Tl | 1.103 |

Anexă nr.14

la Regulamentul  privind asigurarea

radioprotecţiei şi securităţii radiologice

în practicile de medicină nucleară

Registrul de evidenţă  a  deşeurilor radioactive

| nr. d/o | Data întrării | Deşeurile lichide |  | Componenţă radionuclizilor | Activitatea sumară, MBq | De la cine a fost primit |  | Decontare |  |  | Transmitere la stocare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH soluţiei | volumul, ml |  |  | Numele, prenumele | Semnătura cine a predat deşeuri | Data decontării | nr. actului de decontare | data stocării după păstrarea pentru dezintegrarea | data transmiterii | nr. paşaportului pentru predarea partidei de deşeuri radioactive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |