Regulament General de Metrologie Legală

RGML X:2015  Încercări de competenţă a laboratoarelor de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legale prin comparări interlaboratoare.

Principii generale.  Modul de organizare, efectuare şi prelucrare a rezultatelor.

# I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

- Prezentul regulament general de metrologie legală se referă la evaluarea performantelor laboratoarelor de verificări metrologice a mijloace de măsurare legale  şi stabileşte modul de organizare, efectuare şi prelucrare a rezultatelor comparărilor interlaboratoare.

# II. REFERINŢE

SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă”

SMV ISO 13528:2010" Metode statisticepentru verificarea calificării prin metoda de comparări interlaboratoare"

# III. TERMINOLOGIE

- Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările ulterioare, şi SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 „Vocabularul Internaţional de Metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termenii asociaţi” (VIM)  cu următoarele completări:

comparări interlaboratoare: organizarea, executarea şi prelucrarea rezultatelor verificărilor metrologice identice sau asemănătoare a mijloacelor de măsurare legale în baza comparărilor a cel puţin două laboratoare diferite în condiţii predeterminate.

obiect supus încercării de competenţă:  mijloace de măsurare cu care se realizează încercări de competenţă.

IV. GENERALITĂŢI

  - 3. Una dintre acţiunile importante în asigurarea exactităţii, uniformităţii şi trasabilităţii măsurărilor, efectuate cu mijloacelor de măsurare legale, este evaluarea periodică a performantelor laboratoarelor de verificări metrologice a mijloace de măsurare legale prin  organizarea unor serii de comparări interlaboratoare, având scopul de a verifica capabilităţile de măsurare ale laboratoarelor  participante, în vederea demonstrării şi confirmării competenţei acestora.

  - 4.  În calitate de obiect supus încercării de competenţă  se utilizează mijloace de măsurare de o clasă metrologică mai înaltă ca mijloacele de măsurare, pentru verificarea metrologică ale cărora sunt organizate comparări interlaboratoare, sau mijloace de măsurare de aceiaşi clasă metrologică dar cu o stabilitate înaltă.

  - 5.  Organizator al comparărilor interlaboratoare şi laborator - pilot este Institutul Naţional de Metrologie (INM). Participanţi la comparări interlaboratoare sunt laboratoarele cointeresate, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale. Comparările interlaboratoare se efectuează conform Programului anual, aprobat de Autoritatea centrală de metrologie şi publicat pe pagina web a INM.

  - 6.   Laboratorul – pilot transmite la laboratoarele participante obiectul supus încercării de competenţă pentru efectuarea comparărilor interlaboratoare

  - 7.  Schemele comparări interlaboratoare pot fi de tip „circular”, „stea”  sau „combinat”.

  - La comparările interlaboratoare de tip „circular” Laboratorul – pilot transmite obiectul supus încercării de competenţă la primul laborator participant pentru efectuarea măsurărilor,  care la rîndul său transmite  obiectul supus încercării de competenţă la următorul laborator participant. După finalizarea măsurărilor de către toate laboratoarele participante obiectul supus încercării de competenţă se returnează la Laboratorul –pilot.

  - La comparările interlaboratoare de tip „stea” obiectul supus încercării de competenţă, după efectuarea măsurărilor de fiecare laborator participant, se returnează la Laboratorul – pilot pentru verificarea caracteristicilor metrologice ale obiectului supus încercării de competenţă

  - Comparările interlaboratoare de tip „combinat” sunt o combinare între comparările interlaboratoare de tip „circular” şi comparările interlaboratoare de tip „stea”.

  - Selectarea tipului de comparări interlaboratoare se efectuează de laboratorul – pilot, în dependenţă de  stabilitatea obiectului supus încercării de competenţă. Dacă instabilitatea obiectului supus încercării de competenţă pe parcursul efectuării comparărilor interlaboratoare este neesenţială (mai mică de 20% din eroarea de măsurare a obiectului supus încercării de competenţă) atunci se utilizează tipul „circular”. Dacă  instabilitatea obiectului supus încercării de competenţă pe parcursul efectuării comparărilor interlaboratoare este esenţială (mai mare de 20% din eroarea de măsurare a obiectului supus încercării de competenţă) atunci se utilizează  tipurile „stea”  sau „combinat”.

  - 8. Numărul de obiecte supuse încercării de competenţă utilizate la comparările interlaboratoare se estimează de Laboratorul – pilot, ţinînd cont de faptul că cu creşterea numărului de obiecte  supuse  încercării de competenţă creşte şi exactitatea rezultatelor comparărilor interlaboratoare, dar şi cheltuielile de timp şi resurse.

  - 9. În procesul  derulării comparărilor  interlaboratoare măsurările se efectuează în conformitate cu prevederile reglementării de metrologie legală, conform cărei se efectuează  verificarea metrologică aplicabilă  mijloacelor de măsurare legale, pentru verificarea metrologică ale cărora se organizează comparările interlaboratoare.

V. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DERULARE

10.  Iniţierea comparărilor interlaboratoare are loc după depunerea solicitărilor de către entităţile, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale, la INM.

11. Laboratorul – pilot din cadrul INM elaborează şi transmite laboratoarelor participante programul de desfăşurare al comparărilor interlaboratoare, care cuprinde următoarele:

- codul comparărilor interlaboratoare;

- denumirea Laboratorul – pilot datele şi persoanele de contact;

- obiectul încercării de competenţă;

- condiţiile  de mediu în timpul verificărilor;

- tipul schemei de comparare;

- reglementarea de metrologie legală  conform căreia se efectuează  verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale;

- modalitatea de prelucrare şi raportare a datelor;

- instrucţiuni de transportare a obiectului supus încercării de competenţă;

- termenul de efectuare a măsurărilor şi modalitatea de transmitere a datelor;

- predarea - primirea obiectului supus încercării de competenţă;

- declaraţie de confidenţialitate a rezultatelor (responsabilităţile Laboratorului pilot pentru

efectuarea comparărilor  interlaboratoare  în condiţii de competenţă, confidenţialitate şi imparţialitate).

12. Comparările  interlaboratoare demarează după coordonarea graficului de predare - primire a  obiectului supus încercării de competenţă cu toţi participanţii.

13.  Comparările  interlaboratoare se finalizează după transmiterea la Laboratorul – pilot  a obiectului supus încercării de competenţă şi rapoartelor de la toţi participanţii.

VI.  RAPORTAREA REZULTATELOR

14  Laboratorul – pilot  evaluează rezultatele obţinute de laboratoarele participante. Evaluarea rezultatelor se efectuează în conformitate cu metodele statistice utilizate în încercările de competenta cantitative.

15. Laboratorul – pilot  stabileşte statisticile utilizate şi efectuează evaluarea performantei laboratoarelor participante  (de exemplu conform SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă” şi SMV ISO 13528:2010 "Metode statistice pentru verificarea calificării prin metoda de comparări interlaboratoare" ).

16. Laboratorul pilot  va perfecta raportul final cu rezultatele evaluării încercărilor de competenţă a laboratoarelor de verificări metrologice participante care cuprinde următoarele:

-   prezentarea condiţiilor generale de desfăşurare a comparărilor interlaboratoare;

-  prezentarea laboratoarelor participante (Capabilităţile de măsurare pentru verificarea metrologică a obiectului supus încercării de competenţă. Laboratoarele nu se identifică - se indică numai codurile, atribuite laboratoarelor participante în cadrul comparărilor  interlaboratoare);

-  prezentarea rezultatelor obţinute de laboratorul-pilot şi de laboratoarele participante;

- calculul statisticilor referitoare la performanţe;

- evaluarea performantelor laboratoarelor participante;

- calculul criteriilor de performanta;

- concluzii, comentarii şi recomandări.

17.  Raportul final, înregistrat şi semnat de reprezentanţii Laboratorului – pilot, se transmite la Autoritatea centrală de metrologie, Centrul Naţional de Acreditare,  la laboratoarele participante la comparări interlaboratoare.

18. În cazul  că rezultatele comparării interlaboratoare pentru unul sau mai multe  laboratoare participante sînt nesatisfăcătoare se vor examina cauzele şi stabili termeni concreţi pentru înlăturarea neconformităţilor acestora.

19. Laboratorul pilot va organiza, în termeni rezonabili,comparări interlaboratoare suplimentare sau repetate  conform procedurilor descrise în pct. 10-16.

Informaţia cu privire la rezultatele obţinute în procesul comparărilor interlaboratoare se publică pe site-ul INM (cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate).

- RGML XX:2014 a fost elaborat  de  INM

2. Elaboratori: _____________________________________________________

(prenumele, numele)

3 Modificări după publicare:

| Indicativul modificării | Revista „metrologie” nr. / an | Punctele modificate |
| --- | --- | --- |