0TABELUL DIVERGENŢELOR

la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară

| Nr. d/o | Denumirea instituţiei | Propunerile instituţiei | Propunerile Ministerului Sănătăţii | Argumentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ministerul Economiei | Pe tot parcursul textului (pct.6; 28; 29; 37; 53; 91; 94; 102;144;154; 158; 161, 165- 179; 181; 206; 209; 214; 216; 217; 236; 237; 238; 242; 244; 246;262; 268; 269- 279, 280 urmează de a completa după cuvîntul „autorizaţie" cu cuvîntul „radiologică" conform prevederilor Legii nr.132 din 08.06.2012 | Se acceptă partial | Există şi alte tipuri de autorizaţii pentru obiectivele radiologice ale autorităţilor publice centrale. Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate a populaţiei care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 2 |  | Pct.11 - Prevederile cum ar fi: "ar putea fi justificată în împrejurări speciale care se evaluează de la caz la caz" (subpct.9 (alin.2); „expunerea în scopuri medicale în cercetarea biomedicală şi medicală" (subpct.10); „nici un avantaj direct asupra sănătăţii persoanei expuse, în special pentru expunerile de factură medico-legală (subpct.11) sînt netransparente şi imprevizibile. Prin urmare, acestea necesită a fi concretizate sau reformulate. | Se acceptă | S-a exclus frazele „care se evaluează de la caz la caz”, „şi/sau de către autorităţile competente”, „în special pentru expunerile de factură medico-legală” |
| 3 |  | Obiecţia este valabilă pentru pct.17, subpct.3 „exploatarea argumentată a aparatajului şi a utilajului de medicină nucleară" şi subpct.6 „estimarea preparatelor radiofarmaceutice ". | Se acceptă | S-a substituit „argumentată” prin „justificată”, s-a exclus subp.6 |
| 4 | Ministerul Economiei | Referinţele:conform prevederilor legislaţiei în vigoare" (pct.28, subpct.25);" în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare " (pct.30); „ conform prevederilor documentelor normative în vigoare (pct.32); "conform normelor sanitare în vigoare" (pct.83); " conform prevederilor legislaţiei în vigoare " (pct.90, subpct.22) sînt norme netransparente se încalcă principiul previzibilităţii şi stabilităţii actului de reglementare şi urmează a se face trimitere la actele normative respective | Se acceptă | S-a exclus „conform prevederilor legislaţiei în vigoare" (pct.28, subpct.25) );" în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare (pct.30); conform normelor sanitare în vigoare" (pct.83); " conform prevederilor legislaţiei în vigoare " (pct.90, subpct.22) |
| 5 |  | Concomitent, evidenţiem faptul că Analiza preliminară a impactului de reglementare efectuată pentru proiectul Regulamentului în cauză a fost examinată şi acceptată în cadrul şedinţei Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din 29 septembrie 2010, procesul-verbal nr.38. Conform deciziei urma ca autorii să prezente proiectul actului normativ şi AIR îmbunătăţit în una din şedinţele ulterioare ale Grupului de lucru. Astfel, considerăm oportun de a prezenta spre examinare proiectul actului normativ. | Se acceptă | Proiectul va fi prezentat cu AIR îmbunătăţit în una din şedinţele ulterioare ale Grupului de lucru. |
| 6 | Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova | Avându-se în vedere faptul că prevederile proiectului Regulamentului au, în primul rînd, scopul de a proteja sănătatea pacienţilor şi a personalului medical, diminuarea iradierii nejustificate a acestora, prevenirea efectelor biologice negative şi a maladiilor profesionale, CNSM susţine integral proiectul prezentat spre avizare. |  |  |
| 7 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Proiectul Hotărârii Guvernului este perfectat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, este racordat la prevederile standardelor şi actelor normative internaţionale şi europene în acest domeniu. Propuneri şi modificări la conţinutul proiectului nu sînt. | Se accepta |  |
| 8 | Ministerul Finanţelor al RM | Conform articolului 37, litera e) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003, concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ se întocmeşte o notă de argumentare care include şi fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. | Se acceptă parţial | Realizarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare suplimentare sau de altă natură deoarece practica de medicina nucleară deja funcţionează, dar fostele acte normative din timpul URSS nu sînt valabile iar altele noi nu sînt aprobate. |
| 9. | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM | Comunică lipsa obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestuia. |  |  |
| 10. | Ministerul Mediului | Pe parcursul întregului text de înlocuit sintagma „Titularul de autorizaţie" cu sintagma „Titularul autorizaţiei radiologice". | Se acceptă partial | Există şi alte tipuri de autorizaţii pentru obiectivele radiologice ale autorităţilor publice centrale. Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 11. |  | În punctul 2 cu privire la proiectul HG se va exclude sintagma „şi radioprotecţiei'' | Nu se acceptă | Legea 132 din 08.06.2012 la art.4 prevede termenul, noţiunea radioprotecţie (protecţie radiologică), atît în cadrul autorizării cît şi în cadrul evaluării securităţii nucleare şi radiologice.În plus, radioprotecţia se referă la protecţia radiologică a personalului, pacienţilor. |
| 12. |  | La punctul 3 la proiectul HG se va expune după cum urmează:"Supravegherea radioprotecţiei şi desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice de medicină nucleară se efectuează de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice al Ministerul Mediului." | se acceptă partial | S-a inclus”Supravegherea radioprotecţiei şi desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice de medicină nucleară se efectuează de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a Ministerului Mediului.conform"Legii 132 din 08.06.2012 |
| 13 |  | În preambulul Regulamentului de exclus fraza: "...şi aplicării Regulamentului Consiliului nr.l493/93/Euratom din 8 iunie 1993 privind transportul substanţelor radioactive între statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. 148/1, din 19 iunie 1993", deoarece nu este relevant conţinutului Regulamentul menţionat. | Nu se acceptă | In procesul utilizarii radiofarmaceuticelor se utilizeaza si se transporta substante radioactive. |
| 14 | Ministerul Mediului | Punctul 2 se va expune după cum urmează: "Regulamentul are ca scop stabilirea cerinţelor de bază privind asigurarea securităţii radiologice şi a radioprotecţiei pacienţilor,prevenirea expunerii lucrătorilor expuşi profesional şi a populaţiei la radiaţii ionizante, prevenirea contaminării radioactive a mediului la efectuarea investigaţiilor cu radiofarmaceutice." | Se acceptă |  |
| 15. | Ministerul Mediului | Punctul 3, subp. 2 se va expune după cum urmează: „ .....organului de reglementare, supraveghere şi control în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice şi instituţiilor de stat cu atribuţii în activităţi nucleare şi radiologice, instituţiilor utilizatoare ale surselor radioactive deschise aplicate în domeniul medicinei nucleare, instituţiilor de proiectare, autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiilor şi întreprinderilor indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică”. | Nu se acceptă | Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 16. | Ministerul Mediului | Punctul 3, subp.3 se va expune după cum urmează: "instituţiilor, care efectuează estimarea, evidenţa şi controlul dozelor de expunere a pacienţilor şi expuşilor profesionali." | Se acceptă | S-a inclus |
| 17. |  | Punctul 4 se va expune după cum urmează: "Prevederile prezentului Regulament se aplică la fazele de proiectare, amplasare, construire, reconstruire şi exploatare a secţiilor, laboratoarelor, incintelor de medicină nucleară.” | Se acceptă |  |
| 18. | Ministerul Mediului | Punctul 7 se va expune după cum urmează: "Sistemul de asigurare a securităţii radiologice, radioprotecţiei la etapele de proiectare şi exploatare a secţiilor de medicină nucleară, vor prevedea implementarea în practică a următoarelor principii de bază ale radioprotecţiei - normarea, justificarea şi optimizarea." | Se acceptă |  |
| 19 |  | Punctul 8 se va expune după cum urmează: "Principiul de normare se realizează prin stabilirea normativelor (limitele dozelor admisibile de iradiere, a nivelurilor admise şi a nivelurilor de control) de expunere la radiaţii ionizante a lucrătorilor expuşi profesional şi a populaţiei conform NFRP-2000." | Se acceptă |  |
| 20. | Ministerul Mediului | La punctul 8, subp.1,2 şi 3 se vor exclude, deoarece prevede cerinţe generale de radioprotecţie a expuşilor profesionali conform NFRP-2000. | Nu se acceptă | „NFRP-2000” este un act normativ inferior unei Hotărîri de Guvern. Aceste cerinţe nu sînt de ordin general, dar sînt foarte specifice şi prevăd radioprotecţia fiecărui lucrător din sfera radiaţiilor ionizante. |
| 22. |  | La punctul 11, subp.2 se va expune după cum urmează: "efectuarea investigaţiilor diagnostice cu radiofarmaceutice numai conform indicaţiilor medicale (clinice) cazurile cînd nu sînt alte metode alternative de diagnostic sau când ele nu pot fi efectuate sau sînt insuficient informative (utilizarea prioritară şi iniţială a metodelor alternative neradiologice)." | Se acceptă |  |
| 23. | Ministerul Mediului | La punctul 11, subp. 9. alineatul 2. şi subp.10 şi 11 necesită formulări mai clare | Se acceptă | La subp.9 s-a întrodus „caracteristicile individuale ale pacientului” La subp.9, alin.2 s-a întrodus dupa notiunea „justificată” s-a întrodus noţiunea „doar...”. |
| 24. |  | Punctul 12 se va expune după cum urmează: "Principiul de optimizare în cadrul efectuării investigaţiilor diagnostice cu introducerea radiofarmaceuticelor constă în obţinerea informaţiei diagnostice necesare, calitative cu expuneri la radiaţii la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil, luînd în considerare factorii economici şi sociali - principiul ALARA, stabilit prin recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică şi altor autorităţi internaţionale relevante." | Se acceptă |  |
|  |  | La punctul 13, subp. l se va expune după cum urmează: "lucrători expuşi profesional de categoria A - persoanele care activează cu surse de radiaţii ionizante în secţiile de medicină nucleară, inclusiv persoanele care efectuează controlul radiologie. Aceşti lucrători pot primi o doză efectivă mai mare de 5 mSv/an sau o doză echivalentă mai mare de 3/10 din dozele limită pentru cristalin, piele şi extremităţi." | Se acceptă |  |
| 25. |  | Punctul 16 se va expune după cum urmează: "Estimarea sistemului existent de asigurare a securităţii rjadiologice şi radioprotecţiei în secţiile de medicină nucleară este bazată pe următorii indici.” | Se acceptă |  |
| 26. |  | La punctul 16, subp. 2 se va expune după cum urmează: "analiza măsurilor de asigurare a securităţii radiologice şi radioprotecţiei şi de respectare a prevederilor documentelor normative în domeniul radioprotecţiei.” | Se acceptă |  |
| 27. | Ministerul Mediului | La punctul 16, subp.3 se va expune după cum urmează: "probabilitatea apariţiei incidenţelor^şi accidentelor cu radiaţii şi a consecinţelor posibile a lor.” | Se acceptă |  |
| 28. |  | La punctul 16, subp.4 se va expune după cum urmează: "gradul de pregătire a instituţiei medicale către lichidarea incidentelor şi accidentelor cu radiaţii şi a consecinţelor acestora.” | Se acceptă |  |
|  |  | La punctul 16. subp.5 se va expune după cum urmează: "analiza dozelor de expunere primite de lucrătorii expuşi profesional la radiaţii ionizante şi a unor membri ai publicului în timpul activităţii secţiilor de medicina nucleară/”. | Se acceptă |  |
| 29. |  | Punctul 17 se va expune după cum urmează: "Securitatea radiologică si radioprotecţia în subdiviziunea de medicina nucleară se asigură prin.” | Se acceptă |  |
| 30. |  | La punctul 17, subp. 2 se va expune după cum urmează: "...selectarea justificată a locului şi a terenului pentru amplasarea blocului, secţiei de medicină nucleara” | Se acceptă |  |
| 31. |  | La punctul 17, subp. 3 şi 6 nu sunt clar formulate | Se acceptă parţial | S-a exclus subp.6 |
| 32. |  | La punctul 17, subp.8 se va expune după cum urmează: "planificarea şi realizarea activităţilor specifice concrete privind asigurarea securităţii radiologice, radioprotecţiei pacienţilor, a lucrătorilor expuşi profesional şi a publicului în programul zilnic de activitate a secţiei, la etapele de reconstrucţie şi încetare a exploatării”. | Se acceptă |  |
| 33. | Ministerul Mediului | Punctul 18 se va expune după cum urmează: "Investigaţiile diagnostice cu utilizarea radiofarmaceuticelor se vor efectua doar conform prescripţiilor clinice ale medicului-clinician în cazul existenţei indicaţiilor clinice.” | Se acceptă |  |
| 34. |  | Punctul 19 se va expune după cum urmează: "în organismul pacientului se introduce activitatea optimă de preparat radiofarmaceutic care asigură obţinerea informaţiei diagnostice veridice la o doză minimă posibilă - conform principiului ALARA. în timpul cât şi după această procedură, pacientul va respecta cerinţele şi recomandările, stabilite de medicul-practician conform documentelor normative aprobate.” | Se acceptă |  |
| 35. | Ministerul Mediului | La punctul 20, subpunctul 2 se Va expune după cum urmează: "prezenţa în cantităţi suficiente a mijloacelor colective de radioprotecţie şi limitarea duratei activităţilor cu surse radioactive. | Se acceptă |  |
| 36. |  | La punctul 20, subpunctul 5 se va expune după cum urmează: „efectuarea măsurilor efective privind prevenţia şi lichidarea incidentelor şi accidentelor radiologice. | Se acceptă |  |
| 37. |  | Punctul 21 se va expune după cum urmează: "Radioprotecţia persoanelor, care nu sînt atribuite la personalul expus profesional, dar însoţesc pacientul, jeasistăîn timpul procedurilor şi care îngrijesc bolnavul căruia s-au administrat radiofarmaceutice, se asigură prin respectarea cerinţelor şi recomandărilor, care sînt descrise în instrucţiunile de serviciu privind activităţile de medicină nucleară din această instituţie medicală." | Se acceptă |  |
| 38. | Ministerul Mediului | Punctul 22 se va expune după cum urmează: "Investigaţiile diagnostice cu preparatele radiofarmaceutice se efectuează numai în instituţiile medicale, care au subdiviziuni specializate de medicină nucleară, autorizate de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare - ANRANR), dotate cu aparatajul necesar, completate cu personal calificat în domeniul activităţii cu surse radioactive deschise." | se acceptă partial | Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 39. | Ministerul Mediului | Punctul 23 se va expune după cum urmează: "Se interzice utilizarea radiofarmaceuticelor pentru aplicarea clinică, deasemenea aplicarea metodelor de diagnostic in vivo cu introducerea acestora în organismul pacienţilor, dacă n-au fost aprobate şi autorizate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova." | Se acceptă |  |
| 40. |  | Punctul 24 se va expune după cum urmează: "Proiectarea şi construcţia încăperilor subdiviziunilor de medicină nucleară, fabricarea şi deservirea aparatajului, echipamentului tehnologic şi a mijloacelor de radioprotecţie se efectuează numai de către instituţiile, care posedă autorizaţia radiologică pentru executarea acestor activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare." | Se acceptă parţial | S-a întrodus autorizaţia şi avizul sanitar |
| 41. |  | Punctul 25 se va expune după cum urmează: "Autorizarea activităţilor de medicină nucleară, inclusiv avizarea sanitară de funcţionare a secţiilor de medicină nucleară se efectuează în baza solicitărilor depuse de utilizatorul surselor de radiaţii ionizante în baza evaluării documentelor prezentate. Setul documentelor prezentate trebuie să includă: ...” | Se acceptă |  |
| 42. | Ministerul Mediului | Punctul 28 se va expune după cum urmează: "La efectuarea investigaţiilor cu radiofarmaceutice deţinătorii autorizaţiei radiologice asigură: ..." | Se acceptă |  |
| 43. |  | La punctul 28, subp. 1)- 9), 13)- 25) vor fi expuse după cum urmează. | Se acceptă parţial | Subp.3 accesul nelimitat al reprezentanţilor ANRANR, subp.4-20 – se acceptă, subp.22 se acceptă parţial – s-a introdus ANRANR |
|  |  | Punctul 29 se va expune după cum urmează: "Responsabilitatea pentru asigurarea radioprotecţiei la locurile de muncă, încăperile de serviciu în secţiile de medicină nucleară este atribuită administraţiei sau conducerii instituţiei medicale. Responsabilităţile titularului de autorizaţie radiologică sînt descrise detaliat în capitolul VII al prezentului Regulament." | Se acceptă |  |
| 44. | Ministerul Mediului | Punctul 30 se va expune după cum urmează: "Administraţia instituţiei medicale elaborează şi aprobă instrucţiunile privind radioprotecţia şi securitatea radiologică, cerinţele către activităţile cu surse radioactive, înregistrarea, depozitarea, transportarea, predarea surselor radioactive, inclusiv controlul radiologic al acestora, prevederi privind măsurile de igienă personală şi igienă a muncii, precum şi acţiunile lucrătorilor expuşi profesional în cazuri de incidente şi accidente radiologice în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare." | Se acceptă |  |
|  | Ministerul Mediului | Punctul 31 se va expune după cum urmează: "În timpul activităţii radiologice în secţiile de medicină nucleară un impact negativ asupra lucrătorilor expuşi profesional îl pot avea următorii factori nocivi şi periculoşi: ..." | Se acceptă |  |
| 45. |  | La punctul 31, subp. l se va expune după cum urmează: „radiaţii ionizante: fondul sporit al radiaţiei gama-externe în încăperile de serviciu ale secţiei; prezenţa contaminării radioactive a suprafeţelor de lucru, concentraţiilor majorate de aerosoluri şi gaze radioactive în aerul încăperilor de serviciu; c)expunerea internă prin pătrunderea în organism a radionuclizilor." | Se acceptă |  |
| 46. | Ministerul Mediului | La punctul 31, subpunctul 2 se va expune după cum urmează: „factorii nocivi neradiologici: a) valori înalte ale tensiunii electrice în circuitele aparatajului şi echipamentului, scurt.prin corpul uman: b) nivelul ridicat ai poluării fonice produse de aparatajuî din dotare utilizat, instalaţiile frigorifice, ventilatoarele şi instalaţiile din dotare, efortul fizic sporit în timpul exploatării echipamentelor; c) influenţa substanţelor chimice nocive, utilizate pentru sinteza sau prepararea radiofarmaceuticelor la exploatarea aparatajului şi echipamentului, deasemenea în procesul dezactivării şi dereticării încăperilor în secţiile de medicină nucleară." | Se acceptă |  |
| 47. | Ministerul Mediului | Punctul 32 se va expune după cum urmează: „Nivelurile factorilor nocivi şi periculoşi în secţiile de medicină nucleară nu vor depăşi valorile admise conform prevederilor documentelor normative în vigoare." | Se acceptă |  |
| 48. | Ministerul Mediului | Punctul 33 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice va asigura ca: ..." | se acceptă partial | Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 49. | Ministerul Mediului | La punctul 33, subp.1 se va expune după cum urmează: "expunerea pacienţilor se va efectua doar la prescripţia unui medic practician." | Se acceptă |  |
| 50. |  | La punctul 33, subp.2 se va expune după cum urmează: "medicii specialişti de medicina nucleară să asigure radioprotecţia pacienţilor, atît prin prescrierea, cît şi prin modul de administrare a dozei”. | Se acceptă |  |
| 51. | Ministerul Mediului | La punctul 33, subpunctul 4 se va expune după cum urmează: "cerinţele controlului calităţii sînt îndeplinite în cazul diagnosticului cu surse radioactive deschise de către o instituţie recunoscută de ANRANR." | Se acceptă parţial | După noţiunea „accreditată s-a întrodus şi recunoscută de ANRANR” |
| 52. |  | Punctul 34 de exclus, din motiv că se repetă. | Se acceptă |  |
| 53. | Ministerul Mediului | Punctul 37 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice urmează să asigure că medicul specialist de medicină nucleară care prescrie sau conduce expunerea în scop de diagnostic: ..." | se acceptă partial | Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 54. |  | La punctele 37, 38, subpunctele urmează a fi notate prin caractere ale alfabetului latin. | Se acceptă |  |
| 55. | Ministerul Mediului | La punctul 38. subpunctul f) se va expune după cum urmează: „administrarea radiofarmaceuticelor la copii în scop de diagnostic numai dacă există indicaţii clinice clare, iar activitatea radiologică administrată este redusă proporţional greutăţii, suprafeţei corpului şi altor criterii aplicabile." | Se acceptă |  |
| 56. |  | La punctul 39 sintagma "Titularul de autorizaţie" de înlocuit cu "Titularul autorizaţiei radiologice". | se acceptă partial | Conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 57. |  | Punctul 40 se va expune după cum urmează: „Laboratoarele de medicină nucleară urmează să fie amplasate în clădiri speciale sau într-un bloc complet izolat de restul clădirii, la parter şi cu intrare separată. Se interzice amplasarea laboratoarelor de medicină nucleară în clădiri locative şi instituţiile pentru copii. Nu se admite amplasarea în vecinătatea laboratorului de diagnostic radioizotopic, unde se efectuează lucrări cu gradul I şi II de pericol (pe orizontală şi verticală) a saloanelor pentru copii şi gravide." | Se acceptă parţial | S-a întrodus „bloc separat sau într-o aripa complect izolată” |
| 58. |  | Punctul 41 se va expune după cum urmează: „Laboratoarele de medicină nucleară destinate radiodiagnosticului in vivo cu surse radioactive urmează să fie amplasate într-un bloc izolat de restul încăperilor. Laboratoarele de medicină nucleară destinate radiodiagnosticului in vitro cu surse radioactive nu necesită asigurarea unor condiţii speciale de amplasare. Stabilirea zonei de protecţie sanitară de la laboratoarele de medicină nucleară nu este prevăzută." | Se acceptă parţial | S-a întrodus „bloc separat sau într-o aripa complect izolată” |
| 59. | Ministerul Mediului | Punctul 43 se va expune după cum urmează: „în laboratoarele în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo unităţile de comandă ale instalaţiilor de climatizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apă şi a instalaţiilor electrice urmează să fie amplasate în exteriorul încăperilor în care se desfăşoară activitatea." | Se acceptă |  |
| 60. | Ministerul Mediului | La punctul 45, subpunctele 2 şi 4 se vor expune după cum urmează: „2) riscul la expunerea externă şi contaminare radioactivă, asociat tipurilor de radionuclizi implicaţi"; şi „4) sarcina de lucru maximă, zilnică, săptămânală, lunară sau anuală." | Se acceptă |  |
| 61. | Ministerul Mediului | Punctul 47 se va expune după cum urmează: „în cazul laboratoarelor de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive deschise pentru diagnostic in vitro/in vivo pardoselile, tâmplăria şi suprafeţele de lucru-din încăperi trebuie realizate astfel, încât să poată fi uşor spălate.şi decontaminate. În acest sens, se vor respecta următoarele condiţii: ..." | Se acceptă |  |
| 62. |  | La punctul 49, subp.10 se va expune după cum urmează: „10) containere ecranate pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor radioactive provenite din desfăşurarea practicii." | Se acceptă |  |
| 63. |  | Punctul 53 se va expune după cum urmează: „Proiectarea încăperilor Centrului cu tehnologia PET şi dotarea tehnică a lui se va efectua de o instituţie specializată licenţiată, deţinătoare a autorizaţiei radiologice în domeniu, luînd în considerare complexitatea şi cerinţele furnizorului (producătorului) tehnologiei PET." | Se acceptă |  |
| 64. | Ministerul Mediului | Punctul 54 se va expune după cum urmează: „PET-centrul este dotat cu încăperi separate pentru personal şi pacienţi, de asemenea o trecere din staţionar pentru pacienţii internaţi cu încălzire în sezonul rece. încăperile PET-centrului nu trebuie să fie trecătoare pentru persoanele străine." | Se acceptă |  |
| 65. |  | Punctul 55 se va expune după cum urmează: „Complexul radiochimic al ciclotronului reprezintă o zonă controlată separată, cu acces interzis pentru persoanele străine, inclusiv pentru pacienţi, cu întrare separată dotată cu o ecluză de aer, ieşire de rezervă şi încăperi autorizate pentru producerea radiofarmaceuticelor." | Se acceptă |  |
| 66. |  | Punctul 56 se va expune după cum urmează: „Ciclotronul se amplasează într-un canion special cu pereţii din beton şi tavan grosimea cărora se calculează la proiectare în corespundere cu cerinţele normelor de radioprotectie şi cerinţele furnizorului (producătorului) tehnologiei PET." | Se acceptă |  |
| 67. | Ministerul Mediului | Punctul 57 se va expune după cum urmează: „încăperile PET-centrului cu complexul radiochimic al ciclotronului se amplasează la parterul clădirii sau într-un bloc separat. Se admite amplasarea ciclotronului mai jos decît parterul clădirii cu respectarea cerinţelor de radioprotectie şi a normelor de construcţie." |  |  |
| 68. |  | Punctul 58 se va expune după cum urmează: „Tehnologia montării ciclotronului şi a utilajelor va prevedea un spaţiu-deschizătură cu dimensiuni minime de 2,8 * 2,8 m în pereţii canionului ciclotronului şi a laboratorului radiochimic sau în tavanul acestor încăperi. Pentru ciclotroanele cu radioprotecţie proprie aceste spaţii-deschizături vor fi mai mari şi să corespundă cerinţelor firmei-producătoare a ciclotronului şi a utilajelor pentru radiochimie." | Se acceptă |  |
| 69. |  | Punctul 59 se va expune după cum urmează: „PET-centrul se asigură cu căi asfaltate pentru accesul autocamioanelor şi a macaralelor." | Se acceptă |  |
| 70. |  | Punctul 60 se va expune după cum urmează: ..Întrarea în buncărul ciclotronului se amenajează cu o uşă de protecţie dotată cu cel puţin patru sisteme de blocare în corespundere cu cerinţele şi recomandările firmei-producătoare a ciclotronului." | Se acceptă |  |
| 71. | Ministerul Mediului | Punctul 61 se va expune după cum urmează: ..Buncărul ciclotronului, laboratorul radiochimie şi cabinetul de diagnostic a PET-centrului se amplasează învecinat sau la o distanţă minimă unul faţă de altul. Distanţa de la canionul ciclotronului pînă la laboratorul radiochimie nu va depăşi 20 m. Încăperile menţionate sunt dotate cu canale ascunse pentru amplasarea ţevilor de gaz, apă şi alte comunicaţii în corespundere cu cerinţele şi recomandările firmei-producătoare." | Se acceptă |  |
| 72. |  | Punctul 63 se va expune după cum urmează: „în dependenţă de asortimentul şi cantităţile radiofarmaceuticelor sintetizate în laboratorul radiochimie se montează unul sau mai multe boxe „fierbinţi" şi/sau cîteva mini-boxe pentru PET-radiochimie în corespundere cu cerinţele şi recomandările firmei-producătoare." | Se acceptă |  |
| 73. |  | Punctul 64 se va expune după cum urmează: „Depozitul pentru păstrarea temporară a radiofarmaceuticelor şi sala de proceduri se amenajează cu dulapuri de reflux, în interiorul cărora să fie amplasate bariere de protecţie." | Se acceptă |  |
| 74. | Ministerul Mediului | Punctul 65 se va expune după cum urmează: „Depozitul pentru păstrarea temporară a deşeurilor radioactive se amenajează cu pereţi de protecţie, unde sînt păstraţi saci de plastic sau containere închise pentru deşeurile radioactive menţinute la dezintegrare, şi cu un dulap metalic ermetic cu o pompă locală pentru deşeurile neradioactive provenite de la soluţiile tehnologice." | Se acceptă |  |
| 75. |  | Punctul 66 se va expune după cum urmează: „Un filtru sanitar se amplasează lîngă întrarea externă în complexul radiochimic a ciclotronului (luînd în vedere extinderea producerii posibile a I-123 la ciclotron). iar altul- între blocul de aprovizionare cu radionuclizi şi blocul încăperilor generale a PET-centrului. Podeaua, pereţii şi tavanul filtrului sanitar pentru pacienţi sunt construite din materiale rezistente la umiditate cu proprietăţi de absorbţie reduse a radioactivităţii, care să se poată spăla şi curăţa cu uşurinţă, rezistente la acţiunea agenţilor de decontaminare." | Se acceptă |  |
| 76. | Ministerul Mediului | Punctul 67 se va expune după cum urmează: „WC-urile pentru pacienţi şi personal se proiectează separat cu acces interzis pentu pacienţi în WC-ul personalului. WC-ul pentru pacienţi se amplasează în nemijlocita apropiere a sălii de proceduri şi cabinetul diagnostic al PET- centrului, urmează să fie amenajat cu o instalaţie de dozare a apei şi spălare, dotat cu o pedală specială." | Se acceptă |  |
| 77. |  | Punctul 69 se va expune după cum urmează: „În încăperile canionului ciclotronului, laboratorului radiochimie şi cabinetului tomografului cu pozitroni se prevăd sisteme speciale de ventilare şi condiţionare a aerului, care lucrează separat cu ventilare aflux- reflux a celoralte încăperi ale PET-centrului." | Se acceptă |  |
| 78. |  | Punctul 70 se va expune după cum urmează: „Ventilarea încăperilor canionului ciclotronului, laboratorului radiochimie şi a cabinetului tomografului cu pozitroni este autonomă de tip cu aflux-reflux a aerului în zona superioară şi îndepărtarea acestuia din două zone-2/3 de volum din partea de sus şi 1/3 din partea de jos." | Se acceptă |  |
| 79. |  | Punctul 71 se va expune după cum urmează: „Aeroconductele de reflux din încăperile menţionate sunt dotate cu dispozitive de curăţare a aerului cu filtre şi adsorbente a gazelor radioactive. Ventilaţia se proiectează cu funcţionare permanentă." | Se acceptă |  |
| 80. | Ministerul Mediului | Punctul 73 se va expune după cum urmează: „Aerul, înlăturat din camere, boxe şi dulapuri de exhaustare trebuie este purificat în prealabil prin intermediul filtrelor proprii prevăzute de elementele constructive. În camerele şi boxele cu deschizăturile închise se asigură o rarefiere nu mai mică de 20 mm a coloanei de apă. Camerele şi boxele se dotatează cu aparate de control al presiunii. Filtrele şi adsorbenţii gazelor radioactive se instalaează în vecinătatea nemijlocită a camerelor, boxelor şi dulapurilor de exhaustare pentru a reduce la nivel maxim contaminarea radioactivă a conductelor magistrale de aer." | Se acceptă |  |
| 81. |  | Punctul 74 se va expune după cum urmează: „-..Ventilarea încăperilor generale a PET- centrului se proeictează de tipul aflux-reflux cu înlăturarea şi alimentarea de aer din zona de sus a încăperii cu rata de schimb a aerului la aflux- 3. la reflux- 4." | Se acceptă |  |
| 82. |  | Punctul 75 se va expune după cum urmează: „..Apele reziduale din încăperile blocului de aprovizionare cu radionuclizi (cu excepţia încăperii de sinteză a radiofarmaceuticelor) şi a blocului încăperilor generale nu se admite a fi evacuate în canalizarea pentru deşeuri menagere." | Se acceptă |  |
| 83. | Ministerul Mediului | Punctul 76 se va expune după cum urmează: „Soluţiile tehnologice care au fost utilizate pentru spălarea şi dezactivarea boxelor în PET-centru sînt păstrate în vase din sticlă, care se instalează în dulapul ermetic din metal cu o pompă locală." | Se acceptă |  |
| 84. |  | La capitolului V în denumire de înlocuit cuvântul „epurare" cu cuvântul „purificare". | Se acceptă |  |
| 85. |  | În punctul 78 nu este clar sensul, deoarece numărul sistemelor de ventilaţie de aspiraţie urmează să fie minim. | Se acceptă |  |
| 86. | Ministerul Mediului | Punctul 79 se va expune după cum urmează: „Deplasarea aerului între zone, urmează să se facă de la zona nesupravegheată spre zona supravegheată şi apoi la zona controlată. Presiunea atmosferică din zona controlată se va menţine mai mică în raport cu celelalte zone." | Se acceptă |  |
| 87. |  | Punctul 80 se va expune după cum urmează: „Gurile de admisie şi evacuare a aerului se prevăd cu filtre adecvate şi plasate astfel, ca să asigure o eliminare eficace a aerului din încăperi şi înlocuirea cu uşurinţă a agentului de filtrare." | Se acceptă |  |
| 88. |  | Punctul 81 se va expune după cum urmează: „în clădirile, în care numai o parte este utilizată de laboratorul de medicină nucleară, sistemul de ventilaţie destinat încăperilor în care se lucrează cu surse radioactive deschise se separă complet de sistemul destinat pentru celelalte încăperi, în care nu se lucrează cu surse radioactive." | Se acceptă |  |
| 89. |  | Punctul 82 se va expune după cum urmează: „Înainte de a fi evacuat în atmosferă, aerul contaminat radioactiv din camere, boxe, nişe va fi trecut prin filtre amplasate cât mai aproape de sursele de poluare, pentru a reduce la minim contaminarea conductelor principale de aer. Filtrele uitilizate se vor trata ca deşeuri radioactive. Se va asigura monitorizarea radioactivă a efluenţilor gazoşi evacuaţi.” | Se acceptă |  |
| 90. |  | Punctul 83 se va expune după cum urmează: „Laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo, în afara sistemelor de purificare a aerului vor fi prevăzute cu coşuri de evacuare a căror înălţime urmează să asigure o dispersie adecvată a aerului, conform normelor sanitare în vigoare." |  |  |
| 91. | Ministerul Mediului | Punctul 84 se va expune după cum urmează: „Se interzice recircularea aerului şi ventilarea încăperilor fără utilizarea unor sisteme mecanice de filtrare în laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo." | Se acceptă |  |
| 92 |  | Punctul 85 se va expune după cum urmează: „Ventilatoarele care introduc aerul vor fi amplasate astfel încât conductele de aer proaspăt, racordate la partea de aspiraţie a ventilatoarelor, să nu treacă prin încăperi sau spaţii contaminate, iar ventilatoarele de aspiraţie a aerului din încăperile contaminate vor fi amplasate astfel, încât conductele racordate la gura de refulare a ventilatoarelor să nu treacă prin încăperi sau spaţii a căror contaminare trebuie evitată. Aerul atmosferic admis se va climatiza până la temperatura de circa 20 C." | Se acceptă |  |
| 93 | Ministerul Mediului | Punctul 86 se va expune după cum urmează: „Laboratoarele de medicină nucleară se dotează cu sisteme de alimentare cu apă rece şi caldă conectate la reţelele publice." | Se acceptă |  |
| 94 |  | Punctul 87 se va expune după cum urmează: „în laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic in vivo. în afară de instalaţia de canalizare normală şi separat de aceasta, se montează un sistem de canalizare a lichidelor radioactive, cu două canalizări distincte pentru: ..." | Se acceptă |  |
| 95 |  | Punctul 87, subp.1 se va expune după cum urmează: „efluenţii radioactivi – ce depăşesc limitele de eliberare conform prevederilor Regulamentului privind managementul deşeurilor radioactive HG nr.388 din 26.06.2009, care trebuie dirijaţi spre o instalaţie de tratare sau spre rezervoare de stocare, din care ulterior, după dezintegrare radioactivă, pot fi eliberaţi în mediu." | Se acceptă |  |
| 96 |  | La punctul 87, subp.2 se va expune după cum urmează: „efluenţii suspecţi radioactivi care trebuie dirijaţi spre rezervoare de retenţie şi, după un prealabil control al radioactivităţii, evacuaţi la canalizarea publică sau la necesitate trataţi ca deşeuri radioactive lichide." | Se acceptă |  |
| 97 |  | Punctul 89 se va expune după cum urmează: „Rezervoarele pentru colectarea efluenţilor radioactivi urmează să fie uşor accesibile şi asigurate împotriva scăpărilor de lichide radioactive. Rezervoarele vor fi prevăzute cu instalaţii de prelevare de probe în vederea analizării periodice a conţinutului radioactiv." | Se acceptă |  |
| 98 |  | Punctul 90 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice are următoarele obligaţii: ..." | Se acceptă |  |
| 99 | Ministerul Mediului | La punctul 90, subp.l se va expune după cum urmează: „să asigure desfăşurarea practicii de medicină nucleară în conformitate cu prevederile Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice." | Se acceptă |  |
| 100 |  | La punctul 90, subpunctul 5 se va expune după cum urmează: „să asigure condiţiile necesare pentru ca toate instalaţiile, aparatura şi echipamentele utilizate să fie în stare funcţională şi corect întreţinute." | Se acceptă parţial |  |
| 101 | Ministerul Mediului | La punctul 90, subp. 8 se va expune după cum urmează: „să asigure condiţiile necesare pentru ca aparatura de control dozimetric să fie în stare funcţională şi verificată metrologic." | Se acceptă |  |
| 102 |  | La punctul 90, subp.14 se va expune după cum urmează: „să se asigure că personalul implicat în desfăşurarea practicii de medicină nucleară posedă permis de exercitare şi pregătirea necesară şi să asigure condiţiile necesare pentru participarea acestuia la cursuri de perfecţionare." | Se acceptă |  |
| 103 |  | La punctul 90, subp.24 se va expune după cum urmează: „să îndeplinească orice alte obligaţii care sînt necesare pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a practicii de medicină nucleară." | Se acceptă |  |
| 104 |  | Punctul 91 se va expune după cum urmează: „Ori de cîte ori se constată nerespectarea condiţiilor încluseîn autorizaţia radiologică, titularul de autorizaţie radiologică va:...” | Se acceptă parţial | S-a inclus condiţiilor autorizaţiilor deoarece conform Legii nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, art.13, 14, 15, 16, 17, 18 sînt delimitate clar competenţele autorităţilor cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Art.14 prevede competenţa autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii în supravegherea de stat a sănătăţii publice la obiectivele nucleare şi radiologice. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, art.5,8,43,56 prevede supravegherea de stat a sănătăţii publice şi autorizarea sanitară în toate domeniile de activitate care pot influenţa negativ sănătatea omului. |
| 105 |  | La punctul 91. subp.1 se va expune după cum urmează: „investiga cauzele, împrejurările şi consecinţele evenimentului." | Se acceptă |  |
| 106 |  | La punctul 91, subp. 2 se va expune după cum urmează: „întreprinde acţiunile necesare pentru eliminarea cauzelor şi limitarea consecinţelor, să notifice ANRANR şi autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul medicinei." | Se acceptă |  |
| 107 |  | La punctul 91, subp.5 se va expune după cum urmează: „urmărească aplicarea măsurilor dispuse de ANRANR.". | Se acceptă |  |
| 108 | Ministerul Mediului | Punctul 92 se va expune după cum urmează: „Responsabilităţile privind radioprotecţia şi securitatea radiologică urmează să fie clar definite, în scris, iar calificarea fiecărei persoane investite cu responsabilităţi trebuie să fie dovedită prin dispunerea permisului de exercitare de nivel corespunzător." | Se acceptă |  |
| 109 |  | La punctul 93, subp. l se va expune după cum urmează: „să posede permis de exercitare valabil pentru domeniul şi specialitatea din cadrul practicii." | Se acceptă |  |
| 110 |  | La punctul 94, subp. 16 se va expune după cum urmează: „să menţină la zi evidenţa surselor de radiaţii şi a deşeurilor radioactive prin gestionarea unui registru, inclusiv a efluenţilor radioactivi evacuaţi în canalizarea specială." | Se acceptă |  |
| 111 | Ministerul Mediului | La punctul 94, subp.20 se va expune după cum urmează: „să informeze periodic titularul autorizaţiei radiologice despre activitatea desfăşurată şi măsurile corective sau preventive necesare." | Se acceptă |  |
| 112 |  | La punctul 94, subp.21 se va expune după cum urmează: „să informeze, de îndată, titularul autorizaţiei radiologice despre orice eveniment, accident/incident apărute în practica de medicină nucleară." | Se acceptă |  |
| 113 | Ministerul Mediului | Punctul 95 se va expune după cum urmează: „În cazul în care sînt desemnaţi mai mulţi responsabili de radioprotecţie şi securitate radiologică, atribuţiile fiecăruia trebuie să fie clar definite în scris într-un regulament intern, coordonat cu ANRANR şi să nu se suprapună." | Se acceptă |  |
| 114 |  | La punctul 98. subp. 5 se va expune după cum urmează: „să proiecteze, să jsrtersenteze şi să supravegheze respectarea procedurilor de control al calităţii." | Se acceptă |  |
| 115 |  | La punctul 99. subp. 7 se va expune după cum urmează: „să se asigure că se utilizează metode prescrise de medicul specialist de medicină nucleară pentru blocarea absorbţiei radiofarmaceuticelor în organele nesupuse investigaţiei sau metode de accelerare a excreţiei lor." | Se acceptă |  |
| 116 |  | La punctul 99, subp. 14 se va expune după cum urmează: „să raporteze către administraţia sau conducerea instituţiei medicale cazurile de supraexpuneri a pacienţilor sau personalului conform procedurilor stabilite." | Se acceptă |  |
| 117 |  | La punctul 99, subp.17 b) se va expune după cum urmează: „să efectueze procedurile de control al calităţii la prepararea radiofarmaceuticelor." | Se acceptă |  |
| 118 |  | Punctul 102 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice este obligat să instituie şi să menţină un sistem de radioprotecţie operaţională." | Se acceptă |  |
| 119 | Ministerul Mediului | La punctul 104, subp.l se va expune după cum urmează: „definirea responsabilităţii titularului autorizaţiei radiologice privind radioprotecţia, prin adoptarea structurilor organizatorice şi a procedurilor necesare." | Se acceptă |  |
| 120 |  | La punctul 104, subp.5 se va expune după cum urmează: „stabilirea măsurilor de securitate fizică a surselor radioactive." | Se acceptă |  |
| 121 |  | La punctul 104, subp. 6 se va expune după cum urmează: „respectarea cerinţelor şi limitelor stabilite în autorizaţia radiologică." | Se acceptă parţial |  |
| 122 |  | La punctul 105, subp.l se va expune după cum urmează: „respectarea principiilor generale de radioprotecţie prevăzute de NFRP-2000, elaborarea şi implementarea procedurilor care asigură desfăşurarea în siguranţă a practicii de medicină nucleară." | Se acceptă |  |
| 123 | Ministerul Mediului | La punctul 105, subp. 3 se va expune după cum urmează: „atribuirea scrisă a responsabilităţilor privind radioprotecţia şi securitatea radiologică pentru fiecare persoană salariată expusă profesional" | Se acceptă parţial | Nu se include salariată |
| 124 |  | La punctul 107, subp.5, sintagma "de radiaţii" se va înlocui cu cuvântul "radioactive". | Se acceptă |  |
| 125 |  | La punctul 107, subp.7 se va expune după cum urmează: "procedură pentru controlul accesului în zona controlată." | Se acceptă |  |
| 126 | Ministerul Mediului | Punctul 108 se va expune după cum urmează: "Controlul asigurării radioprotecţiei în subdiviziunile de medicină nucleară este efectuat de către serviciul de radioprotecţie şi/sau de persoana responsabilă de radioprotecţie numită prin ordin de administraţia instituţiei medicale. Statele şi asigurarea tehnică sînt stabilite de către administraţia instituţiei medicale în funcţie de volumul şi activitatea radiologică a preparatelor radiofarmaceutice”. | Se acceptă parţial | A rămas activitatea |
| 127 |  | Punctul 110 se va expune după cum urmează: "Componenţa, volumul, periodicitatea şi locurile concrete de efectuare a controlului radiologie sînt stabilite de către administraţia instituţiei medicale coordonate cu ANRANR în procesul de autorizare şi SSSSP al Ministerului Sănătăţii”. | Se acceptă |  |
| 128 |  | Punctul 113 se va expune după cum urmează: "La efectuarea controlului radiologie se folosesc mijloace dozimetrice şi radiometrice pentru radiaţii gama şi beta verificate metrologic, indicate pentru asemenea măsurători cu o eroare nu mai mare de ±20 %”. | Se acceptă |  |
| 129 |  | La punctul 114 se va introduce la final sintagma: ".. .al contaminării radioactive”. | Se acceptă |  |
| 130 |  | La punctul 117, în subp. l se va înlocui cuvântul "sfera" prin cuvântul "domeniul". | Se acceptă |  |
| 131 |  | La punctul 117, subp.5 se va introduce la final sintagma "...a zonelor supravegheate şi controlate”. | Se acceptă |  |
| 132 |  | La punctul 118, subp.l se va expune după cum urmează: "excluderea accesului în încăperile cu surse radioactive deschise a persoanelor care nu participă în activitatea sa cu aceste surse, inclusiv a pacienţilor, angajaţilor şi a altor persoane”. | Se acceptă parţial |  |
| 133 |  | La punctul 118, subp.2 se va expune după cum urmează: "optimizarea distanţei dintre sursă şi expus profesional, inclusiv distanţei dintre angajaţi şi pacienţii care sînt investigaţi cu preparate radiofarmaceutice.” | Se acceptă |  |
| 134 | Ministerul Mediului | La punctul 118, subp. 3 se va expune după cum urmează: "micşorarea timpului de aflare a expuşilor profesional în cîmpul surselor de iradiere ionizantă, inclusiv durata timpului de contact cu pacienţii administraţi cu preparatele radiofarmaceutice evitând încălcarea procedurilor medicale şi diminuarea calităţii diagnosticului”. | Se acceptă |  |
| 135 |  | La punctul 118, subp.4 sintagma "...de radiere ionizantă...", se va înlocui prin cuvîntul "...radioactive...”. | Se acceptă |  |
| 136 |  | La punctul 118, subp. 5 se va expune după cum urmează: "folosirea mijloacelor staţionare de radioprotecţie, a pereţilor montabiii din plumb, safeurilor de protecţie, ecranelor, containerelor şi boxelor”. | Se acceptă |  |
| 137 | Ministerul Mediului | La punctul 118, subp. 7 se va expune după cum urmează: "administrarea obligatorie a preparatelor radiofarmaceutice cu seringi de unică folosinţă dotate cu ecrane de protecţie radiologică." | Se acceptă |  |
| 138 |  | La punctul 119, subp.l se va expune după cum urmează: "efectuarea tuturor lucrărilor în secţiile (laboratoarele) de medicină nucleară cu folosirea seturilor de mijloace de protecţie individuală (halat, bonetă, mănuşi, încălţăminte uşoară de schimb din materiale neţesute).” | Se acceptă |  |
| 139 |  | La punctul 119, subp.2 se va expune după cum urmează: "dezactivarea încăperilor în care se efectuează activităţi cu surse radioactive deschise, WC pentru pacienţi.” | Se acceptă |  |
| 140 |  | La punctul 119, subp.3 se va expune după cum urmează: "în lichidarea urmărilor incidentelor radiologice se va folosi setul de mijloace de protecţie individuală." | Se acceptă |  |
| 141 | Ministerul Mediului | La punctul 119, subp.4 se va expune după cum urmează: "schimbul periodic a îmbrăcămintei speciale nu mai rar decît o dată la două săptămîni cu predarea îmbrăcămintei speciale contaminate pentru dezactivare la spălătorii speciale.” | Se acceptă |  |
| 142 |  | La punctul 119, subp.6 se va expune după cum urmează: „atragerea unei atenţii speciale neadmiterii răspîndirii contaminării radioactive în afara zonei controlate." | Se acceptă |  |
| 143 |  | La punctul 120 se va expune după cum urmează: „în activitatea cu surse radioactive se admit persoanele, care au împlinit vîrsta de 18 ani, au o pregătire în domeniul respectiv, au trecut instruirea şi examinarea cunoştinţelor pentru asigurarea radioprotecţiei, posedă permisul de exercitare specific activităţilor desfăşurate, cunoaşte prevederile actelor normative şi instrucţiunilor în vigoare în instituţia medicală”. | Se acceptă |  |
| 144 |  | La punctul 121, în propoziţia a doua, după sintagma: „...în activitatea cu surse...” se va întroduce sintagma „..de radiaţii ionizante...”. | Se acceptă |  |
| 145 | Ministerul Mediului | Punctul 123 se va expune după cum urmează: „La investigaţiile de radiodiagnostic, care sînt însoţite de manipulări complicate, efectuarea cărora nu întră în îndatoririle funcţionale, de asemenea pot participa specialişti, ce vor fi incluşi în categoria expuşilor profesional.” | Se acceptă |  |
| 146 |  | Punctul 124 se va expune după cum urmează: „Personalul este obligat să cunoască şi să respecte prezentul Regulament, normele de radioprotecţie, de igienă a muncii, tehnicii securităţii şi regulilor antiincendiare. În cazul depistării deteriorării mijloacelor de protecţie personalul este dator să anunţe îndată administraţia instituţiei medicale." | Se acceptă |  |
| 147 |  | La punctul 125, după sintagma „...tehnica securităţii", se va adăuga cuvântul „muncii". | Se acceptă |  |
| 148 | Ministerul Mediului | Punctul 127 se va expune după cum urmează: „Personalul serviciului este dator să posede metodele de acordare a primului ajutor medical, să posede adresele şi telefoanele instituţiilor sau a persoanelor, care urmează să fie contactate în caz de accidente sau incidente.” | Se acceptă |  |
| 149 |  | Punctul 128 se va expune după cum urmează: „în cazul producerii situaţiilor de accident sau incident radiologie, personalul serviciului radiologie urmează să acţioneze conform instrucţiunilor aprobate de reacţionare şi lichidare a consecinţelor.” | Se acceptă |  |
| 150 |  | Punctul 131 se va expune după cum urmează: „Programele cursurilor interne de pregătire în domeniul radioprotecţiei organizate de Titularul autorizaţiei radioiogice urmează să respecte tematica, să fie aprobate de ANRANR şi Ministerul Sănătăţii.” | Se acceptă parţial |  |
| 150 | Ministerul Mediului | Punctul 132 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice este obligat să asigure pregătirea corespunzătoare în domeniul securităţii radiologice a personalului expus profesional şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de pregătire aprobat de ANRANR şi Ministerul Sănătăţii.” | Se acceptă parţial | s-a inclus „recunoscut de ANRANR” Pregătirea corespunzătoare în domeniul securităţii radiologice a personalului expus profesional şi reciclarea acestuia tine de competenta Ministerului Sanatatii. |
| 151 |  | Punctul 133 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice este obligat să instruiască persoanele aflate în curs de pregătire înaintea utilizării de către acestea instalaţiilor cu surse de radiaţii ionizante. Datele privind instructajul efectuat se vor introduce îtr-un registru special conform Anexei nr.3. La Registru se vor anexa instrucţiunile privind asigurarea securităţii radiologice. Registrul se gestionează permanent.” | Se acceptă |  |
| 152 |  | Punctul 134 se va expune după cum urmează: „..Titularul autorizaţiei radiologice urmează se asigure că responsabilul de radioprotecţie şi securitate radiologică, cît şi expuşii profesional cunosc următoarele ...”. | Se acceptă |  |
| 153 |  | La punctul 134, subp.l, la final se va introduce cuvântul ,,.. .radiologice". | Se acceptă |  |
| 154 | Ministerul Mediului | Punctul 135 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice urmează să instituie şi să menţină înregistrări privind instruirea personalului implicat în desfăşurarea practicii de medicină nucleară. Aceste înregistrări urmează să conţină cel puţin următoarele informaţii: ...”. | Se acceptă |  |
| 155 |  | La punctul 135 se va adăuga subpunctul 6: „copia permisului de exercitare pentru practica respectivă. | Se acceptă |  |
| 156 |  | La punctul 137, subpunctul l, la final se va introduce cuvîntul „.-., acestuia". | Se acceptă |  |
| 157 | Ministerul Mediului | La punctul 137, subp.2 se va expune după cum urmează: „limitarea cât este posibil a duratei timpului de contact şi mărirea distanţei dintre pacient şi alte persoane, îndeosebi faţă de copii.” | Se acceptă |  |
| 158 |  | Punctul 138 se va expune după cum urmează: „Se controlează şi se monitorizează accesul persoanelor ce participă la susţinerea şi îngrijirea pacienţilor, precum şi al membrilor familiei acestora, în zonele controlate şi în zonele supravegheate.” | Se acceptă |  |
| 159 | Ministerul Mediului | Punctul 141 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice este legat să asigure efectuarea estimării expunerii profesionale a lucrătorilor în baza monitoringului dozimetric individual sistematic a tuturor lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante şi să organizeze supravegherea medicală a lor pentru evaluarea compatibilităţii permanente a lucrătorului expus profesional cu condiţiile de activitate.” | Se acceptă |  |
| 160 |  | Punctul 142 se va expune după cum urmează: „Monitoringul dozimetric individual se efectuează prin intermediul serviciului de dozimetrie individuală acreditat în Sistemul Naţional de Acreditare şi recunoscut de ANRANR.Serviciul de dozimetrie individuală acreditat eliberează pentru folosinţa dozimetrele individuale, iar Titularul autorizaţiei radiologice le prezintă pentru citire în termenii stabiliţi” | Se acceptă |  |
| 161 |  | Punctul 145 se va expune după cum urmează: „Sistemul şi tipul de monitoring dozimetric individual al lucrătorilor expuşi profesional, procedurile necesare, metoda, periodicitatea. tipul dozimetrelor, se stabileşte şi se aprobă de către ANRANR în cadrul cadrul procesului de autorizare şi se efectuează conform cerinţelor radioprotecţiei pentru calcularea dozei efective (E. [Sv]) sau a dozei echivalente la piele sau la extremităţi (HT, [Sv]).” | Se acceptă partial | Monitorizarea efectuarii MDI tine de competenta MS conform legislatiei |
| 162 | Ministerul Mediului | Punctul 148 se va expune după cum urmează: „Cerinţele pentru efectuarea monitoringului dozimetric individual de către serviciile de dozimetrie individuală acreditate vor stabilite şi aprobate de ANRANR şi Ministerul Sănătăţii. ANRANR în comun cu SSSSP vor analiza trimestrial, semestrial şi anual indicii efectuării monitoringului dozimetric individual transmise de către serviciile de dozimetrie individuală acreditate în intervalele de timp stabilite.” | Se acceptă partial | Monitorizarea efectuarii MDI tine de competenta MS conform legislatiei |
| 163 |  | Punctul 151 se va expune după cum urmează: „în caz de pierdere sau de deteriorare a dozimetrului individual, serviciile de dozimetrie individuală acreditate, vor efectua evaluarea şi înregistrarea dozei pentru lucrătorul respectiv prin metode alternative (reieşind din calculele dozelor colaboratorilor în condiţii de muncă similare sau prin aprecierea valorilor dozelor primite în perioadele anterioare). Pierderea (deteriorarea) dozimetrului individual şi estimarea dozei se raportează ANRANR şi SSSSP.” | Nu se acceptă | Monitorizarea efectuarii MDI tine de competenta MS conform legislatiei |
| 164 | Ministerul Mediului | Punctul 152 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice va prezenta toate dozimetrele individuale în termenii stabiliţi pentru procesare. Nerespectarea termenilor de prezentare a dozimetrelor individuale se califică ca o abatere disciplinară. Serviciile de dozimetrie individuală acreditate se obligă să asigure dozimetre suplimentare titularul autorizaţiei radiologice în schimbul celor ce sunt supuse citirii parametrilor acumulate.” | Se acceptă |  |
| 165 |  | Punctul 154 se va expune după cum urmează: „Dozele individuale a lucrătorului expus profesional sînt date confidenţiale. Accesul la informaţia despre doze îl au persoana monitorizată, titularul de autorizaţie radiologică /responsabilul de radioprotecţie, ANRANR şi SSSSP, serviciile medicale de patologie profesională şi medicină a muncii pentru estimarea implicaţiilor asupra sănătăţii umane. Serviciul de dozimetrie individuală acreditat şi Titularul autorizaţiei radiologice poartă răspundere pentru veridicitatea şi confidenţialitatea datelor. Datele se eliberează în termenii şi formele stabilite de Ministerul Sănătăţii.” | Se acceptă |  |
| 166 |  | Punctul 155 se va expune după cum urmează: „În caz de transfer (concediere) a lucrătorului expus profesional Titularul autorizaţiei radiologice se adresează la serviciul de dozimetrie individuală acreditat pentru eliberarea extrasului cu indicarea datelor referitoare la dozele primite în perioada de activitate.” | Se acceptă |  |
| 167 | Ministerul Mediului | Punctul 156 se va expune după cum urmează: „Pentru fiecare lucrător expus profesional se ţine evidenţa rezultatelor monitorizării individuale cu înregistrarea acestora în fişele de evidenţă a dozelor individuale şi registrul naţional al lucrătorilor expuşi profesional. Această evidenţă se păstrează la Serviciul de dozimetrie individuală acreditat şi SSSSP, iar la nivel local - la titularul de autorizaţie radiologică. Perioada de păstrare a datelor este pînă la împlinirea vîrstei de 70 de ani şi nu mai puţin de 50 de ani din momentul încetării activităţii în sfera radiaţiilor ionizante." | Se acceptă partial | Monitorizarea efectuarii MDI tine de competenta MS conform prevederilor legislatiei în vigoare. Prezentarea datelor către ANRANReste prevazută in pct.157 |
| 168 |  | Punctul 157 se va expune după cum urmează: „Serviciul de dozimetrie individuală acreditat prezintă în termenii stabiliţi datele generalizate şi informaţiile relevante ale monitoringului dozimetrie individual cu dozele efective către ANRANR şi SSSSP. Aceleaşi date se prezintă secţiilor de patologie profesională la solicitarea acestora pentru ca acestea să poată efectua examenele medicale înainte de angajare sau de calificare a expuşilor profesional, precum şi spravegherea expunerilor ulterioare după angajare.” | Se acceptă | Textul aşa şi era formulat. |
| 169 |  | La punctul 158 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice urmează să instituie şi să menţină o procedură privind investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi a expunerilor maximale...” | Se acceptă |  |
| 170 | Ministerul Mediului | La punctul 158, subp.2 se va expune după cum urmează: „anunţarea imediată a ANRANR şi SSSSP, şi a angajatorului lucrătorului extern, dacă persoana implicată este un lucrător extern, asupra supraexpunerii bănuite şi a dozelor evaluate preleminar.” | Se acceptă |  |
| 171 |  | La punctul 158, subp.3 se va expune după cum urmează: „întocmirea, în termen de 10 zile de la demararea investigaţiei a unui raport asupra evenimentului şi prezentarea lui către ANRANR şi SSSSP.” | Se acceptă |  |
| 172 |  | La punctul 158, subp.4 se va expune după cum urmează: „investigarea cazului de supraexpunere de către ANRANR şi SSSSP. | Se acceptă |  |
| 173 |  | La punctul 159, subp.4 se va expune după cum urmează: „măsurile întreprinse în scopul preîntâmpinării producerii unor astfel de supraexpuneri.” | Se acceptă |  |
| 174 |  | La punctul 160, subpunctul 4 se va expune după cum urmează: „Persoanele expuse profesional care au suferit o supraexpunere peste nivelele de control specifice locului de lucru sunt în drept să continuă să lucreze în zone controlate, dacă nu există contraindicaţii medicale.” | Se acceptă |  |
| 175 |  | Punctul 161 necesită o expunere mai clară. | Se acceptă |  |
| 176 |  | La punctul 162, cuvântul „mare" se va substitui cu cuvîntul „maxim". | Se acceptă |  |
| 177 |  | La punctul 164, cuvântul „testate" se va substitui cu cuvântul „verificare". | Se acceptă |  |
| 178 | Ministerul Mediului | Punctul 165 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice va efectua evidenţa rezultatelor măsurătorilor cîmpurilor de radiaţii din zona controlată şi supravegheată, realizate în punctele de expunere maximă stabilită într-un plan de efectuare monitoringului zonei de lucru, aprobat de ANRANR.” | Se acceptă |  |
| 179 |  | Punctul 168 se va expune după cum urmează: „Măsurătorile debitilui de doză absorbit în aer la locurile de muncă a expuşilor profesional se efectuează la trei nivele: 0,1; 0,5 şi 0,9 m de la suprafaţa duşumelei la activitatea maximal posibilă a sursei pentru procedura dată.În fiecare punct se efectuează trei măsurători cu medierea rezultatelor.” | Se acceptă |  |
| 180 | Ministerul Mediului | Punctul 170 se va expune după cum urmează: „Rezultatele controlului radiologie se compară cu valorile limitelor de doză sau nivelului de contaminare radioactivă superficială, conform NFRP-2000 şi a nivelelor de control. Depăşirea nivelelor de control este analizată de către serviciul de radioprotecţie. care informează administraţia instituţiei medicale. În cazul depăşirii limitelor de doză stabilite pentru expuşii profesional administraţia instituţiei medicale anunţă ANRANR şi SSSSP.” | Se acceptă |  |
| 181 |  | La punctul 172, în locul cuvântului „investigaţiilor", se va introduce sintagma „.. activităţii de rutină." | Se acceptă |  |
| 182 | Ministerul Mediului | La punctul 173 nu este clar ce fel de tip este „control dozimetric planificat". | Se acceptă | A fost inclus „debit de doză la locurile de muncă” |
| 183 |  | Punctul 175 este în contradicţie cu prevederile punctului 161 | Se acceptă | S-a exclus cu o frecvenţa de 3 luni |
| 184 |  | La punctul 176, subpunctul 2 se va expune după cum urmează: „îmbrăcămintea personală şi cea de protecţie, inclusiv încălţămintea, mai ales când persoana activează într-o zonă controlată, în acest scop, la ieşirea din zonă se va plasa un radiometru de verificare a contaminării superficiale a corpului (mâinilor).” | Se acceptă |  |
| 185 | Ministerul Mediului | Punctul 179 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice urmează să instituie şi să menţină o procedură pentru monitorizarea radiologică a mediului de lucru. Procedura urmează să conţină următoarele informaţii: ...” | Se acceptă |  |
| 186 |  | La punctul 179, subpunctul 3, cuvântul „frecvenţa" se va înlocui prin cuvântul „procedura". | Se acceptă |  |
| 187 |  | La punctul 180, subpunctul l, sintagma „ de radiaţii se va înlocui cu cuvântul „radioactive" | Se acceptă |  |
| 188 |  | La punctul 180, subpunctul 4, după sintagma „control dozimetric", se va introduce şi sintagma „sau radiometric". | Se acceptă |  |
| 189 |  | La punctul 180, subpunctul 5, la final se va introduce cuvântul „radioactive". | Se acceptă |  |
| 190 | Ministerul Mediului | Punctul 181 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice ţmmm dounsa cu cel puţin un radiodebitmetru şi un contaminometru sau cu un singur aparat de dacă acesta poate lucra în regim de radiodebitmetru şi de contaminometru.” | Se acceptă |  |
| 191 |  | Punctul 183 se va expune după cum urmează: „Radiometrul urmează să aibă scala etalonată în unităţi de debit al dozei, să poată indica, cel puţin, valori cuprinse între 0,1 (Sv/h (microSievert/oră) şi 1,0 mSv/h (miliSievert/oră) cu o precizie de minim +/- 30% şi să aibă o semnalizare sonoră care să poată fi redusă când se lucrează în apropierea pacienţilor. Radiometrul pentru depistarea contaminării suprafeţelor urmează să fie de tipul gama şi beta.” | Se acceptă |  |
| 192 | Ministerul Mediului | La punctul 185. subpunctul 3 se va expune după cum urmează: „răspunsul echipamentului dozimetric sau radiometric în cazul apropierii de o sursa radioactivă gama sau în căzui utilizării unei surse radioactive test.” | Se acceptă |  |
| 193 |  | Punctul 187 urmează a fi exclus, deoarece se repetă. | Se acceptă |  |
| 194 |  | Punctul 190 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice va asigura supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Sănătăţii şi altor documente normative în vigoare. Titularul autorizaţiei radiologice urmează să întocmească un plan de protecţie şi prevenire care se includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale.” | Se acceptă |  |
| 195 | Ministerul Mediului | Punctul 193 se va expune după cum urmează: „După efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice ale lucrătorilor expuşi profesional comisia în componenţa reprezentantului serviciului de patologie profesională, SSSSP, organizaţiei sindicale (dacă există) şi a reprezentantului titularului autorizaţiei radiologice perfectează actul final al rezultatelor examenelor medicale.” | Se acceptă |  |
| 196 | Ministerul Mediului | Punctul 197 se va expune după cum urmează: „În cazul expunerii accidentale la doze mari (de ordinul 0,2-0,5 Sv (Sievert) sau mai mari) se va efectua examinarea medicală specială repetată, măsuri de decontaminare şi tratamente curative de urgenţă în legătură cu riscul asociat iradierii.” | Se acceptă |  |
| 197 |  | Punctul 198 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice va păstra rezultatele supravegherii medicale ale lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante, rapoartele şi înregistrările în urma depăşiri nivelurilor de investigare, suprairadiere şi a expunerii accidentale.” | Se acceptă |  |
| 198 |  | Punctul 206 se va expune după cum urmează: ..Titularul autorizaţiei radiologice va stabili o procedură de control al calităţii la produsele farmaceutice şi kit-urilor RIA care conţin materiale radioactive, în ceea ce priveşte prepararea lor pentru administrare. Procedura va conţine: ...” | Se acceptă |  |
| 199 | Ministerul Mediului | La punctul 206. subp.3, cuvântul „..părinte" se va înlocui cu cuvântul „parental". | Se acceptă |  |
| 200 |  | La punctul 206, subp.5 se va expune în modul următor: „modalitatea de etichetare şi marcare a flacoanelor: tipul radionuclidului, compus, activitatea la data respectivă, volumul soluţiei.” | Se acceptă |  |
| 201 |  | La Capitolul XVI, în denumire, de adăugat la sfârşit cuvintele „utilizate în medicina nucleară". | Se acceptă |  |
| 202 |  | La punctul 208, de adăugat la sfârşit cuvintele „eliberat de ANRANR" | Se acceptă |  |
| 203 |  | La punctul 213, de adăugat la sfârşit cuvintele „şi se va anunţa ANRANR" | Se acceptă |  |
| 204 |  | Punctul 214 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice elaborează şi implementează procedurile de control al calităţii.” | Se acceptă |  |
| 205 | Ministerul Mediului | Punctul 215 se va expune după cum urmează: „Procedurile de controlul calităţii cuprinde, pentru fiecare tip de echipament utilizat în laboratorul de medicină nucleară, cel puţin următoarele: tipurile de verificări necesare fiecărui tip de echipament, procedurile de testare specifice, frecvenţa măsurătorilor, procesarea datelor, interpretarea rezultatelor, limitele de acceptabilitate, mijloacele de măsură, sursele radioactive de test şi alte materiale necesare efectuării verificărilor respective, persoanele responsabile pentru efectuarea testelor de control al calităţii. Verificările minime recomandate pentru calibratoarele de doză, sistemele de numărare, camere gama, SPECT şi sisteme PET sînt prezentate în tabelul din Anexa 4." | Se acceptă parţial |  |
| 206 |  | La Capitolul XVII, în denumire, după cuvântul „securitatea" de adăugat cuvântul „fizică" | Se acceptă |  |
| 207 |  | La punctul 229, subp5. se va expune după cum urmează: „5) sisteme de ventilaţie adecvate conform prevederilor prezentului regulament.” | Se acceptă |  |
| 208 | Ministerul Mediului | După punctul 231 se va introduce un punct nou după cum urmează: „ 232 Accesul persoanelor autorizate în depozitul cu surse radioactive se va efectua doar după înregistrarea în registrul special, cu indicarea datei, numelui şi prenumelui persoanei şi tipului de container scos sau introdus în depozit. Cheile de la depozitul cu surse radioactive se păstrează şi se eliberează de persoana responsabilă de protecţia fizică a materialelor radioactive desemnată printr-un act administrativ.” | Se acceptă |  |
| 209 | Ministerul Mediului | în continuare se va schimba numerotarea punctelor care urmează | Se acceptă |  |
| 210 |  | La Punctul 233 de numerotat subpunctele cu litere de la a) la i). Subpunctul h) de modificat după cum urmează: „ecrane-geam de sticlă plombată". | Se acceptă |  |
| 211 |  | Punctul 234 se va expune după cum urmează:„Echipamentele individuale de radioprotecţie urmează utilizate în zonele în care există risc de contaminare, atât pentru a proteja corpul sau îmbrăcămintea purtătorului, cât şi pentru a evita răspândirea contaminării radioactive în alte zone" | Se acceptă |  |
| 212 |  | Punctul 235 se va expune după cum urmează: „La toate echipamentele individuale, fie de protecţie, fie de radioprotecţie, se verifică contaminarea radioactivă şi, după caz, se înlăturată înainte de a se părăsi zona controlată.” | Se acceptă |  |
| 213 | Ministerul Mediului | Punctul 236 se va expune după cum urmează: „ Titularul autorizaţiei radiologice urmează să instituie şi să menţină proceduri de diagnostic prin care să fie asigurate următoarele: evitarea creşterii concentraţiei radioactive în încăperea de lucru, prin eliminarea controlată în exterior sau prin colectarea pe filtre de aer sau într-un container fără scurgeri în cazurile în care se administrează gaze radioactive precum 133Xe sau aerosoli radioactivi; informarea, în scris şi oral, a persoanelor cărora li s-au administrat radiofarmaceutice şi a însoţitorilor acestora, asupra precauţiilor necesare şi a riscului implicat, în cazul administrării unei activităţi mai mari de 300 MBq de 131I sau 99Tc”. | Se acceptă |  |
| 214 | Ministerul Mediului | Punctul 238 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice verifică dacă pacientă supusă procedurii cu radiofarmaceutice alăptează, înainte de începerea oricărei proceduri de medicină nucleară, în caz afirmativ, trebuie să se acorde o atenţie specială justificării, şi optimizării expunerii medicale conform NFRP-2000, luând în considerare atât expunerea mamei, cât şi a copilului.” | Se acceptă |  |
| 215 |  | Punctul 239 se va expune după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice furnizează pacientei indicaţii scrise privind întreruperea alăptării în cazurile necesare." | Se acceptă |  |
| 216 |  | Punctul 240 se va expune după cum urmează: „Indicaţiile date asigură ca doza efectivă a fătului sau a copilului alăptat, ca urmare a expunerii medicale a mamei să nu depăşească valoarea de l mSv." | Se acceptă |  |
| 217 | Ministerul Mediului | Punctul 241 se va expune după cum urmează: „Tabelul din Anexa 11 va fi utilizat în vederea recomandării perioadelor pentru întreruperea alăptării. Pentru alte radiofarmaceutice decât cele din acest tabel, vor fi elaborate şi aprobate proceduri scrise speciale.” | Se acceptă |  |
| 218 |  | La punctul 242. subp. 4) se va exclude, deoarece se repetă. |  |  |
| 219 |  | Punctul 243, prevederile pct.244 devin ale pct.243 şi aşa m.d. Constrîngerile aplicate nu vor conduce la doze mai mari decât următoarele valori: 1 mSv pentru copii şi pentru embrion/făt; 3 mSv pentru adulţi cu vîrsta de pînă la 60 ani; 15 mSv pentru adulţi cu vîrsta de peste 60 ani;” | Se acceptă |  |
| 220 | Ministerul Mediului | La punctul 241, subp.3, se va expune după cum urmează: „3) transmiterea către ANRANR şi SSSSP a unui raport scris privind cauzele incidentului în decurs de 24 ore de la producerea acestuia." | Se acceptă |  |
| 221 |  | Punctul 249 se va expune după cum urmează: „Sînt considerate deşeuri radioactive rezultate din desfăşurarea practicii de medicină nucleară materiale şi substanţe care întrec limitele stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 388 din 26 iunie 2009 cu privire la aprobarea regulamentului privind managementul deşeurilor radioactive: | Se acceptă |  |
| 222 | Ministerul Mediului | Punctul 250 se va expune după cum urmează: „Sursele radioactive, inclusiv substanţele, materialele şi obiectele contaminate ce au rezultat în urma practicii de medicină nucleară pot fi eliberate de la cerinţele de reglementare, numai dacă valorile concentraţiei activităţilor/activităţii specifice au atins valori mai mici sau cel mult egale cu nivelurile de eliberare conform legislaţiei în vigoare." | Se acceptă |  |
| 223 |  | La punctul 252, prima propoziţie, se va expune după cum urmează: „Deşeurile solide sînt considerate deşeuri radioactive numai dacă activitatea dată de radionuclizii ce emit radiaţii beta sau gama depăşeşte 100 kBq/kg (kiloBequerell/kg) şi activitatea dată de radionuclizii ce emit radiaţii alfa depăşeşte 10 kBq/kg.” | Se acceptă |  |
| 224 | Ministerul Mediului | Punctul 253 se va expune după cum urmează: „Soluţiile ce conţin lichide de scintilaţie sau alte deşeuri ce conţin solvenţi organici sunt considerate deşeuri radioactive numai în cazurile în care: concentraţia specifică nu depăşeşte 10 Bq/ml (Bequerel/mililitru) şi nu există radionuclizi alfa emiţători; concentraţia specifică nu depăşeşte 100 Bq/ml şi există numai 14C sau 3H.” | Se acceptă |  |
| 225 | Ministerul Mediului | Punctul 254 se va expune după cum urmează: „Activitatea limită pentru substanţele radioactive ce pot fi deversate la sistemul de canalizare centralizat sînt expuse în Anexa 12." | Se acceptă |  |
| 226 |  | Punctele 258 şi 259 se vor exclude, deoarece prevederile acestora contravin legislaţiei în vigoare. | Se acceptă |  |
| 227 |  | La punctul 262 ultima propoziţie de expus după cum urmează: „Pentru decontarea deşeurilor ca neactive după dezintegrarea radioactivă sub limitele stabilite se perfectează un proces verbal privind decontarea surselor radioactive deschise.” | Se acceptă |  |
| 228 |  | Punctul 264 de expus după cum urmează: „deşeurile radioactive solide (vata, tifon,seringi utilizate, etc.) se colectează în containere ecranate speciale dotate cu saci de polietilenă de shimb, care la şfîrşitul zilei de lucru urmează să fie predate în camera de păstrare a deşeurilor radioactive.În cazul cînd se lucrează simultan cu diferite radiofarmaceutice, se vor culege deşeurile într-un container aparte pentru fiecare preparat.Deşeurile multiactive cu un conţinut radionucleidic mixt şi cu perioada de înjumătăţire mai mică de 15 zile, se colectează într-un container comun.” | Se acceptă |  |
| 229 | Ministerul Mediului | Punctul 265 de expus după cum urmează: „În depozitul pentru deşeuri radioactive toate deşeurile solide se sortează după tipul radionuclidului şi după activitate, se pun în saci de plastic şi se plasează după ecranul de radioprotecţie.Fiecare sac se etichetează cu un ecuson ce conţine informaţia despre tipul radionuciiduiui, data plasării la păstrare şi data stabilirii ca deşeu simplu. Ulterior deşeurile dezintegrate sînt gestionate împreună cu deşeurile obişnuite şi cele medicale după un control dozimetric obligatoriu şi înlăturarea semnului de pericol radioactiv." | Se acceptă |  |
| 230 |  | La punctul 266 de adăugat la sfârşitul propoziţiei cuvântul „uzate”. | Se acceptă |  |
| 231 |  | La punctul 269 de adăugat la sfârşitul propoziţiei cuvintele „şi coordonate cu ANRANR". | Se acceptă |  |
| 232 |  | Punctul 270 de expus după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice este în drept să angajeze în baza de contract executarea intervenţiei în caz de urgenţă radiologicâ o unitate autorizată pentru intervenţie. Contractul trebuie să prevadă clar responsabilităţile părţilor." | Nu se acceptă | Conţinutul propus este deja stipulat în p.266 |
| 233 | Ministerul Mediului | La punctul 271, subp.l şi 2 de expus după cum urmează: „1) spargerea fiolei ce conţine materialul radioactiv sau a celei din generatorul de 99Mo-99Tc; 2)pierderea controlului asupra unor surse radioactive în spaţiul laboratorului;” | Se acceptă |  |
| 234 |  | La punctul 272, subp.8, de înlocuit cuvântul „retragerea" prin cuvântul „manipularea" | Se acceptă |  |
| 235 |  | La punctul 279, subp.5, de expus după cum urmează: „5) dozele estimate sau determinate primite de personalul afectat;” | Se acceptă |  |
| 236 | Ministerul Mediului | La punctul 280, prima propoziţie de expus după cum urmează: „Titularul autorizaţiei radiologice are obligaţia să anunţe în termen de 10 zile de la data producerii:” | Se acceptă |  |
| 237 |  | La punctul 280, subp.2 de expus după cum urmează: „urgent la ANRANR şi SSSSP despre orice expunere a pacientului la o doză mai mare decât cea prescrisă;” | Se acceptă |  |
| 238 |  | Punctul 281 de exclus | Se acceptă |  |
| 239 | Ministerul Mediului | La Anexa nr. 4, în tabel, punctul 1. de modificat cuvântul „Instrumentul" prin cuvântul „Echipamentul". Tot aici in acelaşi tabel, punctul 5. coloana 2, după cuvintele „Nivelul vualului." de adăugat cuvintele „contrastul, rezoluţia", iar în coloana 3, după cuvintele „Nivelul vualului." de adăugat cuvântul „contrastul” | Se acceptă |  |
| 240 |  | La Anexa nr. 9, în denumirea tabelului, după cuvintele „Debitele de doză" de adăugat cuvântul „gama". | Se acceptă |  |
| 241 |  | La Anexa nr. 12, în denumire, de dăugat la sfîrşit cuvântul „centralizat". Tot în aceasta anexă, la punctul l, după cuvintele „...eliberată în canalizare", de adăugat cuvântul „..centralizată", în continuare după text. | Se acceptă |  |
| 242 | Ministerul Mediului | Luând în consideraţi volumul considerabil al divergenţelor stabilite în proiectul avizat, solicităm ca proiectul definitivat să fie prezentat repetat ANRANR spre avizare. | Se acceptă |  |