NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 3-08:2017 „Contoare de apă.

Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta normă de metrologie legală stabilește procedura de verificare metrologică inițială*, periodică și după reparare a contoarelor de apă rece și caldă (în continuare – contoare de apă), care corespund cerințelor SM SR EN 14154-1+A1:2010, SM 213-1:2000, în condițiile Hotărîrii Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”. Se supun verificării metrologice  contoarele de apă care au fost aprobate ca model în conformitate cu documentele normative în domeniul metrologiei legale aplicabile și cele care au fost introduse pe piață și/sau date în folosință în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 408  din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

* - verificarea metrologică inițială se efectuează pentru contoarele care dețin certificatele de aprobare de model valabile.

II. REFERINȚE

Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al RM, 2016, nr.100-105, art. 190);

RGML 12:2013 Sistemul național de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legală. Organizarea și modul de efectuare.

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM).

SM SR EN 61010-1:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale.

Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

SM SR EN 14154-1+A1:2010 Contoare de apă. Partea 1: Condiţii generale

SM SR EN 14154-2+A1:2010 Contoare de apă. Partea 2 Instalare şi condiţii de utilizare

SM SR EN 14154-3+A1:2010 Contoare de apă. Partea 3: Metode şi echipamente de încercare

SM 213-1:2000 (SR ISO 4064-1:1996) „Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 1.Condiţii tehnice”
    	SM 213-2:2000 (SR ISO 4064-2:1996) „Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 2. Condiţii de instalare”.
     	SM 213-3:2000 (SR ISO 4064-3:1996) „Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 3. Metode  şi instalaţii de încercare”.

III. TERMINOLOGIE

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, VIM,  SM SR EN 14154-1+A1:2010, SM 213-1:2000.

IV. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI METROLOGICE

3. Prezenta normă de metrologie legală se aplică la contoarele de apă cu caracteristicile tehnice și metrologice conform SM SR EN 14154-1+A1:2010, SM 213-1:2000. Erorile maximal admisibile sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1.

| Caracteristica | Valoarea |
| --- | --- |
| Diametrul nominal (Dn) | de la 15 pînă la 200 mm |
| Eroarea maximă admisibilă pentru debitele cuprinse în intervalul (în conformitate SM SR EN 14154-1+A1:2010 ): - de la Q1 pînă la Q2 (inclusiv) - de la debitul de tranziție Q2 (inclusiv) pînă la debitul de suprasarcină Q4 (inclusiv) | ± 5 % pentru apă cu oricare temperatură ± 2 % pentru apă cu temperatura ≤ 30 ⁰C ± 3 % pentru apă cu temperatura > 30 ⁰C |
| Erorile maximale admisibile pentru contoarele de apă cu clase metrologice A, B , C și D pentru intervalele de debit (SM 213-1:2000): - de la Qmin pînă la Qt (exclusiv) - de la Qt (inclusiv) pînă la Qmax | ± 5 % ± 2 % |

V. OPERAȚII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

4. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparare trebuie să corespundă Tabelului 2.

Tabelul 2

| Denumirea operaţiei | Numărul punctului documentului de verificare metrologică | Obligativitatea efectuării verificării |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iniţială/după reparaţie | periodică |
| Verificarea aspectului exterior: | 17 | da | da |
| Verificarea etanșeității | 20 | da | da |
| Determinarea erorii relative | 21 | da | da |

5. Verificarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează de către laboratoarele acreditate și desemnate conform Legii metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016 pentru domeniul respectiv, în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

6. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

7. Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

VI. MIJLOACELE ȘI ECHIPAMENTELE AUXILIARE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

8. La efectuarea verificării metrologice a contoarelor de apă se utilizează instalații etalon pentru verificarea contoarelor de apă. Instalațiile etalon trebuie să respecte cerințele stipulate în SM SR EN 14154-3+A1:2010, SM 213-3:2000. Instalațiile trebuie să dețină următoarele componente:

- Dispozitiv de alimentare cu apă (rezervor la presiune atmosferică, rezervor sub presiune, pompă, etc.);

- Dispozitiv de referință etalon (rezervor volumetric etalon, sistem de cîntărire, contoare de referință, etc.);

- Conducte;

- Mijloace de măsurare a presiunii apei;

- Mijloace de măsurare a temperaturii apei.

9. Instalația trebuie să respecte cerințele documentelor normative specificate la pct. 8, inclusiv:

1) Debitul în timpul efectuării măsurărilor nu trebuie să varieze mai mult decît cu:

± 2,5 % - între debitele Q1 și Q2 (exclusiv);

± 5 % - între debitele Q2 (inclusiv) și Q4.

2) Presiunea nu trebuie să varieze mai mult decît cu:

± 5 % - între debitele Q1 și Q2 (exclusiv);

± 10 % - între debitele Q2 (inclusiv) și Q4.

Pentru clasele metrologice A, B, C și D trebuie să fie respectate condițiile:

- Debitul nu trebuie să varieze mai mult decît cu:

± 2,5 % - între debitele Qmin și Qt (exclusiv),

± 5 % - între debitele Qt (inclusiv) și Qmax;

- Presiunea nu trebuie să varieze mai mult decît cu:

± 5 % - între debitele Qmin și Qt (exclusiv);

± 10 % - între debitele Qt (inclusiv) și Qmax.

Incertitudinea extinsă a instalației (a volumului real) nu trebuie să depășească 1/5 din eroarea maximă admisibilă a contorului de apă supus verificării.

De asemenea laboratorul care efectuează verificarea metrologică a contoarelor de apă trebuie să fie dotat cu dispozitiv pentru măsurarea condițiilor de mediu și manometru pentru determinarea presiunii în contor (în care contor?).

VII. CERINȚE PRIVIND CALIFICAREA VERIFICATORLOR

10. La executarea lucrărilor de verificare metrologică a contoarelor de apă se admit persoane competente în domeniul dat, care corespund cerințelor de calificare stabilite în RGML 01.

VIII. CONDIȚII PRIVIND SECURITATEA

11.  La executarea verificărilor metrologice se vor respecta cerinţele stipulate în:

- SM SR EN 61010-1:2013;

- Instrucțiunea de exploatare a instalațiilor etalon pentru verificarea contoarelor de apă;

- Instrucțiunea de lucru privind modul de exploatare a instalațiilor etalon pentru verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerințele tehnicii securității din laborator.

IX. CONDIȚIILE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

12. Contoarele de apă trebuie să corespundă cerințelor caracteristicilor tehnice și metrologice conform SM SR EN 14154-1+A1:2010 sau SM 213-1:2000.

13. Pentru efectuarea verificării metrologice ale contoarelor de apă trebuie să fie menținute următoarele condiții:

- Condițiile mediului ambiant:

- Temperatura mediului ambiant – de la 15 ⁰C pînă la 25 ⁰C;

- Presiunea atmosferică – de la 86 kPa pînă la 106 kPa (de la 0,86 bar pînă la 1,06 bar);

- Umiditatea relativă – de la 45 % pînă la 75 %.

- Condițiile termice a fluidului utilizat la verificare:

- Temperatura de lucru a apei la verificarea contoarelor trebuie să fie:

- pentru contoarele de apă verificate conform SM 213: 20 ± 5 ⁰C;

- pentru contoarele de apă cu clasa de temperatură T30 și T50: orice temperatură cuprinsă între 0,1 ⁰C și 30 ⁰C;

- pentru contoarele de apă cu clasa de temperatură T70 - T180: orice temperatură cuprinsă între  0,1 ⁰C și 30 ⁰C și 50 ± 5 ⁰C;

- pentru contoarele de apă cu clasa de temperatură combinată T30/70 - T30/180: 50 ± 5 ⁰C.

- În timpul verificării variația absolută a temperaturii apei nu trebuie să depășească 5 ⁰C.

X. PREGĂTIREA PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE

14. Înaintea de a monta contorul pe instalație trebuie respectată direcția de curgere a jetului de apă, indicată pe contor.

15. Contorul trebuie să fie pregătit pentru verificare, să fie curățat de impurități, să fie integru.

16. După instalarea contoarelor pe instalația etalon se purjează aerul din circuitul instalației pînă la lipsa bulelor de aer în apă.

XI. EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE

17. Examinarea aspectului exterior se efectuează vizual. La verificarea inițială, periodică și după reparare contorul de apă trebuie să satisfacă următoarelor condiții obligatorii:

- Contorul trebuie să fie integru;

- Indicațiile mecanismului de afișare trebuie să fie lizibile și ușor citabile;

- Mecanismul de afișare a datelor trebuie să fie integru, fără deteriorări mecanice;

- Carcasa contorului trebuie să fie fără deteriorări (defecțiuni) mecanice;

- Marcarea contorului trebuie să corespundă:

Pentru contoarele care corespund cerințelor SM SR EN 14154-1+A1:2010 și au fost plasate pe piață în conformitate cu acest standard – trebuie să corespundă pct. 6 al acestui standard.

Pentru contoarele care corespund cerințelor SM 231-1 și au fost plasate pe piață în conformitate cu acest standard - trebuie să corespundă pct. 4.11 al acestui standard.

18. Contorul se montează orizontal pe linia de verificare ținând cont de direcția de curgere a jetului de apă indicat pe contorul de apă.

19. Purjarea aerului prin intermediul unei pompe de vacuum sau prin examinare vizuală pînă nu se observă bule de aer în apa ce se scurge după contorul de apă.

20. Verificarea etanșeității. La verificarea inițială, periodică și după reparare în contor se creează o presiune egală cu 1,6 PMA (presiunea maximal admisibilă, indicată pe contor) timp de 1 minut, se verifică dacă nu sunt scurgeri de apă vizibile pe întreaga suprafață a contorului sau scurgeri, pierderi de presiuni pe linia de montare a acestuia.

21. Contoarele trebuie să fie verificate la cel puțin 3 debite.

1)  Pentru contoarele care corespund cerințelor SM SR EN 14154-1+A1:2010 și au fost plasate pe piață în conformitate cu acest standard, valorile debitelor pentru verificare se determină în conformitate cu acest standard și sunt următoarele:

a) între Q1 și 1,1Q1;

b) între Q2 și 1,1Q2;

c) între 0,9Q3 și Q3.

2) Pentru contoarele care corespund cerințelor SM 213-1:2000 și au fost plasate pe piață în conformitate cu acest standard, valorile debitelor pentru verificare se determină în conformitate cu acest standard și sunt următoarele: Qmin, Qt și Qmax.

3) Pentru fiecare debit se efectuează cel puțin o măsurare, datele obținute se înscriu în procesul verbal.

XII. PRELUCRAREA REZULTATELOR MĂSURĂRILOR

22.  Eroarea relativă se calculează după formula de calcul:

(1)

în care

Vi – volumul indicat de contorul de apă:

Va – volumul setat (citit de pe etalon).

23. Eroarea relativă a contorului supus verificării metrologice nu trebuie să depășească limitele tolerate a erorii relative indicate în tabelul nr. 1.

XIII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR

24. După efectuarea verificării se întocmește proces verbal care conține cel puțin următoarea informație:

- Solicitantul

- Tipul;

- Nr. de fabricație;

- Data efectuării verificării metrologice;

- Denumirea etalonului, tip, nr. de fabricație;

- Data ultimei etalonări;

- Diametrul nominal a contorului de apă;

- Clasa de precizie;

- Debitele la care s-a efectuat verificarea metrologică;

- Raportul dintre debite;

- Condițiile de mediu;

- Rezultatele verificării metrologice (aspect exterior, etanșeitate, erori admisibile, erorile de măsurare a contoarelor în dependență de debit);

- Numele verificatorului și semnătura.

25. Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare, mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, pe el se aplică marcajul de verificare metrologică, în conformitate cu schema de sigilare a mijlocului de măsurare legal şi se eliberează un buletin de verificare metrologică (în conformitate cu RGML 12:2013) .

26. Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil, se eliberează un buletin de inutilizabilitate (în conformitate cu RGML 12:2013).